ACL-300B指针式静电电压测试仪

便于携带的ACL-300B是最简便的、现场检测静电的可靠手段。

高精度、手持式的ACL-300B可以回答以下三个基本问题：
1、 静电是否存在？存在于哪些表面、材料或人群？
2、 静电有多大？
3、 静电荷是正还是负？在一些静电敏感领域，如电子元器件制造、装配区、超静间、计算机、药品及R&D实验室、手术室、医疗设备生产厂、印刷厂、包装和生产等，该仪表是一种理想的测试手段。

ACL-300B完全一体，无需辅助探头。为减小超量程误差，该仪表内置一个镀镍感应电极，可在高/低（HI/LO）两档使用。

低（LO）档量程为：
距被测表面13毫米（0.5英寸），0～500伏；
距被测表面102毫米（4英寸），0～3,000伏；

高（HI）档量程为：
距被测表面13毫米（0.5英寸），0～5,000伏；
距被测表面102毫米（4英寸），0～30,000伏。

为便于反复测量，ACL -300B提供独一无二的“快速回零”功能，使仪表指示迅速回零，并为使用者提供接地补偿。

·静电测量范围 0～30,000伏
·袖珍尺寸，便于携带
·适于近距离反复读数
·使用标准9伏电池
·具有电池测试功能
·低漂移
·重复误差＋/－1%，精确度＋/－10%
·一年保修

使用：

1.当红色的电池/量程选择开关置于LO或HI位置时，仪表电源接通。静电测量范围如下表：

　红色开关位置 　　距被测表面距离　　量程范围
——————————————————————————— 
　　　LO 　　　　　　　13毫米 　　　0～500伏 
　　　LO 　　　　　　　102毫米　　　0～3,000伏 
　　　HI 　　　　　　　13毫米 　　　0～5,000伏 
　　　HI　　　　 　　　102毫米　　　0～30,000伏 
———————————————————————————

使用低（LO）档测量时，读数直接从表上读出；高（HI）档则要将表上指示乘10。如被测静电大小未知，先用低（LO）档测量。

2、触摸接地的金属物体，如水管、金属导管、接地的机壳或工作椅等，使自身携带的静电释放。

3、将检测表避开带静电物体，按下黑色的回零（ZERO）按钮两次，然后放开，开关将回到“读数（READ）”位置，也可将仪表对准已知接地表面，按下ZERO按钮两次，使表回零。

4、将感应电极对着被测物体，移至相距102毫米或13毫米，注意读数的正确比例。
注：间距是指从感应电极面或从红色开关前面盒子表面的凹槽开始到被测表面的距离。

5、下次测量，重复前述步骤1～4。

6、不用时，把红色开关拨至中间位置，关掉电源。

更换电池：

本装置使用一节9伏电池，当电池测试读数低（在零和红色的BATT线之间）时，或储存时间过长时，需要更换电池。
电池测试方法：将红色开关打开，接通电源后，将黑色按钮向BATT（电池）方按下，表针指示即为电池测试读数。

清洁：

如果漂移过大，感应电极表面需要清洁。清洁时，将软布用酒精浸湿，擦拭感应电极表面，然后使之彻底干燥，表面不得残留任何纤维绒毛。

重量：156克（含电池）
尺寸：110毫米×66.8毫米×33毫米
重复误差：＋/－1%
精度：＋/－10%

注意：精度与下列三种因素有关：
1、仪表必须正确回零；
2、仪表感应电极板与被测物体之间距离必须准确；
3、被测物体必须比感应电极大；要获得最高精度，在间距为13毫米时，被测物体需至少51毫米×51毫米（2英寸×2英寸）大小，间距为102毫米时，被测物至少要407毫米×407毫米（16英寸×16英寸），过小的被测物体会造成测量读数不准。