产品说明书

SL-003型离子风机

DR.SCHNEIDER PC

斯莱德SL-003离子风机

使用操作和维护保养

斯莱德SL-003离子风机是一种消除静电的专用设备。属斯莱德离子风机系列的一种。具有安装简易，工作平稳，消除静电范围大的特点。

第一节：作用原理

斯莱德SL-003离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

斯莱德SL-003离子风机有三台小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

电离器件：电离器件在高压发生装置产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。

斯莱德SL-003离子风机有专用的离子平衡电路，可以达到离子的自动平衡。

斯莱德SL-003离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的洗尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

第二节：产品特点

- 中和静电迅速。

- 离子气流覆盖面积大。

- 风力调节范围宽。

- 有专门的离子发射器清洁器。

- 电离指示器。

- 风机有良好的接地保护。

第三节：技术参数

使用电压：   110V 60Hz / 220V  50Hz

消耗电流：   0.9A  or  0.45A

出风量:       120~300CFM

操作温度:     32ºF(0ºC)~122ºF(50ºC)

臭氧量:       0.03PPM (风速调至最小 风机前6英寸测)

噪音：       最小  59dB

最大  69|dB

外箱：       不锈钢

表面；        静电喷涂

尺寸：        1100(L)mmX170mmX125mm

离子平衡度：  0v±10v

除静电时间：

| 测试仪距离 | 中心线左300mm | 中心线 | 中心线右300mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 300mm | 1.0s | 1.1s | 1.1s |
| 600mm | 2.1s | 2.2s | 2.3s |
| 900mm | 4.9s | 4.2s | 4.7s |

离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

第四节:安全

4.1 安装操作前须读操作说明书.

4.2 操作前必需可靠接地.

4.3 护格板出入口不许插东西.

4.4 易燃易爆的环境下不可操作风机.

4.5 不得擅自进行修理.

第五节:安装:

斯莱德SL-003离子风机机轻便且使用寿命长,“U”形架用螺丝固定在机身侧面,使用时可对好位置后用M8直径的梅花螺丝上好。

如果特别脏的环境使用可选择过滤器安装。

斯莱德离子风机要求110V、60Hz/220、50HZ为使用电压，风机接地插座应是单相标准，插座有安全接地线。

电源线的接法按下列方式：

褐色 —— 相线     兰——中线    绿/黄——地线

第六节:操作

顺时针旋动调速器开关到指示灯亮即打开风机，产生离子气流，调大风机风速，可将调速器开关顺时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示风机关机。

调节气流方向需调松支架梅花螺丝，倾斜机身调整上下位置，调好后再上紧支架螺丝。

清洁离子发射架，旋转清洗头手柄顺时针方向转到停，再反复转动，直到清洁干净。

斯莱德SL-003离子风机产生电离风束覆盖目标区域，风束中和静电时间由多种因素所决定，最重要的两个原因，是离子风机的距离和风速。空气离子不停地相互中和，阳离子、阴离子通过静电相互吸引，形成这些电荷的转移并且重组。高风速能使它们更远处的中和，风速越大中和静电越快。

使用离子风机进行电子装配时，电离的气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。

第七节:保养

斯莱德离子风机是以常保养低修理为目标的

保养项目：发射头的清洁、离子平衡度的校正、除静电时间校正。一周内至少对发射头清洁一次，定期对离子平衡度的校正、除静电时间校正，以确保离子风机正常工作。

7.1 发射器的清洁

清洗发射器的发射点,旋转清洗头手柄顺时针方向转到停后松手，再反复转动，直到清洁干净,每周至少一次。

7.2 空气进、出口的清洗

空气入口网和电离出口网应保持清洁以防止阻塞气流,可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。

7.3 离子平衡度测试

用板式负荷监控仪来测量,或用离子测试仪来测量离子平衡度（残余电压）。

7.4 静电消除时间测试

用静电分析仪或负荷监控板测静电消除时间．

  - 校准

斯莱德SL-003离子风机，对离子量的输出设计是平稳的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气干湿度等因素影响会形成离子平衡度的偏移（残余电压）。

偏移量标准：0V±10V。

第八节:产品保修与服务

景耀科技有限公司严格遵守：产品质量第一，信益第一，客户至上的宗旨，对斯莱德牌产品实行以下承诺

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

*深圳市海威达航科技有限公司保留对以上产品性能参数和技术的随时修改的权力,恕不另行通知.*