NAKe系列一体式无源核子料位计

调试器说明书

上海辉博自动化仪表有限公司

NAK®e系列调试器用于调试一体式无放射源核子料位计或料位开关。最新版无线数据传输模式使用距离几十米以上，能够适应复杂的现场环境。NAK®e系列调试器可以从一体式料位计或料位开关读取运行参数，或者设置各种参数，极大地方便了用户。

一、调试器各部分说明：

１．电源部分：调试器采用４节５号干电池供电。当4节电池供电低于３.３V时调试器自动关断，这时要更换电池。使用完毕后要及时关闭电源，以节省电池电量。

２．显示部分：显示屏采用液晶。液晶的背光可以开关，用户在光线比较昏暗的环境中打开背光，就可以很方便的对料位计进行控制。

３．键盘操作部分：

下表是对调试器的键盘操作定义，可以方便的选择功能键菜单，输入参数设定值等等。

调试器按键部分：

|  | ∧ |  |
| --- | --- | --- |
| < | O | > |
| R | ∨ | C |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

各键的功能定义：

| ４．设置数据存储：设置好的数据可以长时间保存,即使掉电也不会丢失。 | 上翻(行) |  |
| --- | --- | --- |
| 左、上翻列/页 |  | 右、下翻列/页 |
| 确认 | 下翻(行) | 取消（删除） |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | 背光控制开关# |

二、操作前说明

1、料位计分为模拟量型和开关量型，调试器则是一体的。调试器对开关量和模拟量料位计的控制数据不同，使用前注意按提示操作区分，否则会设置不正确。

2、使用调试器操作的时候，调试器和料位计要进行数据通讯。通讯方式为无线方式，受所处环境、料位计安装位置、周围金属物体、空间电磁场环境、调试器电池电平等外部因素影响比较大，因此在操作遥控器的时候尽量不要移动，两者距离尽量近一些。

3、料位计参数设置好后，调试器应由专人看管，防止对料位计的误操作。料位计的各种运行参数是控制料位计的运行情况的，对料位计来说非常重要，不能随意改动。如果要改动，必须确保改动正确。

4、在光线比较暗的地方，可以打开遥控器的背光源。

三、界面操作说明

(一)、开机后显示开机界面，显示4秒钟，然后进入选择类型界面。

上海辉博欢迎你

感谢使用辉博仪表

TEL:021-62575114

请选择仪表类型

1- 开关量

2- 模拟量

选择开关量或模拟量后都要选择设备地址，输入设备地址后进入主操作界面。

请输入设备地址

00000

料位计参数设置

料位计参数读取

读料位计运行参数

读料位计存储内容

(二)、料位计参数设置：

选择执行料位计参数设置命令。调试器首先读取被选择地址号的料位计参数。如果读取成功，就显示读取到的参数；读取不成功会给出提示，然后显示存储在调试器内部的参数。显示出参数后，按“上”“下”可以查看具体的参数内容。反显的数据为当前数据，可以进行修改。各参数都有不同的范围。调试器料满域值0~8888，料空为1~8888且料空域值要小于料满域值；响应时间为1~1800；高位报警为0～100，低位报警为0～99且必须小于高位报警；显示码值范围为0～19；高域值范围为0.8～5.0；低域值范围为0.75V～2.1V。如果参数不正确，则会给出相应的提示，直到数据全部符合要求。参数全部正确，按确认键确认后，数据存储并发送，如果通讯正确，对应地址号的料位计就会把收到的参数修改为自身对应的参数。

显示码值   ****

(4毫安)    ****

(20毫安)   ****

料满域值   ****

料空域值   ****

低位报警   ****

高位报警   ****

注：显示方式是滚动方式。括号中的内容是模拟量料位计才有的。

显示代码定义：

000：默认，脉冲个数  	     001：平均值			    002：灰位百分比

003：模拟量电流		         004：料满值				005：料空值

006：高报警  			     007：低报警  		        008：响应时间

009：温度   			     010：高域值                011：低域值

012：查看标定高压   	     013：地址                 014：模拟量4毫安电流值

015：模拟量20毫安电流值     016：复位                 017～019：保留

（三）、料位计参数读取：

只读取料位计的参数，读到的结果不能修改。具体参数内容和参数设置中的一样。

（四）、读料位计运行参数：

执行该命令后调试器读取对应的料位计的运行数据，并显示在屏幕上。具体的内容有：

高压数值   ****

温度数值   ****

(电流数值)  ****

当前数值  ****

平均数值  ****

百分比    ****

颜色      ****

注：显示方式是滚动方式。括号中的内容是模拟量料位计才有的。

（五）、读料位计存储内容：

请输入存储参数

起始地址   0000

数据长度    000

该操作界面中的数据用“左”“右”键来选择数据，用“上”“下”来修改数据的大小。可以输入十六进制的所有数据。该命令读出的数据是十六进制数据，调试使用，一般操作可不用该命令。