※前面圖樣介紹

- 顯示器

- 感測器(U型玻璃振盪管)

- 充填管(吸管)

- 旋轉螺絲插座

(注射用，需更換注射專用螺絲旋轉插座)

- 壓伸唧筒(取樣唧筒)

- 取樣唧筒固定座

- 操作鍵

- 紅外線介面卡連接處

※背後圖樣介紹

- 資料儲存鍵(Store鍵)

- 螺絲

- 電池蓋

- 型號、序號、品質檢驗

※顯示幕字義介紹

- 測量值

- 各種應用功能

- 攝氏溫度及華氏溫度

- 低電池指示

- 再校正程式

- 設定程式

- 連續測量值記憶

- 溫度係數

- 手動讀取資料儲存

- 自動讀取資料儲存

※操作鍵

- ON/OFF鍵

  - 開機、關機鍵校正時需配合Recall + Delete鍵使用

  - 設定功能時需配合背後Store鍵使用

- Recall/Delete鍵叫出儲存資料及刪除儲存資料

- Print/Print all鍵

  - 轉存資料到列表機及電腦

  - 刪除所有儲存資料時，配合Recall/Delete使用

- Store鍵，儲存資料及功能選擇

- 開機：

壓ON/OFF鍵，聽到嗶聲後約二秒鐘手移開螢幕將顯示未測定值及攝氏溫度

- 關機：

壓ON/OFF鍵聽到嗶聲後看到顯示幕顯示OFF即關機 (DMA35N有省電自動關機功能，十五分鐘不壓任何操作鍵然會自動關機)

- 功能設定：

  - 先壓背後Store鍵(儲存鍵)再開機，聽到嗶聲後手移開Store鍵螢幕將顯示

  - Store鍵再壓至大約二秒後手移開則螢幕則顯示再輕壓Store鍵則螢幕顯示再壓則和此循環

  - Store鍵再壓大約二秒後，手移開螢幕則顯示g/cm3 (測密度)。

如再選擇其它選項再輕壓Store鍵選擇所要的項目

kg/cm3(測密度)

%H2SO4(測硫酸濃度)

BRIX(測糖度)

BAUME(測硫酸可輸入補償係數)

PLATO(測20℃糖度)

%ALC/V(體積法測酒精濃度)

%ALC/W(重量法測酒精濃度)

PROOF(60℉密度測量認證)

CUSTOM(客戶程式)

APIA(測原油)

APIB(測燃料油及柴油)

APID(測潤滑油)

SG00/00, 0x10-4g.cm-3.k-

(測比重可輸入不同相對溫度比重及補償係數)

肆、   不同相對溫度比重及補償係數如何輸入:

以螢幕顯示 SG00/00, 0x10-4g.cm-3.k-1 為例，按Store鍵約二秒後則SG00/00第一位數字跳動再輕按Store鍵則改變數字再按Store鍵約二秒後則第二位數字跳動再輕按Store鍵則改變數字如此循環設定比對溫度完成後，再按Store鍵約二秒則補償係數 0x10-4g.cm-3.k-1跳動再輕按Store 鍵則更改補償數據 (Sample一般在水溶液0~20%則輸入3x10-4，10~50%則輸入5x10-4，大部份有機液體輸入10x10-4)

伍 、  選好需要功能後，按Store鍵約二秒則螢幕顯示     關

機，功能設定完成。

陸、   如何做DMA35N校正：

- 清洗U型管內的Sample並保持乾燥

- 關機

- 先按Recall/Delete 鍵再開機，手移開螢幕     再壓Pump吸上蒸餾水顯示校正數據及溫度即完成自動校正(可對照操成手冊page 24 0℃~40℃校正表)校正完成按Store儲存鍵後再關機

備註:

- 蒸餾水理想溫度大約在20℃，理想校正環境溫度在大約15~25℃

- 校正數據可按Store鍵儲存

柒、   如何儲存資料及叫出儲存資料：

- 儲存資料：若Pump吸進Sample時，輕壓Store鍵聽到嗶聲後放手，則螢幕顯示Auto約十五秒即自動儲存；如要手動儲存資料，壓Store聽到嗶聲後約二秒手移開，此時螢幕顯示Hold即手動儲存總共可儲存1024組資料。如要叫出儲存資料輕按Recall/Delete鍵，聽到嗶聲後螢幕會顯示Hold，再按即可一組一組往前叫出。

- 自動顯示所有儲存資料：如果先輕按Print /Print all鍵約二秒，聽到嗶聲後手移開，再輕按Recall/Delete鍵聽到嗶聲後則所有儲存資料，螢幕會從第一組自動逐一顯示到最後一組儲存資料。

捌、   如何刪除儲存資料：

- 一組一組逐一刪除時，按Recall/Delete鍵不放，聽到第一聲嗶聲約四秒後，再聽到第二嗶聲後手移開，則刪除一組，如此重覆可一組一組刪除。

- 全部一起刪除時，同時按Recall/Delete鍵及Print/Print all鍵聽到嗶聲後，螢幕顯示Hold中間上方並有數字從9.8.7.6.5……0看到0時雙手移開，則所有儲存資料將完全被清除。

※注意事項

- 使用後，U型振盪管內請務必清洗乾淨並保持乾燥。

- 測試溫度範圍為0～40℃，環境溫度為－10～＋40℃。

- Sample量最少2ml以上。

- U型振盪管如出現泡沫，數據一定會有誤差，Sample需再擠壓出來，再Pump 重測。

- Sample絕對不能含有氫氟酸，否則會嚴重損壞U型振盪管

- Sample如果用Pump方式吸取黏度不能超過1000cp；如果用注射方式，黏度不能超10000cp。

- 更換電池時，請使用鹼性1.5V電池。

- 請置放於通風處，避免陽光直曬。