Elcometer F106附着力测试仪操作说明

1．0 概述

F106附着力测试仪是用来测量如油漆、塑料、金属喷漆、环氧树脂等涂层附着力的仪器。该仪器采用拉拔试验原理，测试从基体上拔下一小块涂层所用的拉力。测试时，把小试块粘接在涂层上，粘接剂固化后，沿试块边缘将涂层割开，给仪器施加拉力将试块从涂层上拔起来，此时仪器上指示出的拉力值即为该涂层的附着力。

本仪器共有五种量程，每种量程都有公英制，拉力值与标准试块的面积直接有关。

- 1 标准配置

F106附着力测试仪，20个试块，一套环氧树脂胶，基座支撑环，试块夹具，切割工具，扳手（仅在量程3或4中配备），包装箱及操作手册。

2．0 操作方法

- 用砂纸将试块和被测涂层表面打磨粗糙，然后用酒精将二者擦拭干净。

- 取少量的胶进行混合，然后涂于试块一面。

- 将抹胶的试块放在被测表面用力压住，并除去挤压出来的多余胶，等待一段时间让胶固化（固化时间参看3.0章）。

- 使用割刀沿着试块周围小心的割一圈。这一步只有当涂层内部的拉力大于涂层附着力时才需要。

- 把基座支撑环放在试块上并确保其水平。

- 放松106的手柄或螺母，是刻度盘上的指针指示为“0”，仔细地用底部的夹具夹住试块。

- 稳稳地拖住仪器使其不要转动。用另一只手转动106的手柄或螺母，对试块施加拉力。连续加压直至涂层被破坏，试块从被测表面拔起，或直至刻度达到要求的值。

注意：当试块被拔起时，可能会发出砰的一声，仪器也会弹出几厘米。为了安全，请操作者在使用过沉重不要用力过猛。

- 测试后，应立即放松手柄或螺母，不要在加压，以免损坏仪器。

2．1 测试结果

大多数情况下，涂层会完全粘在试块上，测试100%有效。有时因为局部粘接不牢，可能只有部分涂层被拔下来，评估试验结果时应允许这种情况出现。观察测试区域会找出更多的引起失败的因素，如不同层之间的粘接力、涂层内部的拉力等等。

3．0 帮助信息

3．1 表面预处理

试块表面和测试区域应进行打磨、除油及混合物、清洁等预处理，以确保粘接良好。

3.2 粘接

随设备仪器提供的是普通型环氧树脂粘接剂，两管装。两管混合在一起时，在1小时之内使用。两管粘接剂应混合大致均匀。

固化时间：

250C  24hrs

600C  3hrs

普通型环氧树脂粘接剂适合温热环境，低温时应延长固化时间至3天或更长。

快速型环氧树脂粘接剂应在两管粘接剂混合30秒后在两分钟内使用。

固化时间：

00C   8hrs

100C  4hrs

230C  2hrs

400C  1.5hrs

快速型环氧树脂粘接剂适合于冷、热环境。

其他类型粘结剂如丙烯酸树脂更适合于快速粘接。LOCTITE MULTIBOND粘接剂非常适合于低温环境，在24小时内完全固化。

SCOTCH-WELD M2000在30分钟后达到强度最高。顾客可以根据自己的具体情况选择适合你自己的粘接剂。有些粘接剂可能会影响涂层的性能，有些粘接剂可能容易被涂敷环境、溶剂等污染。

3.3 试块

试块是由高张力的铝制成，清洁后可以重复使用。

3.3.1 大型试块

在混泥土，石灰层或不平表面上涂覆时，使用大型试块试验更有效。大型试块的直径是标准试块的2倍，面积是标准试块的4倍。所以在Elecmeter 106的读数应除以4为实际值。

大型试块比标准试块要高。为了保证操作准确，应使用特制的环形底座支撑仪器。这种大型试块及其环形底座由易高公司或其各地经销商提供。

Part No.  T1062914     大型试块（5件）

Part No.  T1062915     环形基座

  - 试块夹具

该夹具保证在粘接固化时试块是在垂直平面上。

- 维护

4.1  针对所用量程：

应使用机油保持螺纹的润滑。仪器的拉力靠其内部的弹簧提供，使用较长时间后弹簧可能会老化，仪器无法回到原始刻度。如果连续地超量程使用，还会引起弹簧变形，仪器损坏。

检查仪器是否偏离其原始设置，完全放松手柄或螺母，如果仪器上的“0”刻度不能停留在仪器顶部边缘，请按照以下方法更换弹簧：

- 购买一个合适的弹簧（可向易高定购）。

- 拧松手柄或螺母。

- 移开刻度盘，然后卸掉弹簧。

- 换上新弹簧，确保圈数与原弹簧圈数一致。

- 重新安上刻度盘，检查“0”位是否在顶部边缘。可通过调节3个螺丝来调整“0”的位置。

- 确保定位梢安装在下面的脚爪。

- 校准的方法是对试块的爪施加一个重量，然后观察读数。读数与重量之间的关系如下：

读数 PSI = 2.05× Pounds

N/mm2(MPa) = 0.0312×kg

Kg/cm2 = 0.318× kg

- 刻度盘读数的有效值要反复确认，确保不会改变。一些检验机构会要求提供这样的校准记录。易高公司可以提供这样的服务。

- 技术参数

一、仪器主体

测量范围:

|  | N/mm2 (Mpa) | Kg/cm2 | Lb/im2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程1 | 0.5-3.5 | 5-35 | 100-500 |
| 量程1 | 1-7 | 10-70 | 200-1000 |
| 量程1 | 3-15 | 30-150 | 500-2000 |
| 量程1 | 5-22 | 50-220 | 500-32000 |
| 量程1 | 0.05-0.2 | 0.5-2.0 | 5-30 |

精确度：   ±15%

高度：     量程1，2，5     155mm

量程3，4        165mm

直径：     76mm

材料：     氧化铝主体，不锈钢脚爪

二、试块

直径：标准试块   20mm

大试块     40mm  (根据要求提供)

材料：高张力铝

三、基座支撑环

作用：防止弯曲、断裂，有定位作用。

四、包装箱

材料：聚丙烯

尺寸：20mm×345mm×85mm

五、胶：普通环氧树脂胶

- 各部件名称（请参照原图）：

- 手柄（量程1、2、5） 螺母（量程2、4）

- 推力轴承

- 腔

- 轴

- 弹簧

- 零补偿器

- 支架

- 缓冲装置

- 夹具

- 试块

- 底爪

- 隔层

- 螺栓

- 定位销

- 垫片

- 指针

- “O”形圈

# 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100085
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655/82728235
手机：15201107898/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com