FZF-6型水泥组分测定仪使用方法

一、概述

FZF-6型水泥组分测定仪是依据GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准及其方法，经多名工程技术人员努力攻关经多次试验、调试、修改而研制成功的与GB/T12960-1996配套的专用仪器，是测定水泥组分的理想仪器设备。

GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。

测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量，同一实验室的允许误差为0.8%，不同实验室的允许误差为1.0%，测定矿渣组分的含量，同一实验室的允许误差为1.0%，不同实验室的允许误差为1.2%。FZF-6型水泥组分测定仪采用先进的半导体制冷技术，优质的数字温度传感器，应用单片机作为中央控制系统，在0℃~60℃的范围内可任意设定恒温温度，并自动选择制冷或加热，控制精度小于±1℃。起动恒温状态的同时，系统搅拌自动加载，本仪器具有初次达恒温点时报警功能，提醒操作人员系统已达到恒温点，可以进行下一步的试验了。

二、主要技术参数

1、 电源：220V/50HZ  300W

2、 定时范围：0～99ｍ59s

3、 控温范围：0-59.9℃  控制精度﹤1℃

4、 制冷/加热：30ｍ内达任何恒温点。

5、 初次到达恒温点，定时结束均有报警提示。

三、 使用说明

1、仪器控制面板介绍：（见图一）

1. 温度值显示屏  2.时间值显示屏

3.操作键： [ ]参数设定位选择键  [ ]参数设定加一操作键

[ ] 参数设定减一操作键   [恒温]恒温启动/关闭键

[搅拌]搅拌启动/关闭键     [定时]定时启动/关闭键

2、仪器侧面板介绍（图二）

1.冷却风扇   2.冷却水泵电源插座

3.仪器电源插座

3、 仪器装配

a. 请打开仪器包装后，将二条硅橡胶管连接到仪器背部下方的二个金属水嘴上，取出冷却水泵，将其中一根硅橡胶管连接到水泵的出水口，另一根放入冷却水槽内（冷却水槽可用塑料恒温水槽代用，加入的冷却水要超过冷却水泵）。将水泵电源插座插入到冷却水泵电源座上即可。

b. 取出仪器电源线（三芯电脑专用电源线）连接到仪器电源插座上，接通仪器电源，并打开仪器面板上的电源开关。此时，仪器面板上数码管亮，并已开始检测水槽内的温度。

4、 仪器的使用

在仪器按上述装配结束并接通电源后，本机即进入到待机状态，在待机状态下，操作人员可以设定恒温温度，定时时间等试验用参数，参数设定完毕即可进行试验操作。

a. 参数的设定：

首先按[ ]进入设定操作界面，相应被选择的修改位闪烁，此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作，设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改，修改完毕后再按[ ]键一次，系统自动完成新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下，系统自动恢复为待机状态。

b. 试验操作

修改完全部系统参数后，系统重新回到待机状态，此时将600～800ml水加入到恒温槽中，在待机状态按[恒温]键，然后调整搅拌1旋钮，观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷，使恒温槽内的温度趋于设定值，并在第一次达到恒温温度点时报警，提醒操作员可进行下一步操作。到达恒温点后，操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子，并将烧杯放入恒温槽内支架中，并用手调旋钮固定，然后按下[搅拌]键，调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键，系统进入定时试验阶段，到达定时时间后，仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此，本次测定结束，可取出试验进行后续的试验过程了。

5、 试验

在进行水泥组分的测定前，请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。

将仪器放在平稳、平整的工作台上，连接仪器后面板上的冷却水系统，并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上，取一个常用的塑料养护水槽，并在其中注入水，将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中（注意回水管最好固定）。将水泵电源插到仪器右侧的插座上，将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关，面板上的数码管亮，并显示恒温试验水槽内温度。

将600～800ml水注入不锈钢恒温水槽内，根据试验要求调整好仪器的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中，将烧杯置于水泥组分测定装置上，按[恒温]及[搅拌]键，调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮，调整3个搅拌电机转速至合适值上。

待仪器初次达到恒温点报警后，即可进行试验了，根据试验要求，可按[定时]键，此时仪器进入定时操作状态，仪器上显示的时间为工作的时间，到达设定的时间后仪器报警，本次操作结束。

关闭仪器时，请最后关闭电源开关，并拔下电源插头。

6、 抽滤装置图，见下图。

1— 2XZ-0.25型旋片真空泵

2— 缓冲瓶：起缓冲作用，防止滤液进入泵内，1000ML

3— 抽滤瓶：1000ML

4— 耐酸玻璃漏斗（玻璃砂心漏斗）：Φ40或Φ60，G4

7、旋片真空泵的使用

1． 泵应安放在干燥通风和清洁的场所。

2． 查看油位：以停泵时注油至油标中心为宜。油位过高或过低均影响泵的正常工作。运转时油位有所升高，属正常现象

3． 用油选择：最好采用高速真空泵油或3#扩散泵油。

4． 保证泵的清洁，防止杂物进入泵内。

5． 换油方法：因杂物进入泵内影响泵的抽力，必要时更换泵油。换油时，先开泵运转20—30分钟，使油变稀，停泵，从放油孔放油，放油后从吸气口缓缓加入少量清洁泵油，清洗泵内存油，最后再注油至油标中心。

6． 不可混入柴油、汽油等杂油。

7． 倘若因泵需要拆开清洗或检修，必须注意说明书上的拆装步骤。

8． 抽力不足的现象及排除：

（1） 油位不足，加油至油位。

（2） 油被污染，换新油。

（3） 泵口外接管、容器、接头等漏气，及时采取措施。

（4） 吸气管或气镇阀橡胶件装配不当，损坏或老化，应调整或更换。

（5） 旋片弹簧折断，应与调换。

（6） 泵与支座的连接螺钉未垫好，未拧紧，及时加固。

FZF-6型水泥组分测定仪   装  箱  单

1             电源线                        1条

2             保险管                        2个

3             水槽盖                        1个

4             烧杯定位器                 1个

5             砂芯漏斗                    10个

6             抽滤瓶                        2个

7             硅胶管                        2米

8             说明书                        1份

9             标准                           1份

10            搅拌子                        4个

11            真空泵                       1套

12            冷却水泵（潜水泵） 1套

13            硅胶管（真空泵用） 2根

14            胶塞                          2个

15            烧杯                          2个