使用前请仔细阅读使用说明书

- HBY-40A型水泥混凝土标准养护箱

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 一、概述

HBY—40A型水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱是按照GB17671—1999标准对水泥混凝土及水泥制品等试样的标准养护要求设计制造的。 
HBY—40A型水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱适用于各水泥厂、水泥制品厂、建筑施工单位、商品混凝土搅拌站、公路桥梁工程单位、建工质检单位以及科研、院校等设计研究单位对水泥、混凝土、水泥制品等试样进行强度、定型性凝结时间的标准养护。

- 二、主要技术指标

- 有效容积：0.4m3（65×50×130cm）

- 温度设置：20℃（可调）

- 温度均匀性：±1℃

- 温控方式：自动

- 湿控方式：自动

- 工作室湿度≥90 %

- 制冷功率：152W

- 加热器功率：400W

- 电源电压：AC220V±22V

- 电源频率：50Hz

- 外形尺寸（长×宽×高）77×70.5×179cm

- 净重约170kg

- 三、结构与工作原理

1.温湿度仪表  2.电压表  3.电源开关  4.电器箱  5.起吊钩  6.风机  7.蒸发器  8.搁板  9.箱门  10.温湿度传感器  11.导流板  12.冷凝器  13.电热管  14.压缩机  15. 加湿器  16. 放水口  17. 地脚调节把手

- 养护箱由箱座、箱体及箱顶三部分组成。外壳采用优质冷轧板，外壳与不锈钢内胆之间用高性能保温材料填充，箱体外表面采用聚氨脂静电粉沫喷涂，美观大方。

??? a）箱座：箱座底部右前侧设有可调式底脚,以消除安装地面不平整对箱体倾斜的影响。箱座的右侧设有加热水箱的放水口，当设备就位后可换上放水龙头，放水时打开龙头即可。箱座后下部安装有制冷压缩机、超声波加湿器等部件。 
b）箱体：箱体分养护工作室和外箱。养护工作室中安装有制冷降温系统的蒸发器，在它的正面内壁设置有温、湿控仪的传感器、超声波雾化器出雾口。养护工作室的下部水箱即为加热水箱、箱内安装有电加热管一根。养护工作室内设置有多层活络抽插式试块搁板，试验人员可根据试件规格的大小调整各搁板间的层高尺寸。 
c） 箱顶：箱顶是养护箱电气控制部分。 电器面板安装有温、湿控仪、电源、电压、等元器件的面板，打开箱顶盖板可见电气全部分，同时亦可见用于起吊用的吊钩。

- 工作原理：当箱内温度低于（或高于）温控仪给定的数值时，温湿度控制仪便输出加热（或制冷）信号，指令电加热器（或制冷系统）工作，经过一段时间后当箱内温度在温湿度控制仪所给定的数值范围内时、电加热器（或制冷系统）即自动停止工作。如果箱内相对湿度低于90%时（出厂时设定在90%），温湿度控制仪指使超声波加湿器工作加湿（出雾量大小用户可根据需要转动加湿器调节旋钮调整，详细情况请参阅加湿器使用说明书），超过指定值后即停止加湿。在养护工作过程中，如果加热水箱内水位低于水位线时，应加水。

- 四.安装与调试

- 养护箱安放应注意地面平整，就位后请先旋松右前侧调节脚的十字把手，让活动脚自动顶出至地面，然后旋紧十字把手，养护箱即可保持稳定。

- 拧下放水口方头管堵,将附件直嘴水龙头绕上生料带后换上。（请注意节头处不应漏水）。

- 打开下箱门，向下水箱加水，视水深至8~10cm为宜。排水时只要打开直嘴龙头将加热水箱中的废水直接排出。

- 加湿器加水：请参阅加湿器使用说明书，（加湿器水箱有效容积7.5L,最大雾量连续工作时间为18小时）。养护箱在出厂前其雾量选择旋钮和自动恒湿旋钮均已调好，超声波加湿器的工作与停止，直接由温湿度控制仪控制，使用过程中需注意加湿器水箱的水位情况,不得断水。

- 温湿度传感器的检查：打开箱门，取出水盒，加入蒸馏水，再把水盒放回箱内，将湿度传感器的纱布浸入水盒内。操作中注意保持洁净，避免油污。然后检查温湿度控制仪温度、湿度值的设定。产品出厂时已设定为20℃±1℃，如无特殊需要，用户无须改动。当用户有特殊要求时，可参照下例重新设定：

当需要进行温度和湿度的控制设定时，先按设定键一次，湿度显示窗显示[PH]，表示已进入湿度控制值的设定状态，此时按▲或▼键，调整湿度设定窗要控制的相对湿度的预设值（湿度控制下限）。 
再按一次设定键，湿度窗显示[PL]，此时的湿度控制显示窗显示控制湿度的回差值，同样，按▲或▼键，可调整控制湿度的回差（回差范围：0~10%）。 
例：将相对湿度的控制值设定在90%，回差设定在5%，那么，当箱内湿度控制范围变动，湿度低于90%时，加湿器开始加湿。当箱内湿度高于95%时，停止加湿。 
在设定湿度回差值状态后，再按一次设定键，温度显示窗显示[P1H]，下限设定显示窗显示温度的下限值，此时按▲或▼键，可调至设定温度的下限值。再按一次设定键，温度显示窗显示[P1L]，下限设定显示窗显示温度的回差值（下限温度控制变动范围），回差的范围为0~10.0℃，? 同样通过▲或▼键来调整回差值。 
在设定下限温度回差值状态后，再按一次设定键，温度显示窗显示[P2H]，上限设定显示窗显示温度的上限值，此时按▲或▼键，可调至温度的上限值。再按一次设定键，温度显示窗显示[P2L]，上限设定显示窗显示温度的回差值（上限温度控制变动范围），回差范围为0~10.0℃，同样通过▲或▼键来调整回差值。 
需要注意的是：回差值指的是设定温度的变化范围，变化范围的下限为设定值，上限为设定值加上回差值。当某一温度设置为20.5℃，回差值设置为0.5℃，则该温度变化在20.5℃~21℃之间。
例：当温度下限设定在19℃，下限回差设定在0.5℃。上限设定在20.5℃，上限回差设定在0.5℃。那么在箱内温度低于19℃时，加热继电器吸合，接通加热设备开始加温，当温度升高到19.5℃时，停止加热。如果箱内温度继续上升，升到21℃时，制冷指示灯闪烁，制冷继电器吸合，开始制冷。当温度下降到20.5℃时，停止制冷。 
全部调整至要求值后，按运行键，仪表即刻回复到正常运行状态。（若不按运行键，10秒钟后仪表自动进入正常运行状态）。

- 五.注意事项

- 养护箱就位后需静止24小时后方可开机使用。

- 如果输入工作电压超过AC220V±22V范围时应使用稳压器。

- 每次开机前必须检查加湿器水箱中水位是否到位，如不足需加至规定水位。

- 养护箱内湿度传感器上的脱脂棉纱必须定期更换，水盒内的蒸馏水的水温不得高于箱内温度，并不得断水，干温传感器不得有积水，否则将使湿度误显示为99%。

- 每当养护结束后，操作人员必须将箱内的水及水汽等放清擦干，箱内不要放置任何杂物，以延长仪器的使用寿命。

- 养护箱在搬运过程中需小心轻放，其箱体倾斜度不得超过30°。

- 长期不用时，请拔掉电源插头，放掉水箱中的水，清洁内箱体及加湿器换能片。

- 六.电气原理图见 (图三)

- 七.常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 整机及仪表不工作 | a) 电源未插好 | 检查电源，插好插头 |
|  | b) 熔断器烧坏 | 更换同规格熔断器 |
|  | c) 控制仪接线端螺钉松动 | 拧紧接线端螺钉 |
|  | a) 控制仪没有输出制冷信号 | 温度设置不当或上限设置偏高 |
|  | b) 工作电压严重不稳定。 | 安装稳压电源 |
| 系统不制冷 | c) 制冷液R-12的流失。 | 加灌制冷液 |
|  | d) 相关继电器烧坏? | 更换同型号继电器 |
|  | e) 压缩机损坏 | 更换同型号压缩机 |
| 系统不加热 | a) 控制仪没有输出加热信号 | 温度设置不当或下限设置偏低 |
|  | b) 工作电压严重不稳定。 | 安装稳压电源 |
|  | d) 相关继电器烧坏? | 更换同型号继电器 |
|  | e) 电热管损坏 | 更换同型号电热管 |
| 系统不喷雾，雾量小 | a) 加湿器电源开关未打开。 | 打开电源开关，调节雾量及自动恒湿旋钮 |
|  | b) 水箱无水，自动恒湿旋钮未打开，水位浮子压盖未压紧。 | 给水箱加好水，顺时针旋转恒湿旋钮、压紧浮子压盖。 |
|  | c).喷出的雾有异味， | 清洗水箱，更换箱水。 |
|  | d).水箱盖未盖好或水箱破损漏气。 | 盖好水箱或更换水箱 |
|  | e).结垢，水脏或水箱内水的存放时间过长。 | 用清洗剂及软刷清洗换能器及水位开关表面数遍，再用清水洗清；或更换换能器；换水。 |
| 湿度一直显示99%，??? 无变化 | a）湿度传感器水盒水温高于箱内温度或无水 | 加注与箱内温度相同的蒸馏水 |
|  | b）湿度传感器脱脂棉纱污损 | 更换脱脂棉纱（不可清洗回用） |
|  | c）干温传感器积水 | 擦干干温传感器 |
|  | d) 脱脂棉纱错扎在干温传感器上 | 调至湿温传感器上 |
|  | a）接线端松脱 | 拧紧接线端螺钉 |
| 风机不转 | b）电容击穿 | 更换同规格电容 |
|  | c）电机损坏 | 更换同规格电机 |

- 八.随机附件

1.直嘴水龙头

2.搁板1付，共计6块

- 九.随机文件

- 使用说明书

- 产品合格证

- 装箱单