铅笔硬度计使用说明书

一、涂膜硬度是涂膜的一种重要物理性能,其大小直接影响涂膜的一些重要使用性能,例如耐磨损性、耐磨粒性能、耐磨擦性、耐划痕性、耐冲击性及涂膜滞留作用及清洗难易等,因此,涂膜硬度是评定涂料性能的必测指标,使用铅笔硬度计可方便地测定涂膜硬度。

结构及部件名称

1.平衡锤    2.止动螺钉    3.工作杆   4.砝 码

5.铅笔架    6.螺  钉      7.实验台   8.夹紧螺钉

9.闸瓦提钮  10.试台旋钮   11.调整手轮

B铅笔硬度计工作原理

铅笔硬度计主要由铅笔架和试验台组成，铅笔架与立柱等组成四连杆结构，保证了砝码的重量垂直作用于铅笔芯与试验台的交点上，并使铅笔与试验台成45°夹角，并保持不变，试验台可横向、纵向移动，用它固定涂料样板，并使样板朝着划痕方向滑动，铅笔就在试片上划出相应轨迹来。换用不同铅笔划不同痕迹，据此可判定涂膜的硬度值。

三、使用要求

1.试片：根据客户要求，制作试片，使其固定在滑台之上。

2.适用环境：常温常湿即可。

四、铅笔硬度计操作及使用方法

A准备

1. 按GB1727-70要求准备120X50X(0.2—0.3)平滑马口铁板或按产品规定的底材，制备涂膜。

2. 用铅笔刀把每支铅笔前端削去木质部分，露出5-6mm柱状笔芯(注意铅笔芯不可松动或削伤铅芯)，用手握住铅笔，使铅笔始终与400号砂纸成90°角，在砂纸上摩擦铅芯前端，直到获得一端平滑边缘锐利的笔端为止(边缘要无破碎或缺口)

3. 把削好的铅笔插入铅笔架(5)上，见附图。调整铅笔，使铅笔芯工作端面与砝码重心重合(相应铅芯工作端面与铅笔架约25mm)，然后用螺钉(6)拧紧，使铅笔位置固定。

4. 松开夹紧螺母(8)，放入需测试的涂膜试片，然后拧紧螺母，使试片固定。

5. 松开止动螺钉(2)，调整平衡锤，使工作杆平衡(即使铅笔刚好接触到试片上)，然后拧紧止动螺钉，使铅笔芯工作面离开涂膜试片。

6. 把砝码轻轻放在铅笔架上。

以上，准备工作完成。

B铅笔硬度计测试

1. 松开止动螺钉(2)，使铅笔轻轻降下到被测涂膜试片上。

2. 转动手轮，使涂膜板朝划痕方向移动大约5mm(顺时针转动手轮)，并留意观察表面是否划破。

3. 取下砝码，更换铅笔，旋动试台旋钮(10)，使试验台纵向移动一定距离更换试片划痕位置，重复准备操作后，再做下一次试验，依次用每种型号硬度铅笔一次犁出五道痕迹。

4. 从最硬的铅笔开始用此方法，当鉴定五道痕迹中，若有两次或两次以上犁伤膜时，换上一级的铅笔，直到找出五道痕迹中，只有一次犁伤涂膜的铅笔(或没有破坏)，则这一级铅笔的硬度值就代表被测涂膜的硬度。

五、维护

1.铅笔硬度计使用时力求转动灵活，使用一段时间后，须在丝杆、轴承等转动部位注入机油。

2.本仪器使用一段时间后，紧定螺钉，螺母须拧紧，以免松动。

六、外形尺寸

长×宽×高  450mm×150mm×270mm

七、附件

1.砝码一个

2.中华铅笔一套(6H-6B，HB)