水泥砂浆干缩养护箱使用方法及注意事项

使用方法

1、箱体就位静止24小时后，必须接好有效地线同时调节好箱体水平，向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸馏水，将纱布一头放入盒内。

2、打开侧门拿掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下水箱底盖，加满清洁冷水(蒸馏水最佳)旋紧盖后放回增湿器上，打开电源开关(电源指示灯亮)将喷雾量旋钮调节到最大位置。

3、检查温湿控仪给定值，出厂时温度、湿度给定值已调好。(温度控制：上限21.5℃，下限18.5℃，湿度控制值：50％)。

4、接通电源，打开电源开关，使仪器开始工作，待箱内温、湿度达到给定值后再放入试件。

使用注意事项

1、箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。

2、箱体就位后，需静止24小时方能通电开机，必须采用具备有效接地的稳压电源，接线应左“零”右“相”，停电后需关机，重新开机必须间隔3分钟以上，以保证压缩机的正常使用年份。

3、日常使用中注意保持增湿器水箱及湿控仪传感器茧型塑料盒的水位，以免影响正常使用。