混凝土硫酸盐干湿循环试验设备
一、LSY混凝土硫酸盐干湿循环试验箱概述
该设备是检验处于干湿循环环境中且强度等级较高的普通混凝土抗硫酸盐侵蚀的能力。符合GB/T50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》。
混凝土硫酸盐干湿循环试验设备
二、LSY混凝土硫酸盐干湿循环试验箱产品特点
1、可升降式设计,使试验箱内部干净整洁,有效的避免箱体内壁结晶现象 ,缩短注入及排空溶液的时间, 温度循环更加流畅。
2、采用专用中文液晶控制器控制，操作简单,可记录整个试验过程的温度曲线、循环次数、状态显示以及数据打印等功能。
3、正宗307不锈钢制造（医用级），比普通的不锈钢寿命更长，更不易腐蚀。
4、阀门、管道、循环泵等器件，均采用防腐蚀设计。
5、保温采用阿壮斯高档保温岩棉板。
6、试验数据断电恢复功能，当试验过程意外停机时，再次启动后可继续上次运行。
混凝土硫酸盐干湿循环试验设备
三、LSY混凝土硫酸盐干湿循环试验箱技术参数
外廓尺寸：1400mm×宽1280mm×高2080mm
有效容积：长860mm×宽660mm×高800mm
液箱尺寸：长860mm×宽500mm×760mm
容纳试块数量: 100×100×400 可放:18块 （6组）
               100×100×100 可放:54块 （18组）
试件箱内温度控制范围:80℃±2℃
溶液温度控制范围:20-25℃
加热功率:10KW   制冷功率:3.7KW   水泵功率:1KW 
程序控制过程:
浸泡时间:16h±0.1h   （可设置）       
溶液排空0.5h±0.05h （可设置）
晾干时间:0.5h±0.5h （可设置）
烘干时间:6h±0.1h   （可设置）         
冷却时间:1h±0.1h   （可设置）
总循环时间:24小时   （可设置）
溶液液位高度控制精度: ±3mm 
电压:380V功率:5KW
混凝土硫酸盐干湿循环试验设备
四、仪器组成
主机1台       试架2个     软件1套       说明书1份