新标准水泥标准稠度及凝结时间测定仪使用说明

一、新标准水泥标准稠度及凝结时间测定仪仪器操作

(1) 净浆拌和结束后，将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中，用小刀插捣、轻轻振动数次，刮去多余净浆，抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上，将其中心定在试杆下。

(2) 试杆降至净浆表面，拧紧螺丝，突然放松，记录试杆停止沉入或释放试杆30s时试杆距底板之间的距离。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距离底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度。水泥稠度仪，维卡仪，水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪

(3) 初凝时间测定：将圆模放在玻璃板上，将净浆放入圆模内，插捣、振动数次试件在养护箱养护30min。观察试针停止下沉或释放试针30s时指针读数，当试针沉至距底板4±1mm时，为水泥的初凝时间。

(4) 进行第一次测定应扶持金属棒，使其慢慢下降，以免试针撞弯。

(5) 终凝时间测定：初凝时间测定完成后，立即将圆模同浆体以平移方法从玻璃板上取下翻转180°，直径大端向上，放在玻璃板上，再放入养护箱养护。临近终凝每30min测定一次，当试针沉入0.5mm时，即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时为水泥的终凝时间。

(6) 到达初、终凝时，应重复测一次，两次结论相同才能确认。

二、新标准水泥标准稠度及凝结时间测定仪使用注意事项

每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动的环境中操作。

每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。

滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。