一、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱概述
HBY-20B，HBY-40B，HBY-60B，HBY-90B水泥、混凝土试体养护系列产品，是按国家建筑工业行业JG3037－1996对混凝土试件的标准养护要求而设计制作的。它适用于各施工工地及科研、质检部门对水泥、混凝土试样进行强度，定型性凝结时间的标准养护工作。
本系列水泥（砼）恒温恒湿养护箱采用先进的智能化温湿度控制系统，能准确地指令升温，降温和增湿等功能。进行全自动切换工作，实现箱内温度、湿度的动态平衡，并可安置自动定时打印机和水位传感器。从而提高标准养护条件规定的温湿度的准确度和自动化控制水平、降低能耗、替代现有低档次标准养护箱和企业自建的非标准养护室，实现试件的状态调节和试验的标准环境。
二、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱主要技术参数
控温精度±1℃ 测温精度±0.5℃ 箱内温度20℃
加热功率500W 温差＜±1℃ 
整机噪声＜65dB 工作电压220V±10％
控湿精度±1％RH 相对湿度≥92RH
测湿精度±3％RH 频率50HZ
压缩机功率136W 温湿传感器Pt100A级
容积: 
40B型600*500*1180mm (水泥试块20组)
60B型580*1200*1400mm (砼试块40组)
90B型1850*500*1200mm (砼试块60组)
三、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱工作原理
本仪表采用精密铂电阻Pt100作为感温元件，由高性能（A／D）转换器将由多路开关传送来的。温、湿等效电压信号转换成相应的数字信号，再由单片微处理器进行处理后显示及控制。当温度低于设定的温度控制值下限时，仪表输出加热控制信号，当温度高于设定的温度控制值上限时，仪表输出制冷控制信号，当温度进入设定控制值的窗口区域（CER设定区域）时，仪表停止加热或制冷，进入恒温状态。当湿度低于设定的湿度控制值上限时，仪表输出加湿信号，当湿度高于设定的湿度控制值下限时，加湿就停止。
四、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱使用说明
1、应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。
2、仪器安放平稳后，应检查门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。
3、将箱内水箱加水至末层搁架以下，电热管以上2cm，把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球里注满水，并把纱布泡入水中。
4、将电源插头插入具有良好接地的220V插座中，按动电源开关，仪器自动进入工作状态。
5、出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改程序。
五、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱仪表工作参数（出厂标准程序设定） 
1、温度控制值20.0℃ 2、温度控制上限（以控制值为基准）＋1℃
3、湿度控制值95％ 4、温度控制下限（以控制值为基准）－0.5℃
5、湿度控制上限（以控制值为基准）1％
6、湿度控制下限（以控制值为基准）1％
六、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱试机检测
制冷机加湿器能否工作，可以人为的给干温传感器头部加温至高于设定温度10~15℃,这样能使干湿温度差加大,制冷机,加湿器随即开始工作。
七、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱注意事项
1、电源电压波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机。
2、电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身安全带来危险。
3、经常检查加湿器、水箱，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。
4、非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。
八、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱一般故障排除
1、整机不工作：检查电源开关，保险丝是否损坏。
2、不制冷：检查仪表是否显示制冷状态，检查压缩机过载保护器，起动器是否损坏，压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。
3、加湿器不加湿：检查加湿器内小风机是否工作，加湿器底座内水位是否过高，加湿器安放是否倾斜过大，雾化换能器是否干净。
4、箱内温差大：检查风机是否工作，制冷指示灯亮而风机不工作，则风机损坏或保险丝坏。
5、偶尔受外界电信号冲击，仪表出现数显失控，只需关闭电源开关或拔下电源插头，再重新开机，即能正常工作。
九、HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱装箱单
主机 1台，搁板 1副，保险丝 1个，纱布 1块，说明书 1份，合格证 1份
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，HBY-40B型水泥砼标准恒温恒湿养护箱，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com