SHBY-40A（40B）型水泥标准养护箱根据国家水泥院、交通部对水泥新标准试块标准养护要求而设计制造的，内部采用进口不锈钢板制作，喷雾装置采用超声波加湿、制冷采用大功率压缩机、温湿度（数显）并可装微型打印机（打印时间任意设定），是试验室、质检部门对水泥砼试件养护的理想设备。
SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱技术参数

| （1）温度控制仪精度： | ±1℃ |
| --- | --- |
| （2）箱内温差： | 40A型≤±1℃（40B型≤±2℃） |
| （3）湿度控制： | ≥95％(可调) |
| （4）工作电压： | 220V±10％ |
| （5）加热功率： | 600W |
| （6）制冷功率： | 158W |
| （7）内部尺寸： | 580×550×1130mm（40B型550×550×1180mm） |
| （8）可放水泥试件： | 40组 |

SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱结构与原理
1、箱体由内、中、外层组成，内胆采用进口镜面不锈钢焊接而成，外壳采用优质冷拔钢板，折弯成型， 中间隔层采用优质保湿棉填充，搁架用铝合金型材制造，结构紧固，造型美观，耐腐蚀性好。
2、温湿度控制拟采用全集成电路数字显示，它具有分辨率高，直观，调温方便，控制精度高等优点。
3、制冷系统采用大功率压缩机，管盘式蒸发器，外露式冷凝器以提高制冷效果，箱内采用风扇进行冷热 交换，使温差减少，温度更加稳定。
4、加温采用电加热管，打功率的加热管能迅速将箱内温度提高到设定温度，利用加热产生的气体作为加 湿的辅助补充。
5、加湿采用先进的超声波加湿器，它具有自动恒温控制加湿为雾状，确保箱内湿度≤90%比目前广泛采 用的喷淋加湿方法更胜一筹。
SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱工作原理：
当箱内温度高于设定温湿度控制器控制制冷，去湿系统工作，当箱内温湿度低于设定温度时，温控器控 制加温加湿系统工作，反复循环将温湿度控制再设定温湿度范围之内，为了避免温控器继电器频繁动作 可调节回差电位器使继电器动作范围0--1°C 内变化。
水泥标准养护箱使用说明：
1、将仪器置于通风干燥的环境中，安放平稳检查箱门是否灵活。
2、将面板按钮全部置于OFF
3、向水箱内加水至末 层夹搁架以下。
4、将插头插入备有良好接地的220V插座中。
5、调节温湿度控制器按钮设定所需要的数值。
6、依次按动电源，制冷、制热、加湿按钮，仪器随即进入工作状态。
SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱注意事项：

当需要某项功能停止工作，可将相应的按钮置于OFF即可。
建议：当箱内温度达到设定温度，而室内温度也高于设定温度时，可只选制冷工作，将加热功能键置于 OFF。
当箱内温度达到设定温度时而室内温度也高于设定温度时，可只选制冷工作，将制冷键置于OFF
当环境温度在设定温度上下波动时，应选择冷与热同时工作
合理使用设备，将使设备的使用寿命大大提高。

水泥标准养护箱调试安装;
1、应将仪器置于通风干燥处，在环境温度238°C，相对湿度不打于85%，周围五强烈震动及强电磁场影 响的室内使用，
2、仪器安放平稳后，应检查箱门开关是否灵活，电气，制冷等部件是否损坏。
3、把侧门打开将加湿水箱内加注满蒸馏水或净水，另把测温传感器处的塑料水箱内注满水，并把纱布泡 人水中。
4、见电源插头插入具有良好接地的220V插座中，打开电源开关，仪器自动进入工作状态。
5、出厂时本仪器编入标准设定程序，温度控制值为20°C±1，湿度控制值为65%±2%。如果需要改变控 制值数据，可按照控温仪说明书修改参数。
SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱试机检测：
制冷机加湿器能否工作，可以人为的给干湿传感器头部加温至高于设定温度510°C，这样能使干湿温差 加大，制冷机，加湿器随即开始工作。
水泥标准养护箱保养与维护：
1、电源电源波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机
2、电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身，安全带来危险。
3、经常检查加湿器，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。
4、非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。
SHBY-40A（40B）水泥标准养护箱故障排除：
1、整机不工作，检查电源开关，保险丝是否损坏。
2、不制冷，检查仪表是否显示制冷状态，检查压缩机过载保护器，启动器是否损坏，压缩机能正常运转 而不制冷则可能是制冷剂泄露。
3、加湿器不加湿，检查加湿内小风机是否工作，加湿器底座内水位是否过高，加湿器安放时候倾斜过大 ，雾化换能器是否干净。
4、偶尔受外界电信信号冲击，仪表出现数显失控，只需要关闭开关或拔下电源插头，再重新开机，既能 正常工作。