一、NLD-3型水泥电动跳桌适用范围

NLD-3型水泥电动跳桌适用于火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥和掺有火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。

二、NLD-3型水泥电动跳桌主要技术指标

1、振动部份总重量 4.35Kg±0.15Kg

2、振动部份落差 10mm±0.2mm

3、振动频率 1Hz

4、振动次数 25次

5、圆盘桌面直径 ∮300±1 mm

6、净重（含附件）：20Kg

三、NLD-3型水泥电动跳桌安装与调试

用膨胀螺栓固定在基座上。仪器基座由混凝土浇筑而成（或砖混基础），底面尺寸约为400mm×400mm，高约690mm。在基座和仪器机架之间宜填垫圈，可通过调整垫圈高度调节桌面水平。仪器安装后，其桌面沿彼此成直角的两个直径方向测量时均应成水平。跳桌安装好后，采用流动度标准样(JBW01-1-1)进行检定，测得的流动度值如与给定的标样流动度值相差在规定范围内, 则NLD-3型水泥电动跳桌的安装及使用性能合格。

四、NLD-3型水泥电动跳桌组成结构
1. 机架      2. 接近开关  3. 电动机    4. 凸轮        5. 轴承    6. 推杆

7. 圆盘桌面  8. 捣棒      9. 模套     10. 截锥圆模   11. 检规   12. 控制器

五、NLD-3型水泥电动跳桌使用方法
1、将NLD-3型水泥电动跳桌插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。
2、一次试验应称取的材料及数量：水泥300克，标准砂：750克，水：按预定水灰比计算。胶砂的制成按GB/G17671有关规定进行。
3、将拌好的水泥胶砂分两层迅速装入模内，第一层装至截锥圆高约三分之二处，用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣实15次。接着装第二层胶砂，装至高出截锥圆模约20mm，同样用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣实10次。捣压深度第一层捣至胶砂高度的二分之一，第二层捣至不超过已捣实的底层表面。捣棒捣压顺序按GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》中6.3条的规定。
4、捣压完毕，取下模套，将小刀倾斜，从中间向边缘分两次近似水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂，并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起移去。立即按计数器的“启动”按钮，完成一个周期25次跳动。
5、跳动完毕，用300mm量程的游标卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向扩展直径，计算平均值，取整数，用mm单位表示。该平均值即为水泥胶砂流动度值。
6、从胶砂加水开始到直径测量结束，试验应在6min内完成。

六、NLD-3型水泥电动跳桌操作规程
1）NLD-3型水泥电动跳桌使用前检查电源是否完备，进行空转以检查各控制元件工作是否正常。
2）按规范规定制备试样，用湿布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒等。
3）将拌好的胶砂试样分两层装入试模，第一层高度为2/3，用小刀在两个方向各划5次，用小刀划10次均匀捣压10次，完毕刮平试模。
4）将试模垂直轻轻提起，开动跳桌，30±1s内完成30次跳动。
5）跳动完毕，用卡尺测量胶砂底面直径及与其垂直方向的直径，计算平均值即为该水量的水泥胶砂流动度，该试验须在5min内完成。
6）每半年定期对NLD-3型水泥电动跳桌各元件进行保养清理。

七、NLD-3型水泥电动跳桌保养与维护
NLD-3型水泥电动跳桌使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。
如NLD-3型水泥电动跳桌不计数，请检查接近开关是否松动、与凸轮间隙是否为1mm~2mm，如有偏离或松动，请调整间隙后紧固。

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，NLD-3型水泥电动跳桌，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，NLD-3型水泥电动跳桌，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，NLD-3型水泥电动跳桌，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com