AA2600原子吸收分光光度计简介:主要特点： 1.采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理，确保可靠性 2.高性能液晶显示器，显示参数及测量数据 3.自动调整负高压，灯电流 4.自动转换光谱带宽，0.2、0.4、1.0、2.0nm(四档可选) 5.自动控制波长扫描，自动寻峰，国际水平的全波段快速扫描定位，30秒内完成 6.自动调零，可以扣除零点漂移对数据的影响 7.自动能量调节 8.全方位燃气泄漏保护预警装置 9.可选最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件 10.可调燃气流量，选择元素分析最佳燃助比 11.可选配氢化物发生器，石英富集器 12.品质卓越的光学系统，光学系统悬浮设计，震动，环境温度变化不影响仪器性能。光能量强，稳定性好。 AA2600水泥专用原子吸收光谱仪，是用原子吸收技术进行水泥(熟料)及其原材料中氧化镁分析的仪器。是我们参考各国标准中氧化镁的测定方法，对比国内原子吸收仪的性能，根据水泥行业特点以及氧化镁含量范围研制而成，具有程序控制、智能直读、结果打印、性能价格比高等优点。同时还能进行碱含量(氧化钾和氧化钠)的测定。

AA2600原子吸收分光光度计详细说明:

仪器基本参数符合GB/T 6780-93行业标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。性能指标 一、光学系统波长范围 190nm——900nm 单色器 消象差C-T型单色器光谱带宽 0.2、0.4、1.0、2.0nm，四档自动可选波长精确度 优于±0.25nm 波长重复性 0.15nm 基线漂移 0.005A/30min 检测器 光电倍增管 二、原子化系统特征浓征( Cu ) 0.03μg/ml/1% 检出限 ( Cu ) 0.006μg/ml 燃烧器 100mm金属钛燃烧器，空冷预混合型精密度 RSD≤1% 喷雾器 高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器雾化室 耐腐蚀材料雾化室位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调，一分钟完成火焰/氢化物换装安全保护 具有多种自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统 三、分析方法测量方法 空气-乙炔火焰法，氢化物发生器原子吸收法,富氧-空气乙炔火焰法浓度计算方式 标准曲线法（1-3次曲线），自动拟合，标准加入法重复测量次数 1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差结果打印 参数打印，数据结果打印 四、仪器参数 电源 AC 220V/50HZ 功率 150W 重量 70kg 体积 1000mm（长）×350mm（宽）×390mm（高）工作环境温度 10-35℃ 工作环境湿度 ≤80% 五、标准配置主机 低噪音无油空气压缩机 木箱包装及运输安装调试   专用气压表头及随机附件 到用户现场培训机器使用方法