BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）适用于按JC/T603-2004《水泥胶砂干缩试验方法》、JTGE30-2005《公路工程水泥及砼试验规程》中T0511条规程、JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》、GB11972-89《加气砼干缩试验方法》、GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的要求测定水泥胶砂、水泥砂浆试件各龄期的干缩率；也可按JC313-96《膨胀水泥膨胀率试验方法》、JC453-96《自应力水泥物物检方法》的要求测定该类水泥的膨胀率，限制膨胀率及自应力值。
BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）适用于按JC476-2001《混凝土膨胀剂》等试验方法要求进行高精度膨胀收缩率的测定。
一、BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）主要技术参数            
                                 BC156-300型     BC-Ⅱ型
1、 测量范围：               156----305mm     同左
2、 标准杆长度：             158±0.2mm       同左
                                         176±0.2mm
                                          300±0.2mm
3、测量仪表：                百分表           数显千分表
   量程：                          0-10 mm          0-12.7mm
  精度：(分度值)              0.01 mm          0.001mm
4、上下夹持孔与支承同轴度：  ＜0.25 mm        同左
5、重量：                    约3.5Kg         同左
6、外形尺寸：(长×宽×高)122×100×470 mm     同左
二、BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）构造简介：
    仪器主要由立柱1、底座8、夹持架5及测量仪器表组成。立柱下端插入底座，并以螺母拧定在底座上，不宜经常拆卸。夹持的一端套入立杆并通过锁紧螺丝2夹紧在立柱上，锁紧螺钉应在夹持架调整就位后顶紧立柱以防旋转或滑动。
夹持架的另一端用以插置测量仪表4，并借锁紧螺钉3予以夹紧固定或松开后调节测量仪表上下移动。
下支承7用螺母拧定在底座上供插装试用件，一般不宜拆动，顶脚6一端为凹坑，在试验时应套入试件的顶头，另一端M2.5螺纹与测量仪表紧固，注意同轴度。
三、BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）使用和维护：
    BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）作为水泥干缩试验或测量膨胀率、自应力值时，均需采用两端装有球形顶头的标准试件以及相应的成型养护方法。
    BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）应在无震动环境中，在橡皮垫上平稳安放，试验室的室温应控制在17—25℃为佳，每次试验安放试件前，应将试件两端的顶头表面擦净，同时用稍湿棉纱细团擦净仪器的上、下支承面(指下支承孔及触头孔)，以免沙粒落入，影响测量精度。然后校对百分表的零点(可用手指轻击表面玻璃定表针位置)。读数时可将试件稍移动，使试件顶头与仪器的上、下支承面正确接触，测量应精确至0.01毫米或0.001毫米。如指针出现摆动时，可取摆动范围内的平均读数。
仪器如长期不用，则应在擦净表面后，在非镀面上一层薄机油并用塑料膜盖罩，以防锈蚀。
四、BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应）测量结果的计算公式详见JC/T603-2004，JC313-82、JC453-92等相关标准和试验规程。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，BC156-300型水泥比长仪（恒泰现货供应），万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com