MDJ－Ⅱ型马歇尔电动击实仪是沥青混合料试验中试样成型设备，适用于标准击实法供试验室进行沥青混合料物理力学性质试验，马歇尔试验，间接抗拉试验等，仪器符合（JTJ052－2000）标准。
技术参数：
（1）锺重：4536±9g
（2）重锺落差：457mm±1.5mm
（3）击实速度：60次／min
（4）击实次数：可预置0~99次 具有预置数记忆功能
（5）电源电压：220 V±10％ ～370W 

MDJ－Ⅱ型马歇尔电动击实仪操作方法 
a．每次击实前应将击实压头，试模内壁及试模底座涂刷机油。 b.打开安全门，提起导轨滑杆及重锤，用安全操纵杆将击实压头锁住。 
c.按规范要求将拌合好的沥青混合料放入试模内，将试模推入钢板平台的试模定位销内，锁紧试模。 
d.提起导杆及重锤，打开安全操纵杆，放下击实压头，关上安全门，按下启动按钮击实便开始，达到设定次数自动关机
MDJ－Ⅱ型马歇尔电动击实仪使用注意事项
1．记数器以正计数方式进行计数。 
2．下一次击实时应先按下复位按钮，再按启动按钮。 
3．正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。 
4. 应定期检查链条的张紧度，如果其挠度大于10mm就应进行调整。 
5. 在没有装混合料时,不得启动击实仪，不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。 
6. 定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。 
7.每次击实结束后，应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。