SYD-0621A型沥青标准粘度试验仪适用于测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等材料流动状态时的粘度。沥青的粘度是沥青材料在规定的温度下自规定的流孔流出50毫升所需的时间，以秒表示。
SYD-0621A型沥青标准粘度试验仪主要特点：
1、数显智能表控温。
2、循环水泵控制水循环。
3、控温范围：室温－90℃
4、设有冷光照明。
SYD-0621A型沥青标准粘度试验仪主要技术参数:
1、泻油孔直径（mm）： 10±0.25 5±0.10 3±0.06
2、泻油孔高度（mm）： 5           7         7
3、控温精度： ± 0.5℃
4、恒温槽：″Φ160mmX100mm
5、盛样管：内径Φ40
6、外形尺寸：400X300X400mm 
7、重量：13KG
8、电源电压：220V
9、功率：700W
10、环境温度：5～40℃
11、环境湿度：≦85﹪
SYD-0621A型沥青标准粘度试验仪使用方法和注意事项
1、本试验仪应水平放置于工作台面上，室温0~30℃，相对湿度不超过80%，无震动，无腐蚀性气体，且有良好的接地保护。
2、使用前，先在恒温水浴内注入清纯的自来水，水位高度约为离上平面 15mm，用随机软管把两台仪器连接成一体。 
3、把两台仪器都插上电源（220V，50Hz），先启动恒温水浴部分的电源开关，按照温度控制器的使用说明书调节温度到所需要的值，启动加热和搅拌开关，经过一段时间后，就能达到所需的温度值。 
4、设置好恒温水浴部分后，然后开启真空度控制部分的电源开关。当电源开关打开后，真空泵直接开始工作，使用者可根据真空表说明书设定真空度（一般情况下，出厂时已经为用户进行了设置，不需重新设置）。根据表上的数值，慢慢地用调压阀调节真空度，这个过程须经过几次反复。（此时必须关闭连接毛细管的阀门）。 
6、试验过程中，打开照明开关，以便清晰观察整个试验过程