SYD-0620型沥青动力粘度测定仪（真空减压毛细管法）
本方法适用于真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度。非经注明，试验温度为60℃，真空度为40kPa。
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪主要特点：
1、自动控制温度与真空度。
2、自动记时功能。
3、菜单式操作和人性化提示。
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪主要技术参数:
1 、控温范围：室温－100℃ 精度：±0.01℃
2、记时范围：0－999.9S 记时精度：≤0.05S
3、输入功率：2.1KW
4、真空度：300mmHg±0.5mmHg
5、外形尺寸：800X600X900mm 
6、重量：50KG
7、电源电压：220V
8、环境温度：5～40℃
9、环境湿度：≦85﹪
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪仪具与材料
1 真空减压毛细管粘度计：一组3支毛细管，式毛细管的形状见图1，型号和尺寸见表1。
2 温度计：50℃～100℃，分度为0.1℃. 
3 恒温水槽：硬玻璃制，其高度需使粘度计置入时，最高一条时间标线在液面下至少为20mm，内设有加热和温度自动控制器，能使水温保持在试验温度0.1℃，并有搅拌器及夹持设备。水槽中不同位置的温度差不得大于0.1℃。保温装置的控温精密度宜达到0.1℃。
4 真空减压系统：真空度达到40kPammHg±66.5Pa（300mmHg±0.5mmHg）的压力，全部装置简要示意图如图2，各连接处不得漏气，以保证密闭，在开启毛细管减压阀进行测定时，不产生负压降低。在开口端连接真空泵抽真空。
5 秒表：2个，分度0.1s，总量程15min的误差不大于±0.05%。
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪方法与步骤
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪准备工作
估计试样的粘度，根据试样流经规定体积的时间在60s以上，来选择真空毛细管粘度计的型号。
将真空毛细管粘度计用三氯乙烯等溶剂洗涤干净。如粘度计有油污，可用洗液、蒸馏水等仔细洗涤。洗涤后置烘箱中烘干或用通过棉花的热空气吹干。
按本规程T0602准备沥青试样，将脱水过筛的试样仔细加热至充分流动状态。在加热时，予以适当搅拌，以保证加热均匀。然后将试样倾入另一个便于灌入毛细管的小盛样器中，数量均为50ml，并用盖盖好。
将水槽加热，并调节恒温在60℃±0.1℃范围之内，温度计应预先校验。
将选用的真空毛细管粘度计和试样置烘箱（135℃±5℃）中加热30min。
4 SYD-0620型沥青动力粘度测定仪实验步骤
将加热的粘度计置一个容器中，然后将热沥青试样自装料管A注入毛细管粘度计，
试样应不致粘在管壁上，并使试样液面在E标线处±2mm之内。将装好试样的毛细管粘度计放回电烘箱(135℃±5.5℃)中,保温10min±2min,以使管中试样所产生气泡逸出。
从烘箱中取出3只毛细管粘度计,在室温条件下冷你却2min后,安装在保持试验温度的恒温水槽中,其位置应使I标线在水槽液面以下至少为20mm.。自烘箱中取出粘度计，至装好放入恒温水槽的操作时间应控制在5mm之内。
将真空系统与粘度计连接， 开动真空泵或抽气泵，使真空度达到40kPa(300mmHg±0.5Hg)。
粘度计在恒温水槽中保持30min后，打开连接减压系统阀门，当试样吸到第一标线时同时开动两个秒表，测定通过连续的一对标线间隔时间，准确至0.1s，记录第一个超过60s的标线符号及间隔时间。
按此方法对另两支粘度计作平行试验。
试验结束后，从恒温水槽中取出毛细管，按下列顺序进行清洗：
将毛细管倒置于适当大小的烧杯中，放置预热至135℃的烘箱中约0.5h~1h，使毛细管中的沥青充分流出，但时间不能太长，以免沥青烘焦附在管中。
从烘箱中取出烧杯及毛细管，迅速用洁净棉纱轻轻地把毛细管口周围的沥青擦净。
从试样管口注入三氯乙烯溶剂，然后用吸耳球对准毛细管上口抽气，沥青渐渐被溶解，从毛细管口吸出，进入吸耳球，反复几次。直至注入的三氯乙烯抽出是为清澈透明为止，最后用蒸馏水洗净，烘干，收藏备用。
SYD-0620型沥青动力粘度测定仪使用方法和注意事项
1、本试验仪应水平放置于工作台面上，室温0~30℃，相对湿度不超过80%，无震动，无腐蚀性气体，且有良好的接地保护。
2、使用前，先在恒温水浴内注入清纯的自来水，水位高度约为离上平面 15mm，用随机软管把两台仪器连接成一体。
3、把两台仪器都插上电源（220V，50Hz），先启动恒温水浴部分的电源开关，按照温度控制器的使用说明书调节温度到所需要的值，启动加热和搅拌开关，经过一段时间后，就能达到所需的温度值。
4、设置好恒温水浴部分后，然后开启真空度控制部分的电源开关。当电源开关打开后，真空泵直接开始工作，使用者可根据真空表说明书设定真空度（一般情况下，出厂时已经为用户进行了设置，不需重新设置）。根据表上的数值，慢慢地用调压阀调节真空度，这个过程须经过几次反复。（此时必须关闭连接毛细管的阀门）。
6、试验过程中，打开照明开关，以便清晰观察整个试验过程