一、BH-20型20升沥青混合料搅拌机用途
BH-20型20升沥青混合料搅拌机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部标准JTJ053-93“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。目前已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。

二、BH-20型20升沥青混合料搅拌机主要技术指标
拌和容量：10升(20升)
加热锅温度范围：室温—250℃(任意设定)
控温精度：±3℃，分辨率：0.3℃
拌和时间：1～999秒(任意设定)
搅拌桨转速：公转48转/分
自转90转/分
工作条件
温度：-10℃～40℃
相对湿度：不大于80%
电源电压：AC220V±10%；电流：13A(最大)
外形尺寸：1100*700*1200mm

三、BH-20型20升沥青混合料搅拌机特点：
1．专家PID调节算法使控温精度达到±3℃，开启控温40分钟后，温度控制波动小于±1.5℃。
2.特有的可设置的温度补偿功能，避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。
3.程控搅拌，实现启动搅拌后自动下降，搅拌结束后自动上升。

四、BH-20型20升沥青混合料搅拌机使用方法
1、机器的安装
机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础，距墙及附近固定物应大于0.6米。可用地脚螺钉固定，也可不用地脚螺钉。安装时机器放在混凝土基础上，保持平稳，不震动即可。
2、加热锅温度控制
根据工作需要由拨盘设定所需温度，并由温控表控制与显示温度。该机的控温方式为通断式，由于热惯性原因，温控表上的显示数值有过冲现象，这是正常的。应以预置温度值为准。
该部分有一旋钮，指示“工作”与“停止”位置。当混合料需要控温时，则旋到“工作”位置。当不需要控温时，如水泥混合料的拌和，则将旋钮置于“停止”位置。这时加热器停止工作。
3、拌和时间控制沥青混合料拌和机
根据规程要求，由预置键设定所需时间。工作时，按下“启动”按钮，搅拌电机开始转动，通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。到达设定时间后，电机自动停止。“清零”后方可进行下一次操作。当遇到紧急情况，可随时按下“清零”键，则搅拌器立即停止工作。
4、搅拌器升降控制
在操作面板的右侧，有“上升”“下降”及“急停”按钮。当按下“上升”或“下降”按钮，则搅拌器自动升至最高或降至最低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况可按下“急停”按钮，则搅拌器立即停止运动。