FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】主要用于对混凝土试件养护室内温度和湿度环境控制。适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制。

FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】技术参数： 
温度控制：20±1℃, 
湿度控制:90%RH-95%RH, 
工作电压380V(三相四线) 

FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】产品性能特点： 
1.控制部分采用智能控制仪表，数字显示，精度高，温湿度全自动控制． 
2.制冷（热）部分，室外机采用一体式压缩机组，(机组大小可根据养护室内体积选配)设计新颖，美观，结构合理，制冷量大，可连续使用，安装简便，室内蒸发器采用壁挂集中供冷（热）一体式蒸发器，轴流式风机循环排风，进行冷热交换，弥补了冷热不均的缺陷，使室内冷(热)更均匀，更快，温湿度更精确． 
3.加湿部分采用特制喷头高压雾化水加湿，以水为介质，通过制冷制热水喷雾及间隔加温，控制温湿度，使用循环水高压雾化，夏季及冬季通过制冷制热系统，可使自然水温降低或升高，确保温湿度． 
4.规格：30m3-60m3-90m3-100m3-200m3 室内净高不高于2.4m 

FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】操作规程

1、设备加电前应详细阅读说明书，检查水路电路安装无误，并开启水龙头，使加热罐加足水，而且把室内加热箱也加足水。

2、通电源，机器即按出厂设置运行。设置方法：如需设置温度控制值20±1℃，湿度控制值92±2%。即：

（1）按住“设置”键约5S后，至显示湿度控制窗的右起第一位闪烁，调至显示值为92。

（2）按“设置”键，至显示温度控制上限控制窗的右起第一位闪烁，按“▲”键修改该项参数，修改完毕后，再按“ ”键移位则第二位闪烁，修改完毕后，再按“ ”键移位则第三位闪烁，调至显示值为21.0。

（3）按“设置”键，至显示温度控制下限控制窗的右起第一位闪烁，修改完毕后，再按“ ”键移位则第三位闪烁，调至显示值为19.0后按“确认”键退出。

3、如果在冬天或夏天，只要选择单热或单冷工作即可，控制开关在面板上（开关上翘为开状态，开关下翘为关状态）。

4、如上限为21.0℃,下限为19.0℃,处于制冷状态时,温度下降到20.2℃时停止加热。

5、除特殊调试外，工作人员进标养室应关机。对冷凝器、喷头应定期清理积垢，以保证工作效率。使用一段时间后，或水槽、纱布沾上灰尘、油污等，应及时清洗和更换，否则会使湿度值偏高。

FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】注意事项
1、控制仪外壳必须可靠接地。
2、加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭，也不要开的过大。
3、保持水箱清洁，定期清洗以保证加湿器正常工作，严禁将试件放入水箱浸水，严禁在水箱中洗手等，污染和损坏控制仪。如果加热装置在升温时，每次工作超过一小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另选配增加一台或二台加热加湿器，控制信号可由控制仪直接引出。
4、本控制仪应置于通风、干燥、无腐蚀性介质的环境中使用。
5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。
6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源

FHBS-60型全自动标准养护室控制仪【智能型】安装与使用

(1)首先将控制箱固定在养护室内,注意喷雾口方向。选择适当位置将温湿度探头固定在养护室内,湿度传感器水泡加注室温净水。

(2) 然后将抽湿机放于养护室中心位置，

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。

(4) 打开控制箱下门，将加湿器水箱取出，在水箱中加注净水后按原位放入，盖好喷口。

(5) 对控制仪进行试运行，当输出信号无误后，把抽湿机的电源插头插入控制仪身后的插座上。

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com