BYS-Ⅱ型标准养护室自动控制仪适用于建筑、公路、科研、质检及施工工地对水泥、砼试件标准养护，具有操作方便，温湿度自控数显等优点，大型负离子加湿，不锈钢水箱加热。
技术参数：
（1）控温精度：≤20±2℃
（2）控湿精度：≥95％可调
（3）加热功率：220V±10％～3KW
（4）制冷功率：1500W（应选窗机，不带遥控）
（5）适用面积：15m² 
标准养护室自动控制仪注意事项：
1、控制仪外壳必须可靠接地。
2、加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭，也不要开的过大。
3、保持水箱清洁，定期清洗以保证加湿器正常工作，严禁将试件放入水箱浸水，严禁在水箱中洗手等，污染和损坏控制仪。如果加热装置在升温时，每次工作超过一小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另选配增加一台或二台加热加湿器，控制信号可由控制仪直接引出。
BYS-Ⅱ型标准养护室自动控制仪安装方法：
（1） 首先将控制仪固定在养护室外，选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号、连接控制仪。
（2） 然后将主机放于养护室中心位置，用水管将增湿器的进水口与自来水管连通，打开水龙头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于电热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿插头分别插在控制仪的插座上。
（3） 空调器安装前需将遥控控制系统拆掉，然后将压缩机的电源插头直接接在制冷插座上。
（4） 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接至控制仪上。
BYS-Ⅱ型标准养护室自动控制仪使用方法：
（1） 仪器出厂时已按控制20±2℃设定好工作程序，用户不必再设定。
（2） 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信号无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的电源插头分别插入控制仪后的插座上，接上水源即可工作。
标准养护室自动控制仪注意事项
1、 控制仪外壳必须可靠接地。
2、 加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭也不要开的过大。
3、 保温不良或容积太大，用户需另配加热器，控制信号可由控制仪引出。
4、 本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。
5、 因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修1年。
6、 使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压220±10％V。
            
装箱单
自控仪主机1 台
加热加湿器1 台
进水管1根
温湿度传感器1 付
15A保险线1 只
说明书1份
合格证1 份