一、DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机 产品简介

DLS-II型超声波加湿机，采用集成投入式超声波加湿机芯，具有无机械驱动，低噪声，高效率，雾化量大等优点。工作时，水经过过滤器进入箱内，雾化器高频振荡产生一定浓度的负离子，通过风机将其排出，过滤器可去除水中的泥沙、铁锈等，具有高效能、大流量、寿命长、易维护的特点，更加延长雾化器的使用寿命。箱体采用工程塑料加工而成，耐压、耐高温且防腐性好，同时采用双出口，方向随意可调使湿度更加均匀。本机所带开关电源用220V交流，输出48VDC供雾化器，24VDC供风机，保证了用户的使用安全。
本产品广泛用于公路、桥梁、铁路、建筑、水利、纺织、农业、医疗、食品加工等，是实验室、生产车间对湿度要求较高场所的理想产品。
注：本机设有内置电子温控保护开关(断开温度为65±5℃，复位温度为40±5℃)和缺水保护开关，请放心使用。

二、 DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机性能参数

电源电压：220AVC 雾化水量：≥3000ml/hr
工作电压：48VDC 雾化颗粒直径：1-10u
24VDC 换能片规格：φ20mm
换能机备件及使用方法

换能面在正常使用状态下，换能片的使用寿命约为3000-5000小时，当出现雾化量明显衰减情况下，请先清洁换能片表面水垢或杂质，如果清洁后雾化量仍然不足，则需要更换换能片。

DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机操作步骤：

1、 断开雾化器电源，取出雾化器并擦干净雾化器；
2、 拆开换能片备件包装袋，取出工具匙及备用雾化换能片；
3、 用工具匙拧开雾化器压圈，取出压圈及换能腔中换能片；
4、 清理换能腔中的污垢及杂物并用软布擦干净换能腔；
5、 把新的换能片放入换能腔(注意装配时换能片的方向)，用工具匙拧紧压圈。
工作电流：42-5.0A 换能片寿命：3000-5000hr
功率：300W 最佳水温：30±5℃
外形尺寸：400X320X400 适用体积：20-100m3
三、 DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机安装使用
1、 选择合适的位置放置好加湿机
2、 将自来水管与加湿机过滤器进水口连接好
3、 向水箱内注水(本品为自动调整水位)
4、 把加湿机电源线与风机电源线接到相应电源上
① 主机电源接48VDC
② 风机电源接24VDC
5、 将开关电源接到相应的控制设备上
(200VAC)即可投入工作、请参考接线图(1)
四、DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机 使用保养及维修注意事项

1、 使用本加湿机，请务必使用我公司提供的开关电源，开关电源在接线完成后应固定在墙上等干燥、不易被碰到的位置，且工作时不要触摸电源任一部位，以防触电，开关电源所放位置应通风良好，工作时外表温度会高达40-50℃，请放心使用。
2、 当需群式使用加湿机时，请务必按要求分别单独配备电源，不能用单个电源连接多个加湿机工作。
3、 在加湿机工作一段时间后，由于水垢会沉积在雾化器换能片表面，直接影响出雾量，建议每隔2-3周清洗一次，要用细软棉布轻擦换能片，去除污垢(切不可用洗衣粉、洗涤灵等带腐蚀性的清洗剂清洗)保持加湿机最佳的工作状态。
注：根据各地水质的不同，可适当缩短或延长清洗的周期。
4、 雾化器经长时间工作后(约3000小时)雾化量会逐渐减小，此时请参照图(2)更换新雾化片。
5、 定期清洗过滤器滤芯，如长时间工作滤芯被垢堵塞则需更换。
6、 严禁将带腐蚀性的液体注入水箱，确保加湿机的正常工作和使用寿命。
五、DLS-II型养护室加湿器，超声波加湿机 产品保修

使用前，请详细阅读本书的参数要求和使用说明及注意事项以确保正确使用该产品。
1、 本产品正常保修期一年。(所有零部件供应商处均有)
2、 以下情况不属于保修范围
★ 未按本说明书安装使用和保养而发生故障的；
★ 人为的不正常损坏；
★ 使用带泥沙的水及其他带腐蚀性的液体；
★ 用户私自拆修、改装或附加零部件的；
★ 损耗件如滤芯、换能片不在保修范围之内
装箱清单：1 加湿机一台
2 加湿电源一个
3 净水滤心一个
4 净水器扳手一个
5 多功能缺水保护器一套
6 合格证一个
7 说明书一本