HG-80混凝土贯入阻力测定仪用于利用贯入阻力测定混凝土凝结时间。
HG-80型混凝土贯入阻力测定仪技术参数：
1、最大贯入力：800N
2、示值精度：±3％
3、贯入深度：≤25mm
4、贯入速度：25mm/s
5、贯入针截面积：1cm²，0.2cm²
6、容器容积：Ø204×150mm（内径×深度） 
HG-80型混凝土贯入阻力测定仪操作使用
1、取混凝土拌合物代表样，用5mm筛尽快地筛出砂浆，再经人工翻料，装入一个试模。每批混凝土拌合物取一个试样，共取三个试样，分装三个试模。
2、砂浆装入试模后，用捣棒均匀插捣(对平面尺寸为150mm×150mm的试模插捣35次)然后轻击试模侧面仪排除再捣实过程中留下的空洞。进一步整平砂浆的表面，使其低于试模上沿约10mm。
3、试件静置于温度尽可能与现场相同的环境中，盖上玻璃片或湿布。约1小时后，将试件仪侧稍微垫高约20mm，使倾斜静止约2min，用吸管吸去泌水，以后每到测试前约5min；同上步骤用吸管去泌水(低温或缓凝的混凝土拌合物试样，静置与吸水间隔时间适当延长)。若在贯入测试前还有泌水，也应吸干。
4、HG-80型混凝土贯入阻力测定仪将试件放在贯入阻力仪底座上，记录仪表上显示的砂浆和容器的总质量，根据试样的贯入阻力大小，选择适宜的测针，一把当砂浆表面测孔边出现微裂缝时，应立即改换较小截面积的测针。
HG-80型混凝土贯入阻力测定仪测针选用参考：
单位面积阻力(MPa) 0.2～3.5 ，3.5～20.0 ，20.0～28.0 
平头测针圆面积(mm2) 100 ，50 ，20 
5、先使测针端面刚刚接触砂浆表面，然后转动手轮，使测针在10s内垂直切均匀地插入试样内，深度为25mm，记下刻度盘显示的质量增量，并记下从开始加水拌和起所经过的时间及环境温度。测定时，测针应距试模边缘至少25mm，测针贯入砂浆各点间净距至少为所用测针直径的两倍。三个试模每次各测1～2点，取其算术平均值为该时间的贯入阻力值。
6、混凝土贯入阻力仪每个试样作贯入阻力试验应不小于六次，最后一次的单位面积贯入阻力应不低于28MPa，从加水拌和时算起，常温下普通混凝土3h后开始测定，以后每次间隔为1h；快硬混凝土或气温较高的情况下，宜在2h后开始测定，以后每隔0.5h测一次。
7、HG-80型混凝土贯入阻力测定仪测验结果计算：单位面积贯入阻力P按下式计算：式中，P 为单位面积贯入阻力(MPa)，F为测针贯入深度为25mm时的贯入压力(N)，A为贯入测针截面面积(mm2)
凝结时间取三个试样的平均值，但出凝时间误差应不大于30min，如果三个数值中有一个与平均值之差大于30min，则取三个值的中值为结果，如果最大与最小值与平均值之差大于30min，则试验应重作。
8、以单位面积贯入阻力为纵坐标，测试时间为横坐标，绘制单位面积贯入阻力与测试时间关系曲线。经3.5MPa及28MPa画两条平行于横坐标的直线，则直线与曲线相交点的横坐标即为出凝及终凝时间。
混凝土贯入阻力仪仪表操作说明：
使用时先设置好仪表的转换系数(以kg和N 为例：具体操作方法，先打开仪表背后的开关，仪表自检结束后，直接把所需系数输入就行，直接输入0.98就行，窗口1为显示的公斤力，窗口2为输入的转换系数，窗口3为最后的显示结果，记录数值以窗口3的为准