NS-1型泥浆失水量测定仪适用于井场或实验室测量泥浆失水量，一定体积的泥浆在规定空气压力下流出的滤液量即为失水量。
NS-1型泥浆失水量测定仪技术特性: 
1.泥浆加压：0.7MPa
2.过滤面积：45.8cm2 
3.泥浆杯容量：240ml 
4.准确度：±1.5ml 
泥浆失水量测定仪使用说明：
1、先将支架放在平稳的台面上。
2、将减压手柄退出，使减压阀处于关死状态，此时无输出，然后关死放空阀。 
3、装好气瓶并拧紧盖，顺时针旋转减压阀手柄，使压力表指示0.5~0.6MPa。 　
4、以左手拿住泥浆杯，用食指堵住泥浆杯气接头小孔，倒入被测泥浆，高度以低于密封圈2~3毫米最好，放好密封圈，铺平一张滤纸，拧紧泥浆杯盖，然后将泥浆杯连接在三通接头上，将20毫升量筒放在泥浆杯下面，对准出液孔。 　　
5、按逆时针方向缓缓旋转放空阀手柄，同时观察压力表指示。当压力表稍有下降或听见泥浆杯有进气声响时，即停止旋转放空阀手柄，微调减压阀手柄，使压力表指示为0.69MPa，泥浆杯内保持0.69MPa的恒定状态，当见到第一滴滤液开始记时，30分钟时取下量筒，退出减压阀手柄，关死减压阀，顺时针旋转放空阀，泥浆杯内余气放出。取下泥浆杯，打开泥浆杯盖取出滤纸，洗净泥饼上的浮浆，测量泥饼厚度。 　
6、冲洗擦干泥浆杯、杯盖、密封圈(凉干或烘干杯盖滤网)。 　　
7、记录下量筒内失水量。为缩短时间一般可测7.5分钟失水量成乘以2，必要时即需测30分钟失水量
泥浆失水量测定仪主要结构组成：
由气源(带蓄气式的打气筒)和仪器组成，主要包括减压阀、泥浆杯、支架等部件组成。
该仪器使用于测量钻井泥浆(在定压力作用下，以一定过滤面积条件下和在一定时间内)的静失水量，同时也可测量钻井泥浆失水后所形成的泥饼厚度。该产品分单杯、三杯、四杯、六杯、框架式杯五种型号。 
泥浆失水量测定仪工作原理：
由打气筒提供的压缩空气，经减压阀后可调整为所需要压力值送往泥浆杯(进入泥浆杯的通道由放气阀控制)杯内的泥浆因压差失水。当压力表指针稳定的0.7Mpa时，计时30min，所流出的滤液即为该泥浆的失水量。当测量7.5min时失水量已大于8ml,此时的失水量乘以2，即为该泥浆的近似失水量，但需在记录中注明测定时间为7.5min。
泥浆失水量测定仪主要用途
主要用于井场或实验室测量泥浆失水量，一定体积的泥浆在规定空气压力下流出的滤液量即为失水量。
NA－1型泥浆失水量测定仪适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示。
1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻处，加清水至有“水”的刻线处，堵死管口并摇振；
2.倾到该混合物于滤筒中，丢以通过滤筛的液体，再加清水于测管中，摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止；
3.用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆；
4.把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内；
5.待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量；
6.将仪器清洗 并擦干，收入箱内。主要技术参数： 结构及技术数据 NA－1型泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0～100％刻度的玻璃测管组成。测管上刻度:15％以下每小格为0.5％，15％～30％间每小格为1％。