HZQ——Q智能型全温振荡器使用说明书

一、概述：

智能型全温振荡器（全温空气摇床）是一种（0～60℃）温度可控的培养箱和大容量振荡器有机结合的高精度生化仪器，培养箱内配置照明装置，便于观察，箱内增设循环风机强迫空气循环，温度分布更均匀，实验效果更好，具有光照与无光照两种规格，该智能型全温振荡器广泛适用于生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等部门实验室。

二、特点：

箱内胆全部采用进口不锈钢板，抗老化、抗腐蚀性强。智能型全温振荡器采用高性能的单片机控制，触摸按键，面板采用大视窗蓝屏液晶显示，能同时显示时钟、温度、转数；采用全中文人机对话形式，在线菜单查询、观察直观、操作简单。具有编程参数长时间存储和记忆的功能，停电、关机，再次开机都能延续原来的工作状态，从而保证测控工作的连续性。具有超温报警，从而确保实验物质的安全性。

三、主要技术性能：

1、 使用电源： 220V 50Hz 
2、 加热功率： 600W； 制冷功率；150W 
3、 定时范围： 0~120分（或常开） 
4、 振荡频率： 起动—280转/分，可调 
5、 振荡幅度： 20mm 
6、 恒温范围： 0—60℃ 
7、 振荡方法： 往复、回旋和双功能（采购时选择） 
8、  温控精度： +0.5℃ 
9、  光照功率： 30W×6

四、使用说明：

1、在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。

2、仪器应放置在平整的地面上，环境应保持清洁整齐，通风干燥。

3、使用仪器前，先将调速旋钮置于最小位置，关“振荡开关”。

4、装培养试瓶：①注意均匀分布。②注意密封好试瓶口。③防止凝结的水珠滴入试瓶。

5、接通外电源，将电源开关置于“开”的位置，指示灯亮。

6、温度控制：

①开启电源，约一分钟自检结束。若显示“000”则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。

②按SET 键可设定温度，按SET 键至敛码管下排数据闪动，表示仪表进入温度设定状态，按△键设定值增加，按▽键设定值减小，再按一下SET 键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

③在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET 键3 秒进入仪表 内层菜单，选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到

－50，修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。

④仪表的自整定功能：本产品能适应绝大多数控制系统，只有控制效果特别不理想时万可启动自整定，按SET键3秒进入仪表内层菜单，选定参数At后配合△或▽键开启自整定，此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态，仪表控制加热系统在设定点附近波动二次，当At灯灭时自整定结束，新的P I D参数被锁存在芯片中。

7、开振荡开关，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。

8、工作完毕，将温控按键、调速旋钮置于最小值，切断电源。

五、维护保养：

1、正确的使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。

2、仪器应有良好接地，以免发生意外。严禁各种溶液进入主机室内，以免损坏主机。

3、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂，仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

电话： 0519-82829730 82989730

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net