HH系列数显恒温水浴锅使用说明书

- 产品介绍

水浴涡主要适用于各大中院校、科研企事业单位的实验室和化验室，用于各种化学样品、生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及温渍。该水浴涡集一般恒温水浴涡之优点，内胆采用优质不锈钢焊接和冲压，外壳采用烘烤漆，提高了整机的防腐能力。

- 技术指标

1：型号：HH－      型

2：功率：     W

3：工作室容积：470×310×130mm

4：电源：交流220V 50Hz

5：温度范围：室温～100℃

6：最大误差：±0.5℃

7：水温波度：＜0.5℃

8：升温速度：由室温～100℃不超过1小时

- 使用维护

- 向工作室内注入适量的洁净自来水或普通蒸馏水，放置容器。

- 接通电源，打开控温开关，显示器从99.9演变到仪器容器内实际温度，按“SET”键，

使显示器小数点右位的数码管闪烁，此时设定所需的预置温度，按▲增数，按▼减数。再按“SET”键，数据显示为仪器容器内实际温度。如果仪器内容器温度与显示的温度明显不符，作如下的调整：长按“SET”键，当出现显示为“E 1.5”松开（E 1.5为提前量控制，出厂前已调整好，请勿自行调整），再按“SET”键，出现数字显示（此时没有任何英文字母），按▲增加温度，按▼减少温度（举例：如仪器容器内实际温度大于显示的温度，则需▲两者的偏差），校准为止。再一次按“SET”键，显示为“P 2.0”（ P 2.0为比例带，出厂前已调整好，请勿自行调整）。再按“SET”即显示仪器容器内温度。“OUT”灯亮表示预置温度高于仪器内温度，处于加热状态。

- 若水浴涡较长时间不使用，应将水浴涡中的水排尽，用软布擦净并凉干。

- 禁止在水浴涡无水状态下使用加热器。

- 该产品使用过程中必须将三孔插座有效接地。

- 整机清单

- 电源线1根 2、产品彩图1份 3、说明说1份 4、维修卡1份

本厂产品自出厂之日起，保修1年，终生维修，请放心使用。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号  邮编： 213200

手机：013706143380

订货热线：0519-82829730

传真： 0519-82885958

网址：www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net