PH计（PHS-3C）说明书

PHS-3C又称为酸度计，适用于大专院校、研究院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值、此外，还可配上离子选择性电极，测出该电极的电极电位。

PHS-3C仪器功能

1.大屏幕LCD段码液晶显示

2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准

3.手动温度补偿功能

PHS-3C仪器技术指标

| 型号 技术参数 |  | PHS-3C |
| --- | --- | --- |
| 仪器级别 |  | 0.01级 |
| 测量参数 |  | pH、mV |
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
|  | mV | （-1999～1999）mV |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
|  | mV | 1mV |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
|  | mV | ±0.1%（FS） |
| 稳定性 |  | （±0.01pH±1个字）/3h |
| 温度补偿 |  | 手动(0.0～60.0)℃ |
| 电源 |  | AC (220±22)V，(50±l )Hz |
| 机箱外型编号 |  | WXS-A008-1 |
| 尺寸(mm) |  | 300×220×90 |
| 重量(kg) |  | 1.3 |

标定

1.打开电源开关，按“pH/mV”按钮，时仪器进入pH值测量状态。

2.按“温度”按钮，使显示为溶液温度值，然后按“确认”键，仪器确定溶液温度后回到pH测量状态。

3.把用蒸馏水清洗过的电极插入pH=6.86的标准缓冲溶液中，待读数稳定后按“定位”键使度数为该溶液当时温度下的pH值，然后按“确认”键，仪器进入pH测量状态，pH指示灯停止闪烁。

4.把用蒸馏水清洗过的电极插入pH=4.00（或pH=9.18）的标准缓冲溶液中，待读数稳定后按“斜率”键使度数为该溶液当时温度下的pH值，然后按“确认”键，仪器进入pH测量状态，pH指示灯停止闪烁，完成标定。

注意

标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液，第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液，如被测溶液为酸性时，缓冲溶液应选pH=4.00；如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲溶液。

一般情况下，24h内仪器不需再标定。

测量pH值

（1）被测溶液与定位溶液温度相同。

a）用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次。

b）把电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌时溶液均匀，在显示屏上读出溶液的pH值 。 （2）被测溶液与定位溶液温度不同时

a）用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次。

b）用温度计测出被测溶液的温度值。

c）按“温度”键，时仪器显示为被测溶液温度值，然后按“确认”键。

d）把电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌时溶液均匀，在显示屏上读出溶液的pH值。仪器使用、维护的注意事项

1.仪器的输入端必须保持干燥清洁。仪器不使用时，将短路电极插入插座，防止灰尘       及水蒸气侵入。

2.用缓冲溶液标定仪器时，要保证缓冲溶液的可靠性，不能错配缓冲溶液，否则将导       致测量结果产生误差

3.电极在测量前必须用已知pH值的标准缓冲溶液进行定位校准。

4.取下电极保护套后，应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触。

5.测量结束，及时将电极保护套套上电极套内放少量3mol/L氯化钾溶液，以保持电极球泡的湿润，切忌浸泡在蒸馏水中。

6.电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。

7电极有一定的使用寿命和保存期，如发现斜率下降或测量不稳定，应及时更换，以保证测量准确。

8) 电极表面受污染时，需进行处理。

PH电极的清洗

污染物                          清洗剂

无机金属氧化物               低于1mol/L稀酸

有机油脂类物质               稀洗涤剂(弱酸性)

树脂高分子物质               稀酒精、丙酮、乙醚

蛋白质血球沉淀物             酸性酶溶液

颜料类物质                   稀漂白液、过氧化氢