SW-CJ-2FD净化工作台双人单面（医用）垂直送风净化台

一、工作原理 
空气经顶部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

二、结构特点

箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。

三、技术参数

SW-CJ-2FD：双人单面垂直，任意定位型
洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E)
平均风速：0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）
菌 落 数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)
噪 音：≤62dB
照 度：≥300LX
振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）
电 源： AC220V/50Hz
最大功率(Kw)：0.8
重 量(Kg)：250
工作区尺寸：1360*650*520mm
外型尺寸：1540*680*1600mm
高效过滤器规格及数量：1355×558×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×①/30W×①

四、安装使用 
工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
五、维护 
1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。