ZYT-1型自动永停滴定仪

使

用

说

明

书

姜堰市银河仪器厂

一、概述

ZYT-1型自动永停滴定仪系根据中国药典关于永停滴定法的要求而设计的容量分析仪器，它适应于作为重氮化法测定的终点指示仪器。

它与用外指示剂通过目测法比较，具有精度高，测定准确，使用方便，小巧轻便，性能稳定等许多优点。

本仪器设计采用先进的触摸开关电路，外型美观、大方、简洁、操用简单、方便、直观、适用于化学实验室，药品检验所、医院、制药厂、兽药厂等医药化工进行容量分析的有力工具。

二、主要技术指标

1.极化电压：-50mv,-100mv两档

2.灵敏度：1.5×10-8A，1.5×10-9A两档

3.门限值：50、60、70、80四档

4.滴定重复性：不大于±0.2%（F.S）

5.环境温度：5-35℃

6.相对湿度：不大于85%

7.电源电压：220V

8.外形尺寸：250×210×110

9.重量：2.8kg

三、使用方法

1.按图1所示按装好滴定装置，将滴定管（自购），滴液管及电极分别装入相应位置，将被测样品按药典要求分别按“门限值”、“灵敏度”、“极化电压”至所要求的数值。一般情况下，门限值置50或60比较合适。如表头起始值较高，即在滴定前电极放入被测液中表头指针已大于30，则门限值可置70或80。

2.将电磁阀两头的硅胶管分别用力套入滴定管和滴液管的接头上。

3.将电磁阀插头插入仪器后部相应位置，在滴定和中加入标准液。

4.按“快滴”键，调节电磁阀螺丝，使标准液流下，赶走液路部分全部气泡。

5.按“慢滴”键，同样调节电磁阀螺丝，使慢滴速度为每滴0.02ml左右。

6.重新加满滴定和管中的标准液，按：“慢滴”键，使滴定管内标准液调节到零刻度。

7.将被测样品的烧杯置本机搅拌器上，加入搅拌棒，打开仪器右侧搅拌开关并调节搅拌开关的搅拌速度电位器。使搅拌速度适中，再将电极，滴定管下移，浸入被测溶液中。

8.按“滴定开始”键，仪器开始自动滴定，快滴与慢滴自动交替进行，当电表指针超过门限值时停滴，指针返回门限值以下时先4-6次慢滴，在慢滴期间电表指针仍不超过门限值时仪器自动转为快滴，当仪器指针超过门限值1分20秒（±10秒）仍不返回门限值以下时即为滴定终点，此时仪器终点指示灯亮，同时蜂鸣器响，此时仪器处于终点锁定状态。

9.按“复另”键，记录下滴定管上的刻度读数，将电极，滴液管移离液面并用蒸馏水冲洗干净。

四、维修与保养

1.电极在使用过程中易钝化，将使电表指针反应迟钝，这样在滴定时可能过滴，所以电极在连续使用数次后应进行活化处理，具体方法为：将电极浸入清洗液中30-60秒，用蒸馏水冲洗干净即可。

2.电磁阀硅管使用时间过长易老化（产生粘连，开裂）须及时更换，更换时先旋下电磁阀上盖，抽掉旧管，瓣新管从电磁阀中央穿过，随后按“滴定开始”键，在滴定指示灯亮的情况下，用手顶一下电磁阀动铁，使它吸进，以增加中间空隙，再旋上电磁阀上盖，这样就不会使硅胶管滑出控制刀外。

3.发现液路不通，应检查电磁阀调节螺丝是否太紧，滴定管及滴液管是否堵塞。

4.如发现液路部分漏液，应检查电磁阀调节螺丝是否太松，致使电磁动铁不吸，或者硅胶管老化开裂。

5.本仪器如长期不用，应将电磁阀中的硅胶管取出，并用蒸馏水冲洗干净，这样可延缓硅胶因老化而产生的粘连和断裂。

滴定管

电磁阀

电磁阀螺丝

电极极

五、仪器的成套性

1.ZYT-1型仪器1台

2.260型电极1支

3.滴定装置一套

4.滴液管3支

5.硅胶管3根

6.保险丝2根

7.使用说明书1本

8.合格证1张

9.电源线1根

姜堰市银河仪器厂

地址:姜堰市正大花苑

电话：0523-88288026、88081006

E-mail:jsyh17@126.com

网站:www.jsyh17.cn