FGWL3866系列宽带大功率信号源概述

FGWL3866系列宽带大功率信号源具有频带宽，输出功率大，频率稳定度高，非线性失真小，性能可靠、操作方便等特点。部分型号产品是专为软磁材料、高频荧光灯、高频无极灯及电子变压器的检验、检测和科研，而研制生产的大功率信号源；可供工厂、实验室及大专院校和科研单位作相应频段的功率信号源使用。

还可根据用户需要生产频率0.5HZ至1.2MHZ，功率100瓦至1千瓦范围的功率信号源。

1．型号规格

| 规格型号 | 频率范围(Khz) | 功率输出(W) | 外型尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| FGWL3866A | 10~500 | 160 | 420×470×160 |
| FGWL3866B | 10~1000 | 160 | 420×470×160 |
| FGWL3866C | 10~200 | 300 | 460×470×170 |
| FGWL3866D | 10~500 | 160 | 420×470×160 |
| FGWL3866E | 10~100 | 500 | 620×650×300 |
| FGWL3866F | 10–400 | 300 | 600×460×260 |

2．工作环境条件

2.1  输入电压  ~220V   电压波动≤20％

2.2  频率  50Hz   频率波动≤20％

频率变化率≤1％Hz/s

2.3  环境温 -10℃—+40℃  温度变化率≤±5℃％/h

2.4  相对湿度 90％   相对湿度变化率≤±5％/h

2.5  允许震动  10Hz—150Hz  震动加速度≤5m/S2

3．使用操作

3.1使用前的准备

将仪器前面板的电源开关置于“关”位置，功率开关置于“断”位置，“输出调节”旋钮逆时针旋转到底，衰减档位置于“零”位置。

3.2. 开机使用

接通电源。冷却风机转动，频率显示为出厂设定值。

根据测试要求重新设定频率，频率设定如输入100KHz，先按EN键，再按1、0、0然后按EN键确认键即可；按EN键后LED频率显示闪烁，按EN键确认键后停止，则说明频率改变；如若在按数字键后，再按取消键，则返回上次频率，重新选择，若按步进键，则无需再按确认键，即可改变频率，每次步进1K/100Hz不等（视型号而定）

根据负载连接相应的输出端子（输出端子电压参考下图）。

| 规格型号 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FGWL3866A | 60V | 120V | 180V | 240V |
| FGWL3866B | 60V | 120V | 180V | 240V |
| FGWL3866C | 120V | 240V | 360V | 500V |
| FGWL3866D | 15V | 30V | 45V | 60V |
| FGWL3866E | 120V | 240V | 360V | 500V |
| FGWL3866F | 200V | 300V | 400V |  |

3.3选择电压量程，使之与连接负载电压档位相同。

3.4将“功率开关”置于“通”的位置。调节“输出调节”旋钮，输出电压调至所需合适电压值。

3.5当需要按分贝衰减输出电压时，可使用“输出衰减”调至适当档位。

| 档 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减（db） | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

*注意：面板上电压表和电流表的显示结果，不作为精确计量使用。每档位的输出功率均不得大于额定输出功率。

为保护信号源，本机设有功率保护电路，当输出功率大于设定保护值时，将自动切断开关电源的供电电路。此时必须重新开机，才能继续测试；

开机前应检查负载，避免短路开机；

开机前检查“功率开关”是否在“断”位置，若不在“断”位置，请将“功率开关”置于“断”位置；

开机前检查“输出调节”是否在最小位置；若不再最小位置，请逆时针旋转至最小位置；

开机应预热30分钟后，方进行测试，以确保测试结果的可靠度。

禁止：在“输出开关”置于“通”、“输出调节”不在零位、接负载的情况下直接开机。

4 .技术参数

4.1频率稳定度     ≤±0.5％

4.2非线性失真度    （功率输出时）

| 频段 | 失真度 |
| --- | --- |
| 10Khz--200Khz | <2％ |
| 200Khz--500Khz | <3％ |
| 500Khz--1000Khz | <5％ |

4.3最大输出电压

| 规格 | 3866A | 3866B | 3866C | 3866D | 3866E | 3866F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 240 Vrms | 240 Vrms | 500 Vrms | 60 Vrms | 500 Vrms | 400 Vrms |

4.4最大输出功率

| 规格 | 3866A | 3866B | 3866C | 3866D | 3866E | 3866F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 160W | 160W | 300W | 160W | 500W | 300W |

4.5输出电压稳定性   ＜±0.5％/h

4.6频率显示  LED显示   显示误差小于0.2％

4.7电压表指示量程

| 规格型号 | 量程 |
| --- | --- |
| FGWL3866A | 60V 120V 180V 240V |
| FGWL3866B | 60V 120V 180V 240V |
| FGWL3866C | 120V 240V 360V 500V |
| FGWL3866D | 15V 30V 45V 60V |
| FGWL3866E | 120V 240V 360V 500V |
| FGWL3866F | 200V 300V 400V |

4.8输出衰减   0-90dB

5. 工作原理

FGWL3866宽带功率信号源是由正弦波发生器、衰减器、前置放大器、功率放大器、匹配变压器、频率显示器、电压电流指示及供电电源组成，整机框图如图所示。

整机框图

6. 维护与修理

6.1仪器定期检查以下内容：

1).各旋钮是否松动，位置是否正确；

2).各连线端子是否松动，位置是否准确；

3).冷却风机转动是否正常；

4).若长期放置，应每隔一个月开机一次;每次不低于4小时。

6.2保修期：

设备自收货日期起保修期为12个月，在保修期内为客户免费维修；并为仪器终身服务。

7. 备附件清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 1份 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 输出连接线 | 2根 |
| 4 | 多圈电位器 | 1个 |
| 5 | 保险丝 | 2只 |
| 6 | 合格证 | 1个 |
| 7 | 保修卡 | 1份 |
| 8 |  |  |

8. 附录：与其它仪器配套使用

本仪器可单独作为功率信号源直接驱动负载，也可与其它仪器配套使用。