XZX高压相序表使用说明

（高压相序检测仪）

一、简介：

XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）是最新研制出的新型检测仪器，可检测500V以下（包括100V和380V）以及3KV, 6KV以上高电压各种电压等级，三相相序是否按（A，B，C）相顺序。

XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）操作简便，分辩清楚，体积小，重量轻，携带方便，深受用户好评，XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）产品售后实行三包，具有跟踪服务，质量问题两年内保修，超过两年，只收工本费。

二、基本原理：

三个不同相位的电压信号通过衰减电阻或绝缘杆中的衰减电阻转换成弱电压信号进入XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪），XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）内数字集成电路将电压信号自动进行分时锁存，再由XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）内识别电路自动识别出被测信号是否顺相而驱动显示电路显示相应灯光。

三、产品特点：

1、XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）在使用时用移动红灯代表顺相，反向移动绿灯代表逆相，分辩清晰。

2、XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）即可用于380V的低电压；配合绝缘杆中的衰减电阻又可用于3KV以上的高电压。

3、XZX型系列高压相序表（高压相序检测仪）仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、节能。

四、产品性能指标及参数：

1、绝缘耐受电压：

| 额定电压 （KV） | *有效长度 （M） | 工频耐受电压(KV) | 试验时间 (min) | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 试验值 |  |  |
| 3KV | 0.18 | 8 | 8 | 1 | 合格 |
| 6-10kv | 0.7 | 45 | 45 | 1 | 合格 |
| 35KV | 0.9 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
| 110KV | 1.3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
| 220KV | 2.1 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
| 500KV | 5.0 | 580 | 580 | 5 | 合格 |

*有效长度：除衰减电阻部份的绝缘管外的其余部份的绝缘管长度。

2、伸缩绝缘管的长度及衰减电阻的参数：

| 额定电压（KV） | 衰减部件 | 握手长度 （M） | 全长 （M） | 收缩长度 （M） | 节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（M） | 阻值（MΩ）±5% |  |  |  |  |
| 6-10 | 0.55 | 30 | 0.25 | 2 | 0.68 | 4 |
| 35 | 0.55 | 100 | 0.8 | 2.5 | 0.68 | 5 |
| 110 | 0.9 | 300 | 0.8 | 2.9 | 1.1 | 3 |
| 220 | 1.2 | 450 | 0.8 | 3.8 | 1.1 | 4 |
| 500 | 1.2 | 1100 | 0.8 | 6 | 1.1 | 6 |

五、仪表的指标：

〈1〉输入电压分别：50V-500V；6-10KV及35KV以上电压；可按用户要求设计。

〈2〉电源电压：干电池9V；

〈3〉仪表长125mm，宽阔65mm，高60mm；

〈4〉仪表重量：0.3公斤；

〈5〉仪表铝合金箱：长225mm，宽105mm，高115mm，重量：0.3公斤；

〈6〉用于高压电：6-10KV及以上电压，另加三根2m长绝缘管，内设有30MΩ

衰减电阻。

六、使用方法：

1、用于100V  380V电压（500V以下）：

按右图，将显示仪的三个输入端Ａ、Ｂ、Ｃ分别接入三相电源。若仪表红灯向右移动，说明被测相序是顺相；若仪表绿灯向左移动，说明被测相序逆相。将其中两相互换，可以改变相位顺序。

注：低压检测，接地插座可接地，也可不接地。

2、用于6-10KV以上电压：

先将仪表线两端分别插入仪表与绝缘管插孔连接。（如右图）

在操作前用万表检查仪表线应是通的，及相序电阻是否良好，电阻约30MΩ，仪表与绝缘管一定要接触良好（接牢），仪表与地连接要接触良好（接牢）；试验相序时，三人操作，一人监护；在操作时，人体不得接触仪表及仪表线，并保持安全距离。仪表线不得与外壳（地）接触并保持安全距离。在操作时应严格执行电业安全规程有关规定。

辩别相序是否对，同本款第一条。

3、在操作时，人体不得接触仪表、高压连线及接地线，要保持安全距离。

4、检测操作应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度。并严格按：DL408-91安全工作规程（发电厂变电所电气部份）规定使用、保管、试验。

Tell：028-85535252  18113005055

www.ab315.com

# Text boxes

A

C

B

A

C

B