LT红外测温仪

说 明 书

飞秒光电科技（西安）有限公司光纤技术事业部

飞秒光电科技（西安）有限公司

地址：西安市高新区长安科技产业园发展大道18号

电话：029-85691775

传真：029-85691327

邮编：710119

网址：www.feteco.com

介   绍

感谢您选择LT红外测温仪。

红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪最大的优点，使用户可以方便地测量难以接近或移动的目标。

LT红外测温仪为一体化集成式红外测温仪，传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内；LT易于安装，不锈钢壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时，LT还有各型选件（例如吹扫保护套、可调安装支架、三维可调安装支架、数字显示表等）以满足各种工况场合要求。

性   能

- 技术参数

光谱范围      8～14um

温度范围      0～500℃

光学分辨率    16：1

响应时间      300ms（95%）

测温精度      测量值的±1%或±1.5℃ ，

取大值（环温：23℃±5℃）

重复精度      测量值的±0.5%或±1℃，

取大值（环温：23℃±5℃）

发射率        0.95固定

- 电气参数

工作电源       24VDC

最大电流 　    50mA

最小负载    　 10KΩ

输出信号      4-20mA线性

- 环境参数

保护等级       Ip65（NEMA-4）

环境温度       0～60℃

存储温度       -20～80℃

相对湿度       10～95%（不结露）

材    料       不锈钢

尺    寸       106mm×ф18mm（长度×直径）

电缆长度       1.5m（标准），其它特殊规格（定制）

工作原理及注意事项

- 红外测温原理

任何物体都向外辐射红外热量，辐射强度随着温度的变化而变化。红外测温仪一般使用波长在0.8um-18um范围内的红外辐射能量。

红外测温仪是一种光电子传感器，它接收红外辐射并将其转化成电信号，经电子线路放大器、线性化、信号处理，显示输出温度。

- 被测量点的最大距离和尺寸

被测目标的尺寸和红外测温仪的光学特性决定了被测目标和测量头之间的最大距离。为了避免测量误差，被测目标应尽量充满探测头的视场。因此，应保持被测点始终小于被测物体或至少被测目标相同尺寸。

- 环境温度

LT 红外测温仪可以在环境温度0～60℃范围内工作。如温度超过60℃，需要配套吹扫保护套等附件。

- 镜头清洁

仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。

- 电磁干扰

为了防止电磁方面干扰，请保证以下措施：

请在安装时尽量使红外测温仪远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

注意：传感头的屏蔽必须良好接地。

安  装

- 机械安装

LT采用不锈钢壳体，带M18×1螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装，可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。

在调整被测目标与测量头时必须确保光路无遮挡。

- 电气安装

接线

红色 信号输出正

兰色 信号输出负

黑色 屏蔽

- 输出

输出：4～20mA线性。对于4～20mA的模拟信号输出，为两线制环路电流输出方式，其与显示器或控制器的连接，有以下两种典型应用（连接法）：

外型尺寸

维  修

当您使用 LT系列红外测温仪时遇到任何问题时，请联系我们的服务部门。我们的客户服务人员将就如何设置红外测温仪工作，标定过程以及维修方面给予您技术支持。