- CL系列高精度红外测温仪

CL series high precision infrared Pyrometer

- 使 用 说 明 书

- 飞秒光电科技（西安）有限公司

光纤技术事业部

地址：西安市高新区新型工业园发展大道18号

电话：(029) 85691775,  85691327

传真：（029）85691327

网址：www.feteco.com     Email: fosmarket@feteco.com

- 目    录

- 概述

- 主要技术指标

- 结构与电气连接

- 安装与使用

- 注意事项

- 仪表检定及调整

- 仪表的维护

- 保修

- 附录

- 一.概述

CL系列高精度红外测温仪是一种专为有色金属行业设计的非接触式红外测温仪。它的测温原理是根据物体的红外辐射强度，通过光学系统、光电转换器，将收集到的辐射能量转换成电信号，并将电信号按照一定的算法处理后，得到与被测温度信号成线性关系的电流(或电压)信号。它的最大特点是无需接触即可测量物体的温度，因而，可以更加方便地测量难以接近或移动的目标温度，为控制系统提供精确的信号值。

CL系列高精度红外测温仪带有同轴激光瞄准和手动变焦功能。可以准确地指示测量点的中心位置，并特别标志出最佳的测量距离，适合于需要精确定点测量目标的温度。

CL系列高精度红外测温仪带有液晶实时显示温度并提供4－20mA 电流输出，可以方便地安装在多种应用场合，特别适合于需要长距离、较强干扰的工业环境的安装。

CL系列高精度红外测温仪采用特殊金属壳体和测量电路，具有抗干扰、防静电等优点，方便用户的使用。

CL系列高精度红外测温仪提供多种温度测量范围，不同的测量波长，不同的光学系数供用户选择，满足用户不同的测量要求。

CL系列高精度红外测温仪具备现场发射率调节功能，方便用户现场修正，提高测量结果的准确度。

CL系列高精度红外测温仪的原理及功能框图如下：

- 主要技术指标

1、基本性能

·温度范围      300-2600℃（可分段）

·响应波长      0.8μm/1.7μm

·精度         0.5级

·重复精度     ±0.5%

·响应时间     100ms (95%)

·发射率       0.10 ～ 1.00（预置0.98）

·环境温度     -10 ～ 60℃(无冷却)

·存储温度     -20 ～ 80℃

·模拟输出     4 ～ 20mA输出，最大负载750Ω

·距离系数     50:1

·瞄准         激光瞄准

·电源         +24 VDC  （+12V可选）

·尺寸         Φ48mm×128mm，

·重量         约500g

2、机械参数

三．结构与电气连接

1、外形尺寸

- 接线说明：

仪器后面板有一个多芯连接插座。与之匹配的连接电缆应对准多芯连接插座的槽位（凸、凹对准），并插到位。电缆（标准电缆长度1.5 米）末端输出线的颜色与功能如下表：

连接电缆

| 颜色 | 功能 |
| --- | --- |
| 红 | +24V DC （+12V DC） |
| 黑 | 电源地（0V） |
| 蓝 | 输出4-20 mA正 |
| 屏蔽线 | 屏蔽 |

该系列红外测温仪采用4～20mA 电流输出方式，其与温度显示器或控制器的连接，有以下两种典型应用（连接法）：

外部提供24V电源的地（黑色）与显示表/控制器的地（黑色）共地

四．安装与使用

- 主机安装

·仪器可以通过直径48mm 的安装支架（弯板）来固定安装。

·将信号输出线与你的数据显示或采集系统连接好，务必注意极性。

·利用仪器自带的激光瞄准功能，将仪器精确瞄准被测目标。根据被测目标的大小，确定仪器的安装距离，以确保被测目标大于光斑直径。

二维可调安装支架

2、激光瞄准

使用激光瞄准，激光指示到被测目标的测量中心。仪器后面板有一个set按钮，该按钮可以控制激光的开与关。按一下set键，激光点亮，仪器有同轴激光射出。10秒钟后，激光自动关闭。

- 发射率设置

按下set按键3秒，进入发射率参数设置状态。

显示当前发射率数值，千分位上的数值闪烁，每按下按键一次，本位数值加一并从一至九循环进行。发射率在0.01～1.00之间可调。其他位数值不变。

按下按键3秒，进入发射率参数百分位设置，发射率数值百分位上的数值闪烁。

每按下按键一次，本位数值加一并循环进行。其他位数值不变。

按下按键3秒，进入发射率参数整数与十分位设置，发射率数值整数与十分位上的数值闪烁。

每按下按键一次，数值加一并循环进行，范围为0.1—1.0。其他位数值不变。

按下按键3秒，完成发射率参数修改，退出发射率调节界面，仪器自动保存设定好的发射率值，恢复测量。

4、温度测量状态

正常温度显示： 888℃/8888℃

当目标温度超过测量温度上限时：显示测量上限温度

当目标温度低于测量温度下限时：显示测量下限温度

- 测量视角图

距离

光斑直径

单位：mm

0

200

250

600

800

8

9

40

12

7

16

6

1000

光学系统

20

CL测量视角图

如果测量目标面积较小，请参考测量视角图来选择合适的测量距离。一般要求热源直径为视角图中所示直径的两倍。例如，要测量距测温仪800mm处的温度值，从图中查到视图光斑直径为16mm，则热源直径应大于(2×16)＝32mm时，方能准确测量。

- 五．注意事项

- 认真全面阅读手册以避免安全、安装、操作错误！

- 操作仪器前确保电源电压在允许电压范围内！

- 任何安装、拆卸前务必断开电源连接！

- 特殊应用时要有有效的事故防范规范和安全规范！

- 仪器配备激光瞄准！不要直视激光！

- 用户在接通电源前，应检查确保接线无误。

- 若测温仪的环境温度超过60℃，需加装风冷或水冷装置。

- 传感器引出线的屏蔽层可采用第三种接地。如现场电磁干扰较大时，将屏蔽层接大地。

- 由于仪器具有较高的响应速度和灵敏度及良好的重复性，当热源不稳定时，仪器的数显会随之跳动，此情况属正常现象。

- 不要将信号电缆靠近电磁场源（如电动机、大功率电缆、电焊机等），如果必要可使用金属套管。

- 准确调节焦距对于非接触温度测量非常重要。

- 测量表面必须大于视场光斑尺寸，小于光斑尺寸探测器不仅会探测目标温度还会探测到后方背景温度，导致测量失真。

- 六．仪表检定及调整

- 本测温仪输出标准信号，在出厂时已标定调整完毕。用户一般无须调整。

2、本仪表若作计量之用，应定期检定，一般检定周期不超过一年。检定一般应送回我公司或到指定代理处检定。

- 七． 仪表的维护

1、包装完好的测温仪应存放在环境温度为0℃～35℃、相对湿度不大于70％、空气中不含酸、碱及其它腐蚀性气体等和无强烈机械振动的库房中，存放位置距地面不小于0.3m，距冷暖设备应大于1m。

2、仪表损坏，系制造质量不佳所致，12个月内由我公司免费维修。如因拆装和保管使用不当所致，用户酌付修理成本费。仪表实行终身维修。

3、光学镜头应根据现场情况，定期用纯净空气清洁一次，防止灰尘粘附镜头影响工作。镜头清洗也可以使用软纺织品或棉签清洁，如有必要可以使用一定量酒精

清洗，不可长时间裸露在水或其他液体中。

4、测温仪和显示控制仪表不应置于腐蚀性气体中，环境温度不高于60℃，

5、如发现显示异常，应首先检查连线，若故障不能排除应及时送回厂家维修。

- 八． 保修

用户在使用产品时，仪表出现故障，在厂方指导下仍不能排除故障的，请寄回厂方维修。

厂方在接到返修表后，当日诊断故障原因，当日答复用户。故障仪表如属正常使用，用户无自行拆修现象并且仍在保修期内的，厂方保证在一周内内修复或更换，并将已修好的仪表或更换的新仪表寄回用户。(休息日顺延)

故障仪表如属用户自行拆修或已超过保修期的，维修时将收取一定的费用。具体收费标准请与厂方直接联系。

- 九．附录

附录1：常见故障及排除方法:

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 液晶显示不亮 | 仪器不供电 | 检查电源供电 |
| 测量误差较大 | - 光学镜头被污损； - 被测目标辐射率设置不对。 | - 清洁光学镜头。 - 调节发射率至与被测物发射率一致的数值。 |
| 测量温度跳动范围偏大 | - 屏蔽线接地、插座线接触不好； - 被测目标温度不稳； - 内部电路故障。 | 1.将屏蔽线可靠接地，最好直接和大地相连，插座完全插进去。 2.等被测热源稳定后再测量。 - 送回厂家返修。 |

附录2：发射率

1、确定物体的发射率

物体向外发射的红外辐射强度取决于这个物体的温度和这个物体表面材料的辐射特性，我们用发射率（ε-Epsilon）这个参数描述物体向外辐射能量的能力。发射率的取值范围可以从0到100%。我们通常说的“黑体”是指发射率为1.0的理想辐射源，而镜子的发射率一般为0.1。如果用红外测温仪测量温度时选择的发射率过高，测温仪显示的温度将低于被测目标的真实温度——假设被测目标的温度高于环境温度。

低发射率（反光表面）物体由于其他外辐射的干扰或背景目标（火焰、加热系统、耐火材料）而造成的测量误差，在这种情况下减小测量误差，要非常仔细的安装并且保护探头避开反射的辐射源。

2、确定物体的未知发射率可遵从以下步骤：

用其他接触式仪表确定被测物体的真实温度，然后用红外测温仪测量该物体，通过调节发射率设置，使红外测温仪显示值与物体的真实温度一致。

对低温型测温仪，可以将被测物体的一部分表面用发射率为0.98的黑颜料涂平，将红外测温仪的发射率调为0.98，测出该部分的温度，然后测量相邻边缘的温度并调节发射率直到显示值与刚才测量的温度一致。

3、典型发射率

当上面提到的方法都不能帮助你确定某物体的发射率时，你可以使用附表给出的发射率表。这只是平均值，实际材料的发射率取决于下列因素：

－材料温度

－测量角度

－表面的几何形状

－材料厚度

－材料的表面结构(抛光，氧化，粗糙，喷沙)。

－测量的光谱范围

－透射率（比如薄膜）

附录3: 常见金属材料的发射率表

金属的发射率表

以下值为近似值，根据材料的实际表面和条件不同可能会有所变化。

| 材料 | 发射率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0µm | 1.6µm | 8-14µm |  |
| 铝 |  |  |  |  |
| 未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |  |
| 氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |  |
| 铝合金A3003 |  |  |  |  |
| 氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |  |
| 毛面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |  |
| 光面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |  |
| 黄铜 |  |  |  |  |
| 光面 | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |  |
| 砑光面 | n.r. | n.r. | 0.3 |  |
| 氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  |
| 铬 | 0.4 | 0.4 | n.r. |  |
| 铜 |  |  |  |  |
| 光面 | n.r. | 0.03 | n.r. |  |
| 毛面 | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |  |
| 氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |  |
| 电气接线端子 | n.r. | n.r. | 0.6 |  |
| 金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |  |
| Haynes |  |  |  |  |
| 合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |  |
| 铬镍铁合金 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |  |
| 喷砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |  |
| 电抛光面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |  |
| 铁 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |  |
| 未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |  |
| 铁锈 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |  |
| 熔融 | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |  |
| 铁，铸铁 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |  |
| 未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |  |
| 熔融 | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |  |
| 铁，锻造 |  |  |  |  |
| 钝铁 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 铅 |  |  |  |  |
| 光面 | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |  |
| 毛面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |  |
| 氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |  |
| 镁 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |  |
| 汞 | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |  |
| 钼 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |  |
| 未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |  |
| 电解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |  |
| 铂 |  |  |  |  |
| 黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |  |
| 银 | n.r. | 0.02 | .n.r |  |
| 钢 |  |  |  |  |
| 冷轧 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |  |
| 地垫 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |  |
| 光泽钢片 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |  |
| 熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |  |
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |  |
| 不锈钢 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |  |
| 锡(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |  |
| 钛 |  |  |  |  |
| 光面 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |  |
| 氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |  |
| 钨 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |  |
| 光面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |  |
| 锌 |  |  |  |  |
| 氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |  |
| 光面 | 0.5 | 0.05 | n.r. |  |

n.r.=不推荐
为了优化表面温度测量准确度：

1、确定物体的发射率以及用于测量的设备的光谱范围。

2、将被测对象与周围的热源屏蔽开，避免反射。

3、对于温度较高的物体，尽可能使用较短波长的设备。

4、对于半透明材料，例如塑料膜或玻璃，确保背景均匀且温度低于被测对象。

5、当发射率低于0.9时，使设备垂直于物体表面。在任何情况下，入射角都不得超过30°。

6、对于1M和2M型号，避免在高环境光照条件下进行测量。

飞秒光电科技（西安）有限公司

电话: 029-85691775

传真: 029-85691327

网址：www.feteco.com

地址：西安市高新区长安科技产业园发展大道18号

邮编：710119