SWP系列无纸记录仪 >> 流量/热量积算型 >> SWP-NSR100/L系列单色流量/热量积算无纸记录仪

主要特点  强大的流量积算功能 适配各种不同类型的流量、温度、压力传感器。 可精确地对质量流量、体积流量、热能、热量等进行实时值测量与累积积算。 内置专用算法，可对饱和蒸汽、过热蒸汽、热水、天然气（符合标准SY/T6143-96）等介质进行测量计算。可完成流量系数的自动演算与设置。 带停电记录及时间累计功能，带月报表、日报表、班报表功能。 最多4路全补偿的流量通道，最多12路无补偿的流量通道，最多1路天然气流量通道。  全新硬件结构、强抗扰设计 一体化铝合金外壳、内部EMI抗干扰屏蔽隔离设计，完善的软件功能，使VSR系列仪表可靠性更高。  显示功能 采用大尺寸液晶显示屏，显示清晰。  大容量FLASH存储 内部采用大容量Flash Memory存储数据，最大可扩展到192Mbit。  多通道采集及输出 提供最多12路全隔离全可切信号输入、6路DC24V馈电和12路继电器输出。 在不超过8路输入信号的情况下，提供最多4路的变送输出或4路的频率信号输入。 通过组态设定，各通道可做为流量信号检测通道，也可做为温度、压力补偿信号检测通道。  通信 提供带光电隔离的RS-232或RS-485通讯接口，方便与上位机联网通信。 支持外接微型打印机及USB存储棒。  软件功能强 带通道运算功能、采集修正算法。 主要技术指标 ■ 常用规格 安装： 安装：嵌入式仪表盘安装(垂直仪表盘)，卡条式固定架。允许向后最大倾斜30°，左右水平。 仪表尺寸： 144×144×240 mm 开孔尺寸： 138+1 0×138+1 0 mm 仪表盘厚度： 2－6mm ■ 输入部分 输入点数据和测量周期 型号; 输入; 测量周期; 记录间隔时间. NSR102; 2; 250ms （刷新周期为1s）; 1-240s. NSR104; 4; 500ms （刷新周期为1s）. NSR106; 6; 1s （刷新周期为1s）. NSR108; 8. NSR112; 12. 输入种类及测量量程、精度： 输入种类; 量程; 测量量程; 精度. DVC; 0～20mV; -9999～99999; ±0.1%. 0～100mV; -9999～99999; ±0.1%. 0～5V; -9999～99999; ±0.1%. 1～5V; -9999～99999; ±0.1%. DCI; 0～100mA; -9999～99999; ±0.2%. 4～20mA; -9999～99999; ±0.2%. TC; S; -50.0～100.0℃; ±3.7℃. 100.0～1768.0℃; ±2℃. B; 0~1820.0℃; ±2℃. K; -50.0～1372.0℃; ±2℃. E; -50.0～1000.0℃; ±2℃. J; -50.0～1200.0℃; ±2℃. T; -199.90～320.00℃; ±2℃. Wer3-25; 0.0～2300.0℃; ±5℃. RTD; Pt100; -200.0～850.0℃; ±1℃. Cu50; -50.00～150.00℃; ±1℃. DI; DCV输入 （TTL）; OFF：2.4V以下 ON：2.4V以上. 接点输入; 接点：on/off. 频率; 0－15KHZ; 0~99999; ±1. （标准运行条件：23±2℃,55±10%RH，电源电压90～260VAC，电源频率50/60Hz±1%,预热30分钟以上，振动等对仪器动作无影响的状态下的性能） 冷端补偿：可采用仪表内置补偿温度、直接设置补偿温度、或指定通道值进行补偿。 冷端补偿精度： S、B、Wre型： ±1℃ K、J、E、T型： ±1℃（0℃或以上测量时） 最大输入电压： 2VDC或以下的电压量程及热电偶：±10VDC（连续） 6VDC或以下的电压量程： ±50VDC（连续） 输入阻抗： 2VDC或以下的电压量程及热电偶：10MΩ或以上 6VDC或以下的电压量程： 约1MΩ 输入外部阻抗 DC电压，热电偶输入：2KΩ或以下 RTD输入：1线10Ω以下（三线应相等） 输入偏置电流： 10nA或以下 共模最大干扰电压： 250V AC rms(50/60 Hz) 共模抑制比（CMRR）： 120dB(50/60Hz±0.1%,500Ω不平衡，负端－接地端) 串模抑制比（NMRR）： 40Db(50/60 Hz±0.1%) 通道间最大干扰电压： 250VAC rms （50/60 Hz） 通道间干涉： 120dB(输入外部个部阻抗500Ω，输入到其它通道的电压为60V) ■ 输出部分 模拟量输出： 电流 0～10mA（负载≤750Ω） 4～20mA（负载≤500Ω） 电压 0～5V （负载≥250KΩ） 1～5V （负载≥250KΩ） 开关量输出： 继电器触点容量： AC250V / 5A或DC30V/5A（阻性负载） SSR输出 — 400V/0.05A SSR输出 — 5～24V/0.05A 馈电输出： DC24V/25mA (隔离型限流输出) ■ 显示部分 显示器: 单色STN LCD（160×128点） 曲线/棒图显示颜色：黑色 背景色： 黄绿色。 显示种类： 测量数据显示（曲线显示，数字显示，棒图显示），总览显示，一览显示（当前报警一览，报警历史记录一览，仪表配置信息一览，报表一览），历史追忆显示、流量屏显示、掉电记录显示。 曲线显示： 画面组数： 最多6组 每组通道数： 最多4个通道 波形更新周期： 同记录间隔时间 方向： 纵向 标尺数： 4－12等分 其它信息显示： 数值显示，栅格，当前时间，记录光标，时标、工位号、工程单位、通讯状态、断偶状态。 数字显示： 画面通道数： 双通道或全通道 更新率： 1秒 显示内容： 测量值，工位号，单位，报警状态，当前时间 总览显示： 更新率： 1秒 显示内容： 所有通道测量值和报警状态 一览显示： 显示种类： 报警一 显示种类：报警一览，信息一览， 流量屏显示：切工作 流量屏显示： 显示内容：流量信号检测值、补偿温度值、补偿压力值，以及这三个变量的变化趋势曲线。 瞬时流量值 瞬时流量值、瞬时热能值 累积流量值 累积流量值、累积热能值 累积范围： 累积范围：0－99999999.999 报表显示 报表显示： 显示种类：月报表，日报表，班报表（每天最多分4个班） 掉电记录显示： 显示内容： 掉电次 显示内容：掉电次数、掉电总累计时间、最后96次的停电记录。 ■ 记录间隔 1秒——4分钟之间以秒为单位共240档可供选择。 ■ 报警功能 设定功能： 每个通道最多可以设定4个报警 报警种类： 上/下限，可设延迟报警时间（0-7s，对所有通道有效） 显示： 报警发生后在数据显示部分显示状态（报警种类），也可设置自动切换到当前报警一览显示画面。 保存： 保存信息： 报警产生/解除时间，报警种类，报警点。 保存记录数：最多保存最新的120条信息 音响报警： 可设置报警蜂鸣输出，也可控制继电器输出驱动外部音响。 输出： 继电器输出点数：2、4或8、12 动作： 励磁/非励磁，保持/非保持 ■ 通信功能 媒体： RS-232/RS-485 协议： MODBUS 或 SR-BUS ■ 电源 额定电源电压： 220VAC +10-15％ 使用电源电压范围： 90～260 VAC 额定电源频率： 50～60 Hz 功耗： < 25W 环境温度： 0～50℃ 环境湿度： 20～80% RH（5～40℃） ■ 报警继电器接点输出（/J0-/J12） 功能： 报警时从背面进行继电器输出。 输出： 0-12路常开触点。 特殊定制： 0-6路常开和常闭触点。 继电器接点容量： 继电器接点容量：30V DC/ 5A（电阻负载），250V AC（50/60 Hz）/ 5A 输出形式： NO－C－NC（可选择励磁/非励磁，AND/OR，保持/非操持） ■ 串行口通信（/C2，/C3） 功能： 通过主机进行控制和设定，将数据输出到主机。 媒体： 符合EIA R 媒体： 符合EIA RS－232（/C2）或RS－485（2线）（/C3） 协议： 专用协议或Modbus RTU协议 同步方式： 起/停同步式 通信方式（RS-485）：2线式半双工多点连接 （1：N，N＝1～32） 传输速度： 1200,2400,4800,9600,19200, 38400， 57600bps 数据长度： 8 bits 停止位： 1bit 奇偶校验： 无 奇偶校验： 无 最远通信距离： 1.2 km(RS-485) 通信模式： 专用协议的输入输出是ASCII码，MODBUS协议是二进制方式。 Modbus通信： 动作方式：RTU SLAVE ■ 压紧输入端子（/H2） 输入端子采用压紧输入端子 ■ 运算功能 非采集通道可进行运算（＋、－、×、÷），还可以在运算通道进行曲线/数字显示记录。 ■ 报表功能 报表种类： 班报（最多4个班次），日报，月报 ■ 24V DC变送器用电源输出（/P1-/P6） 输出电压: 22.8～25.2V DC(额定负载电流时) 额定输出电流： 4～20mA 最大输出电流： 25 mA DC(隔离型限流输出) 60 mA DC (特殊定制) 允许导线电阻： RL＜（17.8变送器最小动作电压）/0.02A （不含250Ω负载分流电阻的电压降） 最大接线长度： 2 km（使用CEV电缆时） 绝缘电阻： 输出 － 本体接地之间， 20MΩ或以上（500V DC） 耐电压： 输出－本体接地之间： 500V AC（50/60Hz；i＝10mA）；1分钟 跨接输出端子： 500V AC（50/60Hz；i＝10mA）；1分钟 ■ 打印功能 可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机(如LQ-300K)，打印历史数据或曲线。 ■ 对比度调节功能 STN液晶显示屏随温度变化，其显示对比度也会发生变化，可通过按键设置调整对比度，使LCD显示处于最佳工作状态。 ■ 语 言 中文简体 ■ 重 量 约2700 g ■ 存储功能 测量数据： 4bytes/1个数据 记录数据： 1bytes/1个通道记录点(存记录时刻的测量值。) （注：记录数据采用压缩技术，每个记录点只占用1个字节，可延长记录时间，但记录数据会有小于±0.2%的偏差） 存储容量： 4Mbit (最大16Mbit) 选型表 型号; 规格代码; 附加规格代码; 说明. SWP-NSR1; □□ -□ /□; /□; SWP-NSR100 系列单色无纸记录仪. 采集通道数; 02～12; 可选2～12通道. 存储器 容量; -1; 4 Mbit (标准配置). -2; 8 Mbit. -3; 12 Mbit. -4; 16 Mbit. 流量积算功能; /L; 带流量积算功能. 附加规格; /J（1-12）; 常开触点继电器输出路数. /JB（1-8）; 常开/常闭触点继电器输出路数. /P（1-6）; DC24V馈电路数. /C2; RS-232接口 *1. /C3; RS-485接口 *1. /AO（1-4）; 变送输出通道数 *2. /F（1-4）; 频率输入通道数 *2. *1不能同时指定/C2、/C3，使用微型打印机时，必须配置RS-232接口。* *2 当选配模拟量输出或频率输入功能时（两者只能选一项），全可切输入通道最多配置8路。如：SWP—NSR106—2-0/L/J4/C2 表示外形尺寸144*144*240的6路单色流量积算型无纸记录仪，带4个继电器常开触点输出，带RS—232通讯接口，配置128Mbit内存。 扩展I/O卡及其它配件 型号; 代码; 说明. SWP—NSR—PW; □; 电源板，可带6路DC24V馈电输出（0-6）. SWP—NSR—AI; □; 多通道全隔离全可切输入卡（1-8）. SWP—NSR—AO; □; 多通道全隔离模拟输出卡（1-4）. SWP—NSR—FI; □; 多通道全隔离频率采集卡（1-4）. 型号; 代码; 附加规格代码; 说明. SWP—NSR100—M; -□ /□; /□□; SWP—NSR100系列单色无纸记录仪. 存储器 容量; -1; 4 Mbit (标准配置). -2; 8 Mbit. -3; 12 Mbit. -4; 16 Mbit. 流量积算功能; /L; 带流量积算功能. 附加规格; /C2; RS—232接口 *1. /C3; RS—485接口 *1.