JSY-03型智能化介质损耗测试仪说明书

一、概况

本仪器是一种先进的测量介质损耗（tgδ）和电容容量（Cx）的仪器，用于工频高压下，测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗（tgδ）和电容容量（Cx）。它淘汰了QSI高压电桥，具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压，抗干扰能力强， 测试时间短等优点;另外,本仪器针对电容式电压互感器(CVT)试验困难的特点,增设了外接法测试,外接标准电容器、调压器,使得测试非常简单可靠,是我厂的第三代智能化介质损耗测试仪。

二、技术指标

1、环境：-5℃～40℃（液晶屏应避免长时间日照）

2、相对湿度：30%～70%

3、供电电源：电压：220V±10%，频率50±Hz

4、外形尺寸：长*宽*高=435mm*300mm*300mm

5、重量：20kg

6、输出功率：1KVA

7、显示分辨率：3位、4位（内部全是6位）

8、测试方法：正接法、反接法、外接法

9、测量范围：内接试验电压：≤60000PF

外接试验电压：≤10μF

10、基本测量误差：

介质损耗（tgδ）：2%±0.09%

电容容量（Cx）：1.5%±2PF

三、结构

仪器为升压与测量一体化结构，输出电压2.5KV～10KV五档可调，以适应各种需要，在测量时无需任何外部设备。接线与QSI电桥相似，但比其方便。

四、工作原理
    仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路，如图二所示。

标准回路由内置高压稳定度标准电容器与标准电阻网络组成，由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差，并由之算出被测试品电容容值（CX）和其介质损耗（tgδ）。

数据采集电路全部采用高压稳定器件，采集板和采集计算机被铁盒完全浮空屏蔽，仪器外壳地屏蔽；另外使用了光导数据、浮空地、大面积地、单点地、数字滤波等抗干扰技术，加之计算机对数百个电网周期的数据进行处理，使测量结果稳定、精确、可靠。

图二、原理框图

由图二可见，仪器高压器的高压侧和测量线路都是浮地的，用户可根据不同的测量对象和测量需要，灵活地采用多种接地方式。如采用“正接线法”进行测量时，可将“E”点接地；而当采用“反接线法”进行测量时，可将“UH”点接地，而将E点浮空。

图中除测试品CX外，其余为本仪器。细线框内部分对仪器外壳随15KV工频高压5分钟，额定耐压10KV。仪器内附标准电容CN，名义值为50PF，tgδ≤0.0001，耐压10KV。高压变压器，额定输出功率为1KVA。

★“E”点为仪器内屏蔽与测量电缆的屏蔽层相连，不是大地，与仪器外壳也不连通！！！

五、使用方法

★★★安全操作注意事项

1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。

2、只有关闭仪器电源，试验电压选择开关置于“关”位置时，接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。

3、仪器在测量时，严禁操作“试验电压”选择开关。

4、正接线法UH端为高电压，反接线法IX端为高电压，使用时必须根据实际情况，将带高压的线缆与地保持足够的距离,特种电缆在试验电压低于10KV时除外。

5、不得更换不符合面板指示值的保险丝管。

6、使用时尽可能用厂家随仪器提供的线缆以确保测量准确度。

7、操作键盘

备用-------备用。

快测-------快速测量，无抗干扰功能。

抗扰-------抗干扰测量。

正接-------正接法测量。

打印-------在测试结果出来后，打印测试数据。

反接-------反接法测量。

起动-------起动高压，开始测量。

外接-------外接法测量。也用来选择外接标准电容的容量。

停止-------可以在测试过程中，中断测量。

打开电源，仪器首先自检 （显示屏、光电通讯、内存、操作键、数模转换、电网频率），自检通过后，进入主目录。这时按屏幕提示即可完成测试。

进入测量状态后，用户随时可用“停止”键退出测量状态。

做正、反接测量时无须人工干预，测试线的接法与仪器操作测量方式相符，如使用正接法的接线方式，测试时，按“反接”键测量，也能得出结果，但该结果不真实可靠。

做外接方式测量时，中途会显示“请关闭外接高压！”并停一下，等候人工将外加高压关闭，关闭外高压后（必须关闭外高压），再按一次“起动”键才能完成测试。

如果外高压未关闭，则测试结果不真实。

外接标准电容的容量选择：

“外接方式”时，按一次“外接”键，则显示的外接标准电容容量“XXXXPF”将改变，共八种容量供选择（最后一种为厂家调试用，用户使用则无效）。

50PF,100PF,150PF,200PF,500PF,1000Pf,XXXPF,XXXPF.

应选择与外接标准电容相等的容量。如果使用仪器内部标准电容，则选择50PF,如果选择的外接电容与实际不相等，则测量结果会受影响。

1、正接线法：（接线如图四所示）

通电前，先将“试验电压”开关置于“关”位置。将UH端子用专用线缆的大铁夹（有UH标记），接至被试品高压端，将IX端子用另一根专用线缆的芯线线头（红色，有CX标记），接被试品CX低压端，它的屏蔽线头（黑色，有E标记）接地，如果试品低压端有屏蔽端子，可用导线将该端子与“E”连接后接地。

通电后，按“正接”键。选好的正接线方式：用“试验电压”开关选好电压：然后按“起动”键开始测试。

2、反接线法:（接线如图五所示）

通电前，先将“试验电压”开关置于“关”位置，将UH端子接地，将IX的芯线（有CX标记）接至被试品CX的高压端。

通电后，按“反接”键， 选好反接线方式：用“试验电压”开关选好电压，然后按“起动”键开始测试。

特别注意：屏蔽“E”与IX电位接近，可接至被试品高压端的屏蔽或者悬空，绝对不能接地！！！否则，仪器内部高压器变压器输出端短路。

3、外施高压法:

当被试品要求试验电压大于10KV时或试品容量大于60000PF时，可以外接高压进行测量，即不使用仪器内部高压器，而外接一台高压装置进行测量。

注意：外接高压法进行测量时，“试验电压”开关置于“关”位置！调整好外接电压，然后“起动”键开始测试。

通电后多接"外接"键，选好外接方式以及外接的标准电容容量，必须再将"试验电压"开关置于"关"位置！调整好外接电压，然后"起动"键开始测试。

外接高压法有多种接线形式,分述如下:

（1）外施高压法外标准电容正接法

| 右图是外施高压法外标准电容正接法的接线图： 试验电压大于10KV的情况下可以用此方法。 此时测试电缆必须悬空，并不得接触其他物体。 |  |
| --- | --- |

（2） 外施高压法外标准电容反接法

当被试品的测试一端已经接地，而且它的电容量大于60000PF，可以使用外施高压反接法，外施高压法外标准电容反接法的接线图如下(注:试验电压必须小于10KV)：

外施高压法外标准电容反接法

该仪器为中文液晶显示，有中文汉字提示各类测试信息，当测试完成后，按“打印”键,打印测试结果。

六、保管及免费修理期限

仪器应在原厂包装条件下，于室内贮存，其环境温度为-20℃～40℃，相对湿度为30%-70%，且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。仪器从冷环境突然到热环境中时，可能有结露消失再使用。每年应打开仪器，清除由于野外作业产生的灰尘，特别是内部标准电容处的灰尘。

仪器和附件自制造厂发货日期起18个月内，当用户在完全遵守制造厂使用说明书所规定的保管、使用条件下，发现产品制造质量不良或不能正常工作时，制造厂负责给予修理或更换。

七、仪器成套性

| （1）介质损耗测试仪 1台 | （4）电源线 1根 |
| --- | --- |
| （2）专用测试线缆 1套 | （5）使用说明书 1份 |
| （3）保险丝（5A） 4只 | （6）产品合格证 1份 |