HLY-Ⅲ智能回路电阻测试仪 使用说明 扬州嘉宝电气有限公司

按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于100A/200A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品，该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等。HLY-Ⅲ智能回路电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，结果打印。适用于不同的工作环境。 一、技术指标 1、测量范围：0-1999μΩ 分辨率：1μΩ 2、测量电流：＞100A/200ADC 3、测量精度：0.5级 4、显示方式：液晶显示、结果打印 5、工作温度：-10℃~50℃ 6、工作电流：AC220V±10% 7、体 积：290×280×240 8、重 量：6.2Kg 二、工作原理 本机内置100A/200A开关电源，使之达到恒流100A/200A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。 三、外形结构 四、操作程序 ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量/打印键即可（如电流显示A值小于100A/200A后，可通过面板电流微调进行校正）。 ⒋ 测量显示值后，需保存数据，可按测量/打印键三秒种后即可打印数据。 ⒌ 测量结束后，请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。 五、仪器配套 1、主机一台 2、附件箱一只（其中） 3、测试线 1套 4、 打印纸 2卷 5、保险丝10A 4只 6、电源线 1根 7、产品使用说明书 1份 8、产品合格证保修卡 1份

安装打印机

把打印机插入仪器面板上的开孔内，将紧固卡条挂在打印机两侧壁上的卡槽上。然后用螺丝刀将紧固卡条的螺丝旋紧，打印机便牢牢地固定在仪器面板上，捏住面板前盖上方两侧，稍向外用力，即可翻下前盖。

安装纸卷与上纸

翻怔打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出（约2cm），接通打印机电源，打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸，或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性轴上的纸卷安装到纸轴架上。

自检测

将打印机电源关断，按住SEL键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。

运行操作

接通打印机电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。

在待命状态下按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯亮，进入待命状态。在离线状态下，打印机忙线为“忙”状态不能接收数据。

不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式，再按一下按键（时间不超过1秒钟）进入在线方式，继续打印，打印机暂停时按住按键1秒钟以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。

更换色带

打印色带经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换色带盒。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带。