目   錄

- 概述……………………………………………………(2)

- 技术规格………………………………………………(2)

- 面板功能说明…………………………………………(3)

- 操作说明………………………………………………(5)

- 仪器的保养及维修……………………………………(6)

一、概述：

绝缘电阻测试仪是一种测试电子元件、整机、介质材料等绝缘性能的测量仪器。它具有测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有不良判别的功能。

二、技术规格：

（1）测试电压：10VDC~500VDC  6档

（2）测试范围：0.1MΩ~5TΩ

（A）10V档： 0.1 MΩ~100 GΩ

（B）25V档： 0.25 MΩ~250 GΩ

（C）50V档： 0.5 MΩ~500GΩ

（D）100V档：1 MΩ~1 TΩ

（E）250V档：2.5 MΩ~2.5 TΩ

（F）500V档：5 MΩ~5 TΩ

- 准确度：

阻抗值< 10GΩ   ±3%±0.5格

阻抗值>=10GΩ   ±6%±0.5格

阻抗值>1 TΩ    ±10%±0.5格

- 充电时间：

电子整机﹑介质材料﹑阻抗元件等充电时间 < 0.1秒；电容器充电时间0.5～10秒；

- 预置范围：

（1.0～9.9）X 电压选择倍率 X 倍率开关（MΩ）

精度：±3%±0.5格；

- 分选功能：

本仪器具有分选功能，由预置拨盘开关选择需要的数值，当测试值小于预置值时，声光报警提示，表示不合格；

- 放电状态的选择

当电压选择波段开关选择放电位置时，即对被测元件进行放电，此时仪器内部通过一个5W/1KΩ的电阻进行放电，此时测试端无电压输出；

（8）使用条件：

A:环境温度:　0～40℃

B:相对湿度:　25～75％RH以下

C：电源电压：220V±10%，

频率：50Hz/60Hz

（9）体积：长 X 宽 X 高=340mm X 270mm X 125mm

重量：约30Kg

三、面板功能说明：

面板示意图见下图

(1) 表头：LK2679A型绝缘电阻表头（100uA）

(2) 不良指示灯：灯亮时，表示被测元件的绝缘电阻小于预置值，为不良品；

灯暗时，表示被测元件的绝缘电阻大于预置值，为合格品；

(3) 倍率选择开关：共有六档倍率选择 X   , X   , X   , X   , X    , X    ；

(4)“∞”调节电位器：在调节各倍率量程时，使绝缘电阻表头指针指向“∞”

(5) 电压选择开关：共有十一档，其中六档选择电压，五档为放电功能；

(6) 商标、型号、名称；

(7) 预置拨盘：由两位8421码组成，预置不良品之极限，起分选作用；

(8) 设置/测量开关：开关为设置时，表头指示值为设置拨盘的设置值；开关为测量时，表头指示值为测量值；

(9) 讯响开关：在被测元件的绝缘电阻小于预置值时按下开关有报警声，弹出时可消除报警声；

(10) 接地柱

(11) 测试端：接测试线另一端；

(12) 电压输出端：输出负高压，接测试线一端；

(13) 电源开关

四、操作说明：

使用前建议用户详细阅读本说明书，了解本仪器的使用方法和工作原理。

测试参数设定：

- 电压设定：根据产品的技术要求，将电压拨段开关置于相应的电压档上，此时测试夹具已带上相应电压，以免触电；

（2） 倍率设定：根据下图设定好相应倍率            单位：Ω

| 倍率 范围 电压 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10V | 100K～1M | 1M～10M | 10M～100M | 100M～1G | 1G～10G | 10G～100G |
| 25V | 250K～2.5M | 2.5M～25M | 25M～250M | 250M～2.5G | 2.5G～25G | 25G～250G |
| 50V | 500K～5M | 5M～50M | 50M～500M | 500M～5G | 5G～50G | 50G～500G |
| 100V | 1M～10M | 10M～100M | 100M～1G | 1G～10G | 10G～100G | 100G～1T |
| 250V | 2.5M～25M | 25M～250M | 250M～2.5G | 2.5G～25G | 25G～250G | 250G～2.5T |
| 500V | 5M～50M | 50M～500M | 500M～5G | 5G～50G | 50G～500G | 500G～5T |

( 3 ) 上限设定：

根据产品的技术要求，设置好拨盘开关的数值，拨盘开关数值对应于表头指针的数值，即如设定的数值为4.0，则表头指针的指示也为2.0，但绝缘电阻的下限不为2.0。例如，电压选择250V，倍率选择X    ，拨盘数值选择为2.0，则下限设定值为（2.0 X    X 2.5）MΩ=500 MΩ；

（4）充电时间设定：

(A) 当被测件为纯电阻时，被测件不需要充电时间，测量仪器可直接读出其绝缘电阻；

(B)  当被测件为容性时，其充电时间于被测电容的容量及其质量特性有关，还与成批测试中的总的速度要求有关。一般是使良品在测试中无报警信号为佳，或有短暂超限但其绝缘电阻很快就高于设定值，操作人员也易判断，而不致误判；

(C) 当被测件充电时，充电电流为快速恒流充电，充电速度决定于施加于被测件两端的电压与其自身的容量值，即，   =KCU；

（5）“∞”电位器：每一倍率量程表头指针都应指向“∞”。在

X   倍率量程档上，测试端没有测试夹具或不接电缆时，表头指针应指向“∞”，当测试端插上测试夹具或接上测试电缆，且没有接上被测件时表头指针允许有一定的漂移，这是因为外界干扰信号所致，当接上被测件时，干扰信号就会消失，不影响测试的准确性。

五、仪器的保养及维修：

保养：

（1）请勿将测试仪器放置于多灰尘、多振动、以及日光直射或腐蚀气体下使用，并请在周围温度0℃～40℃，湿度70％以下的地方使用；

（2） 防止本仪器内部温度上升，请注意本仪器周围的通风，使其与背后墙壁或物品距离10Cm以上,并请勿阻塞左右通风孔,以保护仪器良好之精度；

（3）在接上电源线以前，请务必确认电源开关在OFF状态下，并确认使用电压在本仪器规定之电压范围内；

（4）本测试仪的所有功能，在电源开启后即可使用，但为达到指标内之精确度，请预热30分钟以上。

维修：用户在购买本公司仪器之日算起保修期为一年，保修时应出具该仪器的保修卡，由于用户操作不当造成的损坏，维修费由用户承担。