华欣高频红外碳硫分析仪维护办法

1．分析样品所用的坩埚需在每次分析后进行清扫，确保无上次分析的样品残留。

2．分析低含量试样所用的硅钼粉及助熔剂需在恒温箱中，加热至200℃烘2小时后，取出在干燥器中冷却后使用。

3．打开总氧气阀门，打开仪器电源，按上述有关章节分析样品。

4．电子天平、打印机、计算机常规操作见华欣高频红外碳硫分析仪说明书。

5．仪器每分析约20余个样品时，应清扫电弧炉上除尘器内的粉尘。如分析试样粉尘较大时，清扫的次数变更加频繁。

6．每天应检查电弧炉中的干燥剂。一旦发现干燥剂1/3变红或结块，都应立即更换。更换后按原位装好、拧紧、检查不漏气为止。

7．每月应清洗电弧炉上除尘器及坩埚座底部腔体，防止粉尘累积导致测量误差变大。

8．每季度应检查各气路连接管，若发现有老化时就立即更换。