JH5151E型高低频杂音计

使 用 手 册

１、 概述

JH5151E型高低频杂音计适用于通信设备和程控交换机电源的电话加权和15Hz～30MHz频段内的杂音电压测量；亦适用于通信设备信号的宽频电平（电压、功率）测量及音频电路中电话、广播的加权及非加权杂音电压的测量。尤其适用于高频开关电源生产厂家之生产线上使用。

本仪器的电话加权和广播加权测量，符合国际电信联盟ITU建议的电话加权规定和广播加权规定。

本仪器采用有效值检波，可以作为30MHz以下频段的电信号功率计。

２、技术要求

2.1测量范围

电话加权、广播加权、频段Ⅰ、频段Ⅱ、频段Ⅲ共五档。

2.2频率响应

2.2.1不加权杂音电压测量

频段Ⅰ：20Hz～16KHz≤±1.0dB

15Hz～20kHz≤±2.0dB

>28KHz时：≤-45dB

频段Ⅱ：3.4～150KHz≤±1.5dB

＜2KHz,＞190KHz时：≤-45dB

频段Ⅲ：160KHz～30MHz≤±1dB

150KHz～30MHz≤±2dB

＜110KHz时：≤-45dB,＞45MHz时：≤-30dB

2.2.2电话加权杂音电压测量

符合国际电信联盟(ITU)电话加权曲线规定。

2.2.3广播加权杂音电压测量

符合国际电信联盟(ITU)广播加权曲线规定。

2.3电平测量范围

2.3.1平衡插座测量(电话加权、广播加权、频段Ⅰ)

+20dB～-90dB   输入阻抗为100KΩ时:+50db～-60dB

2.3.2同轴测量（频段Ⅱ、频段Ⅲ）

+2～-65dB

注意：测量信号带直流分量（DC≤100V）时，应用同轴高阻抗（∞）档测量。

2.4零电平测量误差

基准条件下  电话加权：频率800Hz、 平衡阻抗600Ω  ±0.2dB

广播加权：频率1KHz、  平衡阻抗600Ω  ±0.2dB

频段Ⅰ  ：频率1KHz、  平衡阻抗600Ω  ±0.2dB

频段Ⅱ  ：频率100KHz、同轴阻抗75Ω   ±0.2dB

频段Ⅲ  ：频率1MHz、  同轴阻抗75Ω   ±0.2dB

2.5电平换档误差  ±0.2dB

2.6电平指示误差  +2～-10dB   ±0.4dB

2.7输入阻抗

2.7.1电话、广播、频段Ⅰ

平衡输入a／b、600Ω、10KΩ                ±5﹪

不平衡输入a／⊥、 b／⊥、 100KΩ(+30dB)   ±5﹪

2.7,2 同轴（频段Ⅱ、频段Ⅲ）

同轴75Ω                    ±5﹪

高阻抗（∞）                 10KΩ∥20pF

2.8机内固有杂音

平衡测量                     ≤－95dB

同    轴                     ≤－70dB

2.9 输入平衡度                    ≥400dB

2,10动态建立时间                 ≈200ms

可以转换到                      1s

2.11有效值检波（RMS）特性误差     ≤±0.5dB

2.12电平稳定度

2.12.1电平随时间的变化量

基准条件下,经本机校正,连续工作4小时  ±0.2dB

2.12.2 电平随温度的变化量

工作温度范围内，相对基准条件温度每变化10℃(经本机效正)  ±0.2dB

2.12.3电平随电源变化量

220V交流电源变化±10﹪          ±0.1dB

2.13交流电源   50Hz    220V±22V    功率消耗   8W

2.14使用环境     0℃～+40℃

2.15结构尺寸 420×440×140mm3

2.16 净重12Kg

3.工作原理

3.1方框图（图1）

3.2工作原理

本仪器由输入电路（INP）、可变衰减器（ATT）、低频放大器（LF）、电话（Tel）、广播（prom）加权网络、频段Ⅰ滤波器（ΦⅠ）、高频放大器（HF）、频段Ⅱ滤波器（ΦⅡ）、频段Ⅲ滤波器（ΦⅢ）、检波放大器（DF）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ校准电路（▼Ⅰ、▼Ⅱ、▼Ⅲ）、控制电路（CC）和稳压电源（SP）等组成。信号具体流程见图一方框图。

数字逻辑控制电路产生各功能需要的控制信号，操控相关整件内的继电器完成各个测量功能。

稳压电源产生±15V稳压电源提供各相关整件。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ校准电路产生Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ频段幅度稳定的校准信号，保证整机的测量精度。

4.使用说明

CZ1平衡输入插座   电话﹑广播、频段Ⅰ， a／b﹑a∕⊥、b／⊥

CZ2同轴输入插座   频段Ⅱ、频段Ⅲ

CZ4输出插座       音频﹑监听﹑监视

S1电源开关        通∕断

K1阻抗键          平衡输入插座，600Ω﹑10KΩ﹑100KΩ（+30dB）

同轴输入插座， 75Ω﹑∞

K2输入型式键      平衡输入插座    a／b﹑a∕⊥﹑b∕⊥

K3电平上升键      电平调节

K4电平下降键      电平调节

K5指示时间键      200ms﹑1s

K6频段键          电话﹑广播﹑频段Ⅰ﹑频段Ⅱ﹑频段Ⅲ

详见图2面板示意图

4.1 本仪器使用220V/50Hz交流，电源线接入电网后，按下电源开关S1，电源指示灯亮 ，各控制键对应的复位指示灯（LED）亮，如图2所示。

开机后15分钟即可进行稳定工作

4.2为了保证仪器测量精度，在进行测量前先进行仪器调零和自校。

4.2.1仪器调零

调节K3、K4使指示灯（LED）在“0”dB位置发光。

用小起子调节面板上W2，使电表指针指示在“∞”位置。

4.2.2仪器自校

将频段键K6设置在需要的频段上。电话﹑广播﹑频段Ⅰ用频段Ⅰ自校。频段Ⅱ用频段Ⅱ自校,频段Ⅲ用频段Ⅲ自校。

K1、K2、K5设置位置任意。

调节K3、K4使指示灯指示在“▼”位置。

用小起子调节W1使电表指示针指示在“0”位置。该频段自校完毕。

每次更换频段前要重复上述过程重新自校。

4.3平衡插孔输入测量

K6设置测量频段——电话、广播或频段Ⅰ

K1设置阻抗——600Ω、10KΩ或100KΩ（+30dB或电压乘31.6倍）

K2设置输入方式——a/b、a/⊥、b/⊥

K5设置指示时间——200ms或1s

调节K3、K4使电表指示清晰的读数

如果被测信号上叠加有直流电压时可采用100KΩ输入阻抗，或接入一个大于10µF隔直流电容器，以免产生测量误差。

4.4同轴测量

K6设置频段——Ⅱ或Ⅲ

K1设置阻抗——75Ω或∞

K5设置指示时间——200ms或1s

调节K3、K4使电表指示清晰的读数。

4.5被测电平（电压）的确定

被测信号的电平值等于K3、K4设置的读数与电表上读数的代数和。如果以电压值表示可以通过电表按K3、K4设置的量程直接读出。

4.6测量中时间设置键K5通常置于200ms，当出现强烈波动的干扰电压时，可以转换到1s位置。

4.7输入插孔CZ3可以联接耳机或联接示波器进行杂波分析。

5.维护和检修

5.1维护

5.1.1经常保持仪器清洁，防止日晒、受潮及尘埃侵入。

5.1.2电表系精密微安表，注意防止震动。

5.1.3仪器不能随便拆卸，以免影响测量精度。

5.1.4仪器长期不使用应放在干燥，通风的地方，用布遮盖。每 3～6个月应通电一次，每次通电4～8小时。

5.1.5为保持仪器精度建议,每两年送建华公司计量检定一次。

5.2 检修

仪器出现故障应找专业维修人员检查维修。亦可送制造厂维修。

6.备件及附件

6.1备件

BGXP—0.5A—Φ5—18          保险丝管        2 只

6.2附件

三芯电源                                         一根

三芯平衡测试线 （一头三芯插头，一头为鳄鱼夹 ）   一根

三芯平衡测试线 （两头都为三芯插头）              一根

同轴测试线     （两头都为同轴插头）              一根

同轴测试线     （一头为同轴插头，一头为鳄鱼夹 ） 一根

小起子                                           一把

钩环                                             一个

7.附图及附表

7.1图3 电话、广播加权曲线

7.2表1电话加权系数表

7.3表2广播加权系数表

表1  电话加权系数表

| 频率(Hz) | 相对加权值(dB) | 允许误差(dB) |
| --- | --- | --- |
| 16.66 | -85.0 | ----------- |
| 50 | -63.0 | ±2 |
| 100 | -41.0 | ±2 |
| 200 | -21.0 | ±2 |
| 300 | -10.6 | ±1 |
| 400 | -6.3 | ±1 |
| 500 | -3.6 | ±1 |
| 600 | -2.0 | ±1 |
| 700 | -0.9 | ±1 |
| 800 | 0.0 | 0 |
| 900 | +0.6 | ±1 |
| 1000 | +1.0 | ±1 |
| 1200 | 0.0 | ±1 |
| 1400 | -0.9 | ±1 |
| 1600 | -1.7 | ±1 |
| 1800 | -2.4 | ±1 |
| 2000 | -3.0 | ±1 |
| 2500 | -4.2 | ±1 |
| 3000 | -5.6 | ±1 |
| 3500 | -8.5 | ±2 |
| 4000 | -15.0 | ±3 |
| 4500 | -25.0 | ±3 |
| 5000 | -36.0 | ±3 |
| 6000 | -43.0 | ----------- |

表2   广播加权系数表

| 频率(Hz) | 相对加权值(dB) | 允许误差(dB) |
| --- | --- | --- |
| 31.5 | -29.9 | ±2.0 |
| 63 | -23.9 | ±1.4 |
| 100 | -19.8 | ±1.0 |
| 200 | -13.8 | ±0.8 |
| 400 | -7.8 | ±0.5 |
| 800 | -1.9 | ±0.3 |
| 1000 | 0.0 | ±0.2 |
| 2000 | +5.6 | ±0.5 |
| 3150 | +9.0 | ±0.8 |
| 4000 | +10.5 | ±0.8 |
| 5000 | +11.7 | ±0.8 |
| 6300 | +12.2 | 0.0 |
| 7100 | +12.0 | ±0.4 |
| 8000 | +11.4 | ±0.4 |
| 9000 | +10.1 | ±0.6 |
| 10000 | +8.1 | ±0.8 |
| 12500 | 0.0 | ±1.2 |
| 14000 | -5.3 | ±1.4 |
| 16000 | -11.7 | ±1.6 |
| 20000 | -22.2 | ±2.0 |
| 31500 | -42.7 | ±2.8 |

技术支持及服务信息

眉山新建华通信技术有限公司

地址：四川省眉山市东坡区红星路东二段88号

邮编：620010

传真：0833-8191455

服务电话：0833-8989199  8360199

业务电话：0833-8298499

Http://www.jh1718.cn

E-mail:服务：xjh1718@126.com

销售：jh1718@126.com

真诚欢迎您对我公司的产品多提宝贵意见！

# Text boxes

-20

-10

0

+10

+20

3

10

1

0.3

0.1

-80

0.1

30

10

3

1

0.3

-60

-70

-50

-40

-30

∞

75Ω

100kΩ

10kΩ

600Ω

S1

关

开

电源

K6

K5

⊥

a

b

平衡

CZ1

输入

同轴

CZ2

a/ b

a/⊥

b/⊥

K4

K3

K2

K1

⊥⊥

⊥

CZ3

输出

W2

调零

W1

校准

1s

200ms

+30dB

Ⅱ

Ⅲ

广播

Ⅰ

电话