HM21F防雷液位变送器

产品概述

利用流体静力学原理测量水位或液位，是压力传感器的

一种重要应用。用微机械加工技术制作的高灵敏度的硅压阻力

敏元件是液位传感器的心脏，辅之以带通气导管的专用电缆及

专门的水密封技术，既保证了浸入式传感器的水密封，又使得

参考压力腔与环境气压相通，从而获得准确的测量结果与优良

的稳定性。本型号产品采用德国HELM公司先进的硅压阻力敏

元件，并配其特殊防雷装置，专为南方多雷雨地区设计，适用于

野外江、河、湖、水库的水文水利的液位测量，已在国内多家水文

行业中得到成功应用。

产品特点

◇  高品质传感器的灵敏度高，响应速度快，准确反映流动或静态液面的细微变化，测量准确度高

◇  具备防雷装置和本安防爆能力，可应用于各种危险场所。

◇  备有防阻塞型设计，可实现对糊状介质液位的测量。

◇  安装简单、使用方便，互换能力强。

◇  精细独特的零点、温漂、非线性补偿，保证仪表使用条件范围内的精度，长期稳定性好

产品用途

适用于野外江、河、湖、水库、高位水箱，尤其是南方强雷区以及北方高山地区水文水利

的液位测量

性能参数

| 测量范围(FS) | 0~0.5m~200mH2O或0~5KPa~2MPa |
| --- | --- |
| 允许过压 | 2倍满量程压力 |
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容液体(特殊可选防腐型) |

| 综合精度 线性、重复型、迟滞 | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS |  |
| --- | --- | --- |
| 长期稳定性 | 典型：±0.1%FS | 最大：±0.2%FS |
| 使用温度范围 | 一体式：-20℃~70℃ | 分体式（插入式）：-20℃~80℃ |
| 补偿温度范围 | 一体式：-10℃~55℃ | 分体式（插入式）：-10℃~70℃ |
| 零点温度漂移 | 典型：0.02%FS/℃ | 最大：0.05%FS/℃ |
| 灵敏度温度漂移 | 典型：0.02%FS/℃ | 最大：0.05%FS/℃ |

| 供电范围 | 12~36VDC（一般24VDC） |
| --- | --- |
| 信号输出 | 4~20mA/1~5VDC/ 0~5VDC |
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω |

| 结构材料 | 外壳：不锈钢1Cr18Ni9Ni | 膜片：不锈钢316L |
| --- | --- | --- |
|  | 密封：氟橡胶 |  |
|  | 电缆:Φ7.2mm聚氯乙烯专用电缆 |  |
| 其他特性 | 绝缘电阻: 100MΩ,500VDC |  |
| 防护等级 | IP68 |  |

选型指南

| # HM21F | 防雷型液位变送器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 量 程 | 测量范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0~X mH2O或0~X KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 结构形式 （最大使用量程范围） |  |  |  |  |
|  |  | ## C1 | 一体式 ： （0~200mH2O） |  |  |  |  |
|  |  | C2 | 分体式： （0~10mH2O） |  |  |  |  |
|  |  | C3 | 插入式 ： （0~4 mH2O） |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 综合精度（线性+重复性+迟滞） |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1.0%FS |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0.5%FS |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0.25%FS |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 |  | 信 号 输 出（标准供电电源） |  |
|  |  |  |  | ## A1 |  | 4~20mA （12~36V DC） |  |
|  |  |  |  | V1 |  | 1~5V DC （12~36V DC） |  |
|  |  |  |  | V2 |  | 0~5V DC （12~36V DC） |  |
|  |  |  |  |  | 代号 |  | 附加功能 |
|  |  |  |  |  | ## F1 |  | G11/2 阳螺纹（分体式、插入式） |
|  |  |  |  |  | F2 |  | DN20法兰 （分体式、插入式） |
|  |  |  |  |  | F0 |  | 特殊 |
|  |  |  |  |  | ## E |  | 本安防爆型Ex iaПCT5 |
|  |  |  |  |  | ## R |  | 防腐型 |
| HM21F （0~10mH2O）—C1 —1 —A1 —E 防雷型液位变送器 |  |  |  |  |  |  |  |

选型提示：
    1.  被测介质应与产品接触的材料相兼容，同时需要注明被测介质在测量状态时的密度（水除外）。
    2.  附加功能里F1、F2、F0选项仅适合分体式液位变送器和插入式液位变送器。

3.  选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5，须经安全栅供电。
    4. 电缆线长度L=X m+1m，如要加长订货时请注明，电缆线材质有两种，聚氨脂较为柔软，耐磨

性好可选择使用。在没有特殊注明要求的情况下，按聚氯乙烯电缆材料供货。

5.  1米水柱在标准条件下（即4℃，g=9.80665米/秒2），与压力的对应关系：
          1mH2O=0.1kgf/cm2（公斤力/厘米2 ）=9.8kPa（千帕斯卡）
     6. 特殊要求请及时与本公司商洽。