美 国MARK-10 公 司

EG系列数显式拉/压力测试仪

使用说明书

中国独家代理

北京时代华德科技有限公司

电话:010-82918040/82918121

第一部分   简介

1.1 控制系统

前面板上的六个按键是用于控制该仪器及操作各项功能.根据操作模式的不同,有的键有一个以上的功能.主要功能标注在按键上方,次级功能用较小的字形标在下方.次级功能的详细用法参见第3和第5部分.

POWER:开/关电源

UNITS:选择测量单位

ZERO:校准任意偏差值(在仪器的容量范围内)及清除峰值读数

DATA:预置数据转换程序(装配通讯选择器)

MODE(ADVANCE):正常模式和峰值模式显示开关

CLEAR(ESCPE):从记忆中清除峰值读数

1.2定位

为了适应各种测试要求,加载轴的定位可安装成以下两种状态.为了改变加载的方向,简单地办法是拧开主机后盖上的四个螺丝,将机壳分成两部分,将其中的一半旋转180度,机壳即被拆开.

1.3安装

第二部分:电源

该仪器所用电源为一节7.2V的Nicd充电电池.因为电池自身易放电,所以电池放置一段时间后有必要充电后在使用.把充电器一端插入交流插座上,另一端插入仪器的充电插口.在充电大约16-18小时后仪器可使用10-12小时.不得使用非提供的充电器否则会损坏仪器.低电压提示分三次,第一次显示”’LO BAT  表明还可使用一小时.第 二次显示闪动的  LO BOT .第三次显示 “LO BOT ,并且连续闪动三秒针后,仪器会自动关机.这阻止了仪器在电压太低的情况下工作.

第三部分  结构

EG系列仪器有许多不选择程序的特点供一些指定 用户选择.按如下方式操作可得到结构菜单:

1 关闭仪器

2按住MODE键

3启动仪器

4释放MODE键

内部软件版本号将短暂显示并伴随出现 AOFF  (标准仪器)或者  232  (已安装了通讯选择器)标志.以下是按键的次级功能在结构程序中的使用.

ADVANCE     用来浏览菜单选项

ENTER       用来选择菜单选项

ESCAPE      用来去掉任一选项

列举结构中所以可选项.斜体字表明由工厂设置安装。

3.1  232-RS-232设置分菜单

232d 不能输出

232E 能输出

300  波特

600   波特

1200波特

2400波特

4800波特

9600波特

7-1E 7个参数点,1个中止点,偶数点相等

7-1O 7个参数点,1个中止点,奇数点相等

7-2E 7个参数点,2个中止点,偶数点相等

7-2O 7个参数点,2个中止点,奇数点相等

7-2n 7个参数点,2个中止点,不相等

8-1E 8个参数点,1个中止点,偶数点相等

8-1O 8个参数点,1个中止点,奇数点相等

8-1n 8个参数点,1个中止点,不等

8-2n 8个参数点,2个中止点,不等

Ft F 所有参数(数字+单位)

Ft n 只要数字参数

3.2  bcd- BCD设置分菜单

bcdd 不能输出

bcde 能输出

npol无极性(绝对值)

pol  极性参数(comp, -tension)

3.3 AOFF -自动关机设置分菜单

no    不能输出

1     1分钟自动关机

5     5分钟自动关机

10     10 分钟自动关机

20     20分钟自动关机

30     30分钟自动关机

3.4 init- 初始设置分菜单

LB    磅作为初始单位

KG    公斤作为初始单位

N     牛顿作为初始单位

TC    开机时正确时间显示

PEAK T  开机时拉力峰值显示

PEAK C  开机时压力峰值显示

3.5 CAL--标准分菜单详见第5部分

第4部分    输出功能

输出功能是通讯选择系统中可用的部分.如果安装了通过9针连接器可实现RS232.mitutoyo BCD和模拟输出.

4.1  RS232输出

通过按DATA键或者通过外部装置发送ASII”?”信号,即开始参数转换.根据结构设置(见第3部分)仪器会反馈安全格式或数字格式的当前读数.相反的符号标明拉力(-)或压力(+).转换格式有如下格式

[POLARITY(SPACE OR-)][DATA][SPACE][UNITS(IF ENABLED)][CRLF]

4.2 Mitutoyo BCD 输出

这一功能对于连接参数收集器,打印机或其它任何能接受 Mitutoyo参数的装置都是有用的.通过 DATA键(见 第3部分关于设置)或接收装置开始传递信息.

4.3  模拟输出

用来做图表记录,摆动,参数获得等.这一输出会导致±1V的误差.”+”表示压力”-”表示拉力.

4.4  I/O 针式连接座图

1. RS-232接收口     输入

2. RS-232转换口     输出

3. Mitutoyo 提问口   输入

4. Mitutoyo 时钟     输出

7.直流12V          输出

8.Mitutoyo准备     输出

9.Mitutoyo参数     输出

第5  部分    校准

用向下加载轴将一切安装后.按照前面讲述的方法进入结构系统模式并且三次ENTER键直至出现”CAL”来选择校准分菜单.在显示”null”时按ZERO键,同时保证在加载轴无负重,除了需求配置物(如:钩等).接下来显示”SPAN”若干次直至达到准确即一切的全部容量(磅)然后按ENTER键可存储新的校准参数并且可回到正常的操作状态.有时仪器会显示”nnnn”,这表明是超载或是无效的校准重量.这是由于不正确操作或超载110%以上所引起的.校准程序可能在任何时候通过按ESCAPE而终止,但不改变生前信息.

第6  部分   其它说明

准确度:± 0.3%±1个有效数字

允许超载:  110%,在超载110%以上时显示 - - - -

选样率: 30次/秒

显示上限:正常模式下2.5次/秒;峰值模式下30次/秒

显示:4-1/2-充电器LCD0.3＂(7.6mm)高

电池偏斜:大约0.010＂(0.25)

输出(可选):RS232:300-9600之间的Baud率

Mitutoyo:校准的Mitutoyo SPC BCD输出

模拟:±1VDC±0.25%FS

连接器:9针D型插头(阳)

电源:7.2Vnicd电池或交流转换器/充电器

充电同时可操作仪器

电池寿命:每次充电后可用10--12小时

重量:0.9lbs(0.4kg)

承保

Mark-10公司对其产品自出厂之日起一年内向用户承保.Mark-10公司会选择维修.更换或退还部分款额的方式对用户负责.这种补救措施是对用户独有的.任何更改, 滥用,暴露在腐蚀环境中或者其它违反要求的使用而导致的损坏都不会获得承保.承保代替了其它的保证;包括隐含的购买能力的保证和符合要求的保证.无论如何,Mark-10公司都会对本产品有关的任何突然的,重大的损坏负责.