# 电导电极

#### 特性：

- 四极式设计，优异的线形关系

- 可消除极化的影响

- 测试量程大

- 碳质电极耐磨损，电极常数稳定

- 内置温度探头

- 外形设计符合最佳几何学原理

- 最小浸入深度只需30mm

- 电极耐污染

- 易于清洗保养，结构牢固

#### TetraCon 700

WTW TetraCon四极式电极是前沿应用发展的最佳产品。与传统的两极式电极相比，该四极式电极先进的设计具有无可比拟的优越性，特别是在高电导测试领域。

TetraCon 700电极特别适用于污水处理厂处理混有各种杂质的污水。由于采用的特殊的测试技术，电极避免了初级极化和次级极化的影响，从而提高了测试的准确度。电极的安装请遵照制造商的指示进行，从而避免不必要的错误。

依据特殊的几何学原理设计的TetraCon 700电极工作可靠性能稳定，且碳质的耐磨损电极头易于清洗。先进的环氧树脂外壳包装技术更是减少了电极在恶劣的工业环境中受损的可能，极大地延长了电极的使用寿面。

#### 电导电极技术参数

|  | TetraCon 700 |
| --- | --- |
| 电极类型 | 4极式 |
| 测试量程 | 10us/cm-1000ms/cm |
| 电极常数 | K=0.917/cm, +-1.5% K=0.933/cm带EBST 700-DU流通适配器 |
| 温度探头 | 集成双NTC |
| 温度范围 | 0℃…+50℃，+ -0.2K |
| 最大压力 | 10bar 20℃ |
| 电气连接 | 电缆连接为7芯防水插头（IP 65） |
| 论证 | CE，GS，CUL，UL |
| 材质 | 电极头：PVC 电极杆：316Ti不锈钢 保护等级：IP 68 |
| 尺寸 | L*D：196*40mm |
| 重量 | 约0.66Kg |

电导电极

技术参数

4极式电导电极

内置温度探头

测试量程：1uS/cm…..2S/cm

电极常数：K=0.475 cm-1

感测极材质:石墨

电极材质:环氧树脂

直径:15.3 mm

电极长度:120 mm

电极线长:1.5米

此外，我们还有特殊应用的电极，如测试超纯水，锅炉水，去离子水等供选

LR 325/01                 LR 325/001

新型ConOx 电极

溶氧和电导电极合二为一

跟Multi 350i配套使用的是WTW最新款的ConOx电极，该电极可同时测试电导率和溶氧这两个数值，可轻易实现溶氧测试的自动盐度补偿。可以说，WTW的溶氧测试在世界上处于领先水平，它可实现自动温度、自动压力和自动盐度补偿，可实现准确的溶氧测试。ConOx电极的特殊性还在于溶氧测试模块可随时拆下来。从测试原理上说，溶氧采用了历经考验，可靠耐用的Galvanic法，不需极化，马上就可测试；而电导率采用的是四极式测试原理，该原理具有测试准确，耐污染和沾污，易于清洗的优点。电缆线长度可选，有1.5m, 3m和6m。

ConOx电极技术参数

| 感测极材质 | 电极体材质 | 电极杆长 | 电极常数 | 直 径 | 测试量程 | 温度量程 | 溶氧电极 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石 墨 | 环氧树脂 POM | 145 mm | 0.475 /cm | 15.3 cm | 1uS/cm…2S/cm | 0 .. 50℃ | Gavanic式 |

工作时间：一次填充可用6个月，无零点电流

新型多参数电极MPP 350

三合一pH、溶氧和电导电极

该款电极是WTW最新研制出来的代表先进技术的多参数电极，它可同时测试pH、溶氧和电导率这三个参数，而且溶氧测试没有流速要求，也就是说可以用来测试不流动水的水质指标，大大简化了操作，又能保证极佳的测试精度。专用的pH传感器SensoLyt MPP-A可以测试低电导率的pH值，因此可用来测试地下水及地表水如山泉水。电导率采用先进的四极式测试技术，抗干扰能力强，而且耐污染。电缆线最长可达100米。

MPP 350技术参数

| 测试量程 | 尺寸 | 重量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH: 4…12 pH DO: 0…200% 电导率:1uS/cm … 2S/cm | 直径41.5 mm 长度270 mm | 约700克 | POM, 不锈钢1.4571，电缆PVC |

# SenTix Plus电极

质量更优，使用更舒适，测试更精确!

- 低阻抗玻璃薄膜,保证了即使在低温条件下也能实现快速反应,稳定的测试

- 参比电极液Ag+含量低,白金隔膜对温度不敏感,避免了Ag+沉积引起的干扰

- SenTix电极非常牢固耐用,可防震

- 液态电解液使流速恒定,在温度变化时也不会堵塞隔膜

- 可选DIN或BNC接头

技术参数

| SenTix Plus 电极 | SenTix 20 SenTix 21 SenTix 22 | SenTix 41 SenTix 42 | SenTix 51 SenTix 52 | SenTix 60 SenTix 61 SenTix 62 | SenTix 81 SenTix 82 | SenTix 91 SenTix 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 程 | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH |
| 温度范围 | -5－80℃ | -5－80℃ | -5－80℃ | 0－100℃ | 0－100℃ | 0－100℃ |
| 参比填充液 | 胶状 | 胶状 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free |
| 玻 璃 头 | 圆头 | 圆头 | 圆头 | 锥头 | 锥头 | 球形 |
| 薄膜阻抗 | ＜1GΩ at 25℃ | ＜1GΩ at 25℃ | ＜1GΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ |
| 隔 膜 | 纤维 | 纤维 | 陶瓷 | 白金 | 白金 | 白金 |
| 电极材质 | Noryl | Noryl | 陶瓷 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
| 电极长度 | 120±1mm | 120±1mm | 120±1mm | 120±1mm | 120±1mm | 170±1mm |
| 电极直径 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.3 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 |
| 电 极 线 | 尾数为0不带电极线,须外接AS/DIN、AS/DIN-3、 AS/BNC |
| 接 头 | 尾数为0的接头DIN或BNC可选，尾数为1的接头DIN，尾数为2的接头BNC |
| 温度探头 |  | 内置NTC(30KΩ) | 内置NTC(30KΩ) |  | 内置NTC(30KΩ) | 内置NTC(30KΩ) |

特殊应用电极

| 型 号 | SenTix H | SenTix HW | SenTix Sp | SenTix Sur | SenTix Mic | SenTix V | SenTix FET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 程 | 0-14 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
| 温度范围 | 0－80℃ | 0－60℃ | 0－80℃ | 0－50℃ | 0－100℃ | 0－80℃ | 0－60℃ |
| 参比填充液 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | Referid® | Referid® | 3M KCl Ag+ Free | Gel | 3 mol/L KCl |
| 玻 璃 头 | 圆头 | 圆头 | 尖头 | 平头 | 圆头 | 平头 | ISFET |
| 薄膜阻抗 | 1000MΩat 25℃ | 600MΩat 25℃ | 300MΩat 25℃ | 400MΩat25℃ | 300MΩat 25℃ | ＜500MΩat 25℃ | ----- |
| 隔 膜 | 圆形 | 圆形 | 孔形 | 裂环 | 白金 | 纤维 | 聚乙烯 |
| 电极材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | Noryl | ABS |
| 电极长度 | 170 mm | 170 mm | 65/2mm | 120mm | 40/8mm | 31/20mm | 86 mm |
| 电极直径 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm | 12/5 mm | 12 mm | 12/5 mm | 17/19mm | 17-13mm |
| 电 极 线 | 外接AS/DIN 3、AS/BNC | ----- | 1米电缆 |
| 接 头 | DIN或BNC可选 | ----- | ----- |
| 温度探头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置NTC(30KΩ) |

小尺寸的测试？              在大容器或者深容器中的pH测试？    受到污染的样品？想找一支

狭窄空间的测试？            精确且带温度传感器？              维护保养少的电极？

SenTix Mic-D 和Mic-B              SenTix L                       SenTix RJS

- 袖珍电极                 加长电极

- 铂电极                   铂电极

- 适用于最小的空间         带温度传感器

高浓度离子或低浓度离子

溶液？需要温度补偿？

SenTix HWS

- SMEX电极头

- 磨口连接电极

带温度传感器

新型ORP电极——为稀有金属的相关测试而设计

不仅仅测试银： SenTix Ag

可选择测试铂： SenTix Au

用与被污染样品的测试：SenTix PLR

技术参数

| SenTix Plus | SenTix L | SenTix Mic | SenTix HWS | SenTix RJS | SenTix pH | SenTix R | SenTix B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 程 | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH | 2-13PH | 0-14PH | ---- | ----- |
| 温度范围 | 10－100℃ | -5－100℃ | -5－100℃ | 0－80℃ | 0－80℃ | -5－100℃ | -5－100℃ |
| 参比填充液 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | Referid | ---- | 3M KCl Ag+ Free | 双电解液 系统 |
| 玻 璃 头 | 球形 | 圆头 | 球形 | 半球形 | 球形 | ---- | ---- |
| 薄膜阻抗 | ＜600MΩ at 25℃ | ＜1GΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ | ＜600MΩ at 25℃ | ---- | ---- |
| 隔 膜 | 白金 | 白金 | 切口 | 裂环 | ---- | 白金 | 切口 |
| 电极材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
| 电极长度 | 425mm | 96mm | 170mm | 120mm | 120mm | 120mm | 103mm |
| 电极直径 | 12 mm | 3mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 温度探头 | 内置NTC(30KΩ) | ---- | 内置NTC(30KΩ) | 内置NTC(30KΩ) | ---- | ---- | ---- |
| 连接方式 | AS S/D1、D3 AS S/B1、B3 | DIN BNC | AS S/D1、D3 AS S/B1、B3 | ---- | AS/DIN AS/BNC | AS S/R | AS S/R |

八种ISE测试方法

直接测试法：在线性范围内用一到两点校正，在整个范围内用六点校正，建立一条校正曲线，是一种最优的标准方法。

已知添加法：针对高浓度且浓度不定的样品

样品添加法：针对离子浓度很高的样品

空白值校正：用于低浓度测试的一种特殊方法。

样品减少法：针对只能间接测试的样品，往样品中加入部分样品或标准液，直到电位变化到一定值，输入加入的体积，pMX3000（旧仪器）自动计算出样品离子浓度。

已知添加法二次添加：一种最优的测试高离子浓度或温度不同的样品。

已知减少法：待测离子与标准液反应,生成沉淀或络合物，用此方法可替代复杂的滴定过程。

ISE电极

- 分类
  从隔膜上分为四种：气体感测电极，固态电极，
  玻璃电极，离子交换电极。

- 可测试多达十几种离子
  如：Br, Cd+, Ca2+, Cl-, Cu2+, F-, I-, Pb2+, Mn-, K+,

Na+, Ag+ , S2-, SCN-, NH3, NO3-

溶氧电极

搅拌器RZ300

DurOx 325     标准校正套 SK-D

# Text boxes

TetraCon®

WTW生产的电导率测试仪及电导电极居于世界领先水平，已经有50多年的制造经验。

专利TetraCon®四极测试技术与二极式相比有以下无可比拟的优点：

- 电极精心设计，准确性，线性度非常高

- 测试范围非常广

- 石墨电极质优，耐磨损，电极常数非常稳定

- 内置温度探头

- 浸入深度最小

- 样品流动自由，具有代表性

- 电极受污染不影响测试精度，具自动补偿电极表面接触电阻变化的功能

- 导线阻抗不影响测试精度

- 不受极化的影响

- 电极材质为环氧树脂，不易碎

超纯水电导电极 LR 325／01

内置温度探头，流通管组件，可测试低电导(＜1uS/cm)，如锅炉回流水，去离子水。

电极材质：V4A不锈钢

感测极材质：V4A不锈钢

电极长度：120mm

电极常数：K=0.1cm -1

直径：12 mm

电极线长：1.5米

最小／最大浸入深度：30／110mm

测试量程：0.001uS/cm…..300uS/cm

超纯水电导电极LR 325/001

流通槽：V4A不锈钢

电极常数：K=0.01 cm

测试量程：0.0001us/cm…..30us/cm

- 同时测试溶氧、电导率和温度

- 携带方便

- 细长构造

- 应用范围广

- 同时测试pH、溶氧、电导率和温度

- 溶氧测试没有流速要求

精密pH电极

SenTix H and

SenTix HW

穿透式pH电极

SenTix SP

平头pH电极

SenTix Sur

PH微电极

SenTix Mic

SenTix V

SenTix FET

- 聚合体电解液

- 环形间隔电极

- 带温度传感器

复杂样品，需要参考电极

进行分开测试？

一支pH玻璃电极SenTix Ph

配上一支参考电极SenTix R

或者由一支参考电极SenTix B

配上两支电极，这两种组合都能满足这种应用场合

半电极

带电解液电桥的电极或不带电解液电桥的电极

DurOx 325

Galvanic溶氧电极

- 立即测试,无需极化

- IMT温度补偿,带2个温度探头

- 服务周期长,一次填充电解液可用6个月

- 低流速要求

- 无零漂,不必校正零点

- 防水（IP 68--2巴）

- 电缆线长3米，标准防水插头（IP 67）

- 标准配备OxiCal®-D贮存校正套

- 标准保护罩SK-D

Cellox® 325

Galvanic溶氧电极

- 立即测试，无需极化

- 无零点漂移，不必校正零点

- 标准线长1.5米，IP67接头

- 标准配备OxiCal®-SL贮存校正套

- 服务周期长，一次填充电解液可用6个月

- IMT温度补偿，带2个温度探头

另有不同电极线长度供选

可选配搅拌器RZ300

StirrOx®G

自搅拌溶氧电极,同时搅拌测试!!

- 操作一步到位，便于实现多次快速测试

- 流量唯一，保证了良好的再现性

- 可以立即测试，无需极化！

- 低耗氧，只有0.008ug h-1 (mg/l)-1

- 无零点漂移，不必校正零点

- 标准配备OxiCal®-ST贮存校正套

- 服务周期长，一次填充电解液可用6个月

- IMT温度补偿，带2个温度探头

- 薄膜穿孔监测，可提示薄膜损坏