一、概述

FTS-30酚酞溶液针孔试验仪是我公司根据GB/T4074.5-2008和JISC3003标准规定而设计的一种漆包圆线针孔检测装置，该装置检测试样之前，试样应在空气循环烘箱中热处理10min。然后在通电的氯化纳溶液和酚酞溶液作用下针孔缺陷以淡红色流束形式反映出来。

二、主要技术参数

1. 试验电压：      DC 0-30V 连续可调；

2. 短路电流：      DC 0-3A  连续可调；

3. 溶液槽内腔尺寸：300*240*95（6800ml）；

4. 时间继电器：    任意设置；

5. 输入电源：      AC220V±10%50Hz；

6. 最大消耗功率：  ＜90W；

7. 工作条件：      温度-10-40℃  相对湿度＜90%；

8. 外形尺寸：      L*W*H 500*300*335。

三、使用说明

1．加入0.2%氯化纳溶液并加入适量3%酚酞乙醇溶液，水面超出试样约10mm以上；

2. 接上电源。（AC220V±10%）；

3. 将电源开关置于”ON”位置,指示灯为红色；

4. 调节”VOLTAGE”粗调和细调旋钮到需要的输出电压（一般为（12±2）V）；

5. 恒流调节: 为防止过度发热，短路电流应不大于500mA；

先将电压调至3-10V任意值,将电流粗细旋钮调至0及逆时钟转到底,然后用导线短路正负接线柱,再顺时钟调节电流粗细旋钮到所需限定的电流值,最后拆除短路导线,调节电压粗细旋钮到所需的电压值。

6．将时间继电器设置为所需时间。

7. 将按规定加热处理后的试样，并在不弯曲、不拉伸的情况下冷却至室温，然后试样一端接于黑色接线柱上(负极),另一端置于溶液槽中(正极),启动“试验”按钮，时间到后蜂鸣器报警，即可用正常视力观察，记录针孔数，再按一次“试验”按钮即复位为待机状态。

8. 注意！做完试验后，应放掉盐水，并用清水冲洗干净，否则溶液槽很容易腐蚀。

注意：(氯化纳溶液浓度为2g/L,并在溶液中加入适量浓度为30g/L 的酚酞/乙醇溶液)

四、其   它

仪器出厂时应包括下列附备件：

1  使用说明书                                          一份

2  产品检定证书                                        一份

3  附   件：

电源线                                     一根

保险管 3A                                  一个

# Text boxes

FTS-30

酚酞溶液针孔试验仪

说 明 书