HALO高压电流表操作指南

HALO是用于69KV电压系统中的大电流数字安培表，显示电流从0到1999A，并能锁定最大电流值。

HALO用于测量架空线和地下电缆的电流，HALO必须与绝缘杆配合使用。正确使用HALO可以进行快速、准确的测量。

该仪器较少需要保养。但仍需要常规试验，如发现损伤，应及时维修。

使用HALO时请遵守以下规则：

1、 使用前须确认：

A、使用者已阅读并理解操作手册内容

B、遵守绝缘杆使用规程

C、遵循待行业安全规程

D、仪器各部件应保持干燥清洁

E、在正确的电压范围内使用

2、使用时须确认：

A、所安装的绝缘杆适用于所测系统电压

B、操作时操作者不可接触HALO电流表任何部分

C、操作时操作者应戴绝缘手套

HALO前端是一个感应线圈，中部玻璃纤维管上是一个3位半液晶显示表。测试电流从0到1999A。在0到199.9A的低量程和200到1999A的高量程间HALO可进行自动量程转换，在保留模式时，HALO可锁定所测电流最大值。如果电流超过1999A，则仪器显示1。复位显示器再使用。

HALOI有两个按键，一个是“开/复位”，一个是“关”

HALO电源是一节9V电池。通常电池可使用大约50小时。电池电量不足时显示器上可显示，这时使用仪器时读数将不再准确。

操作步骤

1、HALO和绝缘杆是否有损伤、不清洁及正确的工作程序。    如有损伤，则不能使用。

2、将绝缘杆安装在HALO上

3、打开开关约5秒，仪器上显示0到2。

4、通过绝缘杆对导体进行测试，允许停留时间约5到10秒。

为准确测量，线圈开口应背对其它带电体。

5、HALO I能连续记录最大值。应注意的是更换模式时应将HALO脱离带电体。

6、完成测量后，将仪器小心缓慢地从导体上移开，读取显示器上读数。

7、再次测试前应将开关复位，测试结束后将开关关闭。

技术参数：

显示：3位半LCD显示

测量范围：0.1—199.9A（低量程）；199.9—1999A（高量程）

精度：±2%rdg±1dgt

操作温度：-18℃---50℃

存储温度：-18℃---50℃

系统电压：0—69kV  AC

最大弯钩开口：58mm

最大弯钩深度：94mm

外部叉头尺寸：140mm×220mm×30mm

内部叉头尺寸：70mm×140mm

总长度：710mm

重量：1.26kg
注意：本指南仅供参考，操作前请详阅原文说明书。
