SY-6交变盐雾试验机规格书

SY-6 SALT SPRAY TESTER STANDARDS DOCUMENT

- 产品概述：

本系列产品是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备，被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、材料进行盐雾腐蚀试验。

- 产品主要技术参数：

| 1、型号 MODEL | SY-6 |
| --- | --- |
| 2、试验室温度 TEST BOX TEMPERATURE | 35℃±1℃/ 50℃±1℃ |
| 3、压力桶温度 PRESSURE BOX TEMPERATURE | 47℃±1℃/ 63℃±1℃ |
| 4、工作室尺寸TEST BOX SIZE | 60×45×40 (L×W×H)cm |
| 5、外 形 尺寸 TESTER SIZE | 110×70×105 (L×W×H)cm |
| 6、温度均匀度TEMPERATURE UNIFORMITY | ≤±2℃ |
| 7、温度波动度UNIFORMITY FLUCTUATION | ≤±0.5℃ |
| 8、盐雾沉降量 SUBSIDENCE QUANTITY | 1～2ml/h.80cm2 |
| 9、压缩空气压力TEST AIR PRESSURE | 1.00±0.01kgf/cm² |
| 10、喷雾方式 SPRAY WAY | 连续或间歇CONTINUE OR PROGRAM SPRAY |
| 备注：连续和简歇的喷雾方式，在设定的时间范围内对产品进行间歇的喷雾试验，同时还可以进行连续的试验，更方便于产品的检测。 |
| 11、电源POWER | AC 220V 50Hz 2.0KW |

- 各系统配置及性能参数：

1：整一PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
2：控制器均在同一面板操作简便，且一目了然。
3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。
4：精密玻璃喷嘴（PYREX）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。
5: 附双重超温保护功能，采用台湾RAINBOW超温保护，并切断加热器电源，确保使用安全。
6：温度控制器使用数字显示，PID控制，误差±0.1℃。
7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀鈦管制成。 
8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
9：饱合空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为SUS#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。
10：具有自动除雾装置，可清淅观测试验室内之试品。
11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。
12：试验室密封盖材质为欧洲进口A级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。
13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定时H.分M.秒S.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时.
14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不易破裂。
15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

随机配送：

| 1 | 分析纯（NACL）500克 | 2瓶 |
| --- | --- | --- |
| 2 | PH试纸 | 1份 |
| 3 | 试药调配桶 | 1个 |
| 4 | 操作说明书（内付保修卡） | 1本 |

SY-6试验机图片