STACLEAN STC-003静电鞋/手腕带测试器

本产品根据ISO/CD8782-I标准制成，可检测人手、脚的对地电阻，并有LED显示和报警声，是静电控制中必不可少的测量仪器，采用9V电池供电，低压安全，具有欠压自动报警功能，测试器高度可自由调节。

使用方法：

- 测量静电鞋/脚筋带

将选择开关拨到左边“FOOT WEAR”档，穿上静电鞋后站到测试板上，按住“PRESS TO TEST”键，此时，左边（LEFT）指示即为左脚穿上鞋后的对地电阻，右边（RIGHT）指示为右脚穿上鞋后的对地电阻。

- 测量手腕带

将选择开关拨到右边“WRIST STRAP”档，戴上手腕带，将插头或鱼夹接入插座（鱼夹柱），按住“PRESS TO TEST”键，右边指示即手腕带的电阻。

测量数值对照表

| 名称 范围 LED显示 | 静电鞋测试 FOOTWEAR | 手腕带测试 WRIST STRAP | 报警声 |
| --- | --- | --- | --- |
| HI | R＞100MΩ | R.＞10MΩ | 有 |
| PASS | R≥750KΩ R≤100MΩ | R≥750KΩ R≤10MΩ | 无 |
| LOW | R＜750KΩ | R＜750KΩ | 有 |
| LOWBATT | 电压小于7V，请更换电池 |  |  |

注：仪器测量精度为+15%以内，可调式精密电阻箱校准。

静电鞋/手腕带测试器

安装步骤：

- 松开升缩套筒，将支架穿过测试板后再将套筒扭紧。图A所示。

- 将连接线分别固定在测试板两边，然后将支架固定在板上。（注：两条线分别对应两条测试回路，有颜色区分，蓝线在左，黑线在右。）

- 将测示器底盘固定在支架上，并将连线引出。图B所示。

- 将连接线插入测试器插孔，图C所示，蓝线在左，黑线在右。最后成型，图D所示。

测试器高度调节：

逆时针旋转套筒数圈后，将支架伸缩到合适位置，再将套筒扭紧即可。

悬挂式安装：

为节省时间，可以采用悬挂式安装。将测试器拿出，用另一套线接入，线根据标识安装，线的另一端接到底板，线根据标识安装。在墙上打两个钉子（中心距为86mm）挂上即可。