超声探伤仪CTS-1003

主要特点：

先进的电路设计、高达640MHz的采样频率，全WVGA分辨率（800x480）显示，确保能快速、准确地对缺陷的回波信号进行显示和分析，对各种弱小信号的变化和细节都能及时响应，回波信号的实时性和真实性得到有效的保证。

先进的方波激励设计，对检测高衰减材料或厚工件具有极佳的穿透力和信噪比；可调节激励脉冲宽度，使在检测薄工件和复合材料都具有较高的分辨率。

人体工程学优化设计的结构和外观，实现了拥有4.3"显示屏、内含电池和充电器，仪器重量却只有0.95kg，在国内同行无出其右，操作和携带极为便利。

防尘、防水设计，完全符合IP67的要求，能可靠在雨中、潮湿和灰尘等恶劣环境下正常工作。

兼容欧盟EN12668：2000标准设计。

工业级、全WVGA的TFT显示屏，使仪器能在不同角度提供极佳的显示效果。

优化的操作面板、人性化的菜单设计，左、右手操作仪器都快捷无忧；多种输入法输入方式、中英文语言菜单选择。

自动校准功能：包括快速自动校准材料声速、探头延时、探头K值及仪器的基本性能指标测试。

闸门区域波形放大功能，可方便查看波形细节；波形显示区域放大功能，加上优化的屏幕高宽比，确保回波分辨率更高。

DAC曲线：可方便地制作、修正、存储、调用DAC曲线

报警时闸门内波形颜色变化、DAC曲线报警采用不同颜色提示功能，便于用户区分。

内置智能型锂电池充电器。电池、直流供电自动检测和显示；充电、供电自动切换，电池充电温度双重保护，安全性得以保证。

8小时以上的超长电池工作时间，长时间工作“源源不断”。

USB外部接口，可软件升级、数据转存及打印，并可外接鼠标、键盘、U盘等外设。

| 发射脉冲 | 负方波，发射电压25～250V连续可调，步进为25V。宽度30～1000ns连续可调，步进为5ns。在400Ω/200V设置时，双沿小于10ns,高频时自动优化为脉冲激励 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 单、双 |
| 阻尼 | 400、80Ω |
| 工作频率 | 分宽带、窄带两档，宽带：0.5～20MHz，窄带：1.5～3MHz |
| 增益 | 0.0～110.0dB ，步进值：0.1、1.0、2.0、6.0dB；0.1dB档提供智能加速调节功能 |
| 声速范围 | 1000～15000m/s ，连续可调，内置30个常用的材料声速值 |
| 检测范围 | 0.0～10000mm (钢纵波) ，连续可调，最小步进值 0.1mm |
| 检波方式 | 正向、负向、全波、射频（RF） |
| 闸门及报警器 | 两路闸门及硬件驱动实时报警信号，可选：进波报警、失波报警、DAC曲线报警，报警信号为声报警 测量方式：峰值、前沿 |
| 显示屏 | 工业级、TFT 4.3"WVGA彩色液晶显示屏，分辨率800×480 |
| 脉冲移位 | -7.5～3000μs |
| 探头零值 | 0～999.9μs |
| 脉冲重复频率 | 25～800Hz，自动、手动两种调节方式 |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.2% |
| 灵敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) |
| 分辨率 | ≥36dB |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 抑制 | (0～90)%，不影响线性与增益 |
| 电噪电平 | <10% |
| 接口 | C9防水接口 USB HOST |
| 电源 | 大容量锂电池，无记忆效应，可连续工作8小时； 内置充电器(可另购外接充电器)；交流：220V |
| 防尘/防溅/防水 | 符合IP67等级 |
| 超声标准 | 兼容EN12668-1标准 符合JB/T 10061-1999标准 |
| 环境温度 | -30～50℃ |
| 相对湿度 | 20%～95%RH |