ETC－100全自动水质采样器使用说明书

一. 概述

ETC-100全自动水质采样器是采用大规模集成电路研制开发的新产品，与原来机械钟定时装置相比，具有定时范围大，定时精度高，定时时间直接显示等优点，并具有定时时间保存功能，是科研、医疗、高等院校及厂矿企业实验室,环境监测，自来水，化工企业废水监测等有关部门进行等比例采样的必备仪器。该仪器能自动定时采样，采样微电脑技术和高精度的蠕动泵，可以自动将设定好的样品，准时自动等比例采入到1－12瓶中，方便化验人员第二天可以精确分析前天的样品，从而代替手工操作，提高工作效率。

1    2     3     4    5           6

二. 主要技术指标

1. 定时范围： 1分～24小时（单位:分钟） （可调）

2. 采样容量：      100ml试管   16支

系统取样动力采用微型泵

单次采样量：10～100ml可调，误差：2ml

采样间隔：1～9999min可调 ，用户可以任意设定

采样精度:±2ml ，等比例采样

3. 工作电源：   AC 220V±10﹪；  50HZ

4. 使用环境：   温度 0℃～40℃；  相对湿度 85﹪

5. 连续工作时间：      一周左右

6. 断电数据保存功能：  定时时间保存十年

三. 使用说明

（一）. 定时器各键的功能

- “选择”键：选择定时时间的位置，按一下移动一位。选择      7      (6)       8              (1)

顺序：十时 →时 →十分→分，闪烁的一位可通过“置数”

键设置您需要的定时数值。

- “置数”键：在数字闪烁时，按此键可改变该位的数值，按

一下递增一位。

- “切换”键：转换“采样”或“时钟”工作状态。自动采样

时按此键，显示设置的定时时间，显示三秒后自动返回。

4. “复零”键：在定时工作时按此键具有计时时间复零功能。

（二）. 准备工作

- 将电源线、竖杆、安全阀、漏液报警板按以下要求连接好。

(1). “电源线”圆插头插入仪器后面板的                    9  10  11  12  13  14  15

“电源”插座中，另一头三芯插头插入

AC220V三芯电源插座中。

(2).  把“竖杆”插入仪器右后角的“竖杆”

固定座中,同时旋紧固定螺钉。

(3).  把“安全阀”安装在“竖杆”的上部，

高低位置以“安全阀”上“横杆”中的硅胶

管出口与试管口略高2～5mm为宜，同时把连线插头（四芯）插入仪器后面板的“安全阀”插座中。

(4).  把“漏液报警板”放入积液盘（黑色胶木圆盘）的方框中，同时把连接线插头从积液盘中间从上往下穿过并插入仪器后面板的“警控”插座中。（“漏液报警板”放置的位置为硅胶管出口下方中心为宜）

（三）. 定位

1.  把“安全阀”上“横杆”一头中的硅胶管对准试管盘中的第一根试管中心位置（外圈第一根试管）。对准后请固定好各自的固定螺钉。在自动采样过程中，不允许移动硅胶管出口的位置！

（四）.自动采样

- 设置定时时间：

  - 按下“手动/自动”键，指示灯不亮，仪器处于“手动“采样状态下设置定时时间。

（2）按“ 选择”键，每按一次移动一个位置，根据您的需要设置定时时间，当数字闪烁时，可通过“置数”键设置该位的时间，设置顺序从高到低，设置好各位的时间后，再按一次“选择”键，此时的数值就是您需要的定时时间。（定时的时间单位：分钟）

（3）按“切换”键，“采样”指示灯亮，此时为 “采样”工作状态。

- 自动采样：

按“手动/自动”键，指示灯亮，仪器处于自动采样状态，采样时间（定时时间在1小时之内，以秒递减至零；定时时间在1—24小时之内，以分递减至零，仪器自动转一管，然后重新开始计时，直至终点报警。此时只需按一下“复位”键，即可解除报警，仪器自动回到起点后报警，再按“复位”键，仪器自动复位。 如要停止采样，可按“手动/自动”键，使仪器处于手动状态，或关闭电源开关。自动采样时，如要检查设置的定时时间，只需按一下“切换“键，就能显示设置的定时时间（显示3秒钟后自动返回）。

（五）.时钟：

在“手动”状态下，按“切换”键，“时钟”指示灯亮，此时为“时钟”状态，调整好即时时间，可当

电子钟使用。（此时电源开关必须打开）

四. 注意事项

- 必须使用标准的三芯电源插座，接地良好，以确保使用安全。

- 每次使用前必须重新定位,按“使用说明”（三）“定位”的1；2步骤操作。

- 使用结束后，仪器必须复位。按“复位” 键，仪器自动复位至起点后 “报警”，再按“复位”键，仪器自动复位,关闭电源。

- 试管盘与仪器控制部分是单独配置的，不能与其它控制器混用。万一配错，可通过试管盘上的编号和仪器后面板上的编号重新调整，使编号一致后才能正常使用。

- 如需要精确采样,可配置HL、BT系列恒流泵。

- 厂方对其进行技术改进，恕不事先通知。

五. 附件

1. 三芯电源线       1根         2. 安全阀            1套           3. 竖杆                1根

4. 漏液报警板       1块         5. 备用试管          1包           6. 保险丝 （0.5A）     2只

7. 说明书           1份         8. 合格证            1份           9. 装箱单              1份

10. 保修卡          1份

六. 其它

本仪器要注意妥善保管，应放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方。从出厂起一年内，仪器若有损坏凡属厂方制造质量问题由本厂负责免费保修。

感谢您使用我们的“百仙”产品，同时欢迎您对我们的产品质量、售后服务、仪器性能以及外形设计等提出宝贵意见，我们将承诺我们的诺言——竭诚为您提供终身服务。

# Text boxes

- 积液盘       6. 竖  杆           11. 安全阀插座

- 防尘罩       7. 竖杆固定座       12. 蜂  鸣  器

- 试管盘       8. 漏液报警板       13. 记录仪插座

- 横  杆       9. 警控插座         14. 恒流泵插座

5. 安全阀       10.计滴器插座       15. 电源插座