RM1006C多功能記錄器

簡易中文操作手冊

- 機身長150 mm

- 防塵防水（符合IP-65標準）

- RS-232C標準通信介面

- UL.CSA.CE.認證

- 可選購通信軟體

目錄

一﹒簡介

1-1配件………………………………………………………. P2

1-2型號說明…………………………………………………. P2

1-3規格說明………………………………………………..... P3

1-4保存環境…………………………………………………. P3

1-5操作鍵說明………………………………………………. P3

1-6接線說明………………………………………………..... P3

1-7操作前之準備…………………………………………..... P4

二.操作及設定

2-1 開始/停止記錄………………………………………….. P4

2-2 數位列印………………………………………………... P5

2-3更改顯示畫面…………………………………………… P6

2-4常用功能之設定………………………………………… P6

三、附錄

3-1常用溫度表……………………………………………… P14

3-2本機顯示與英文字母對照表………………………….... P14

3-3參數流程圖……………………………………………… P15

一.簡介

1-1配件

本機所含配件如下所示：

| 項 目 | 品 名 | 型 號 | 數 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 記錄紙 | # HZCGA0105EL001 | 1 |
| 2 | 色帶 | WPSR188A000001A | 1 |
| 3 | 固定架 | H4A14175 | 2 |
| 4 | 操作說明書 | HXPRM10mnC0001E | 1 |
| 5 | 迫緊 | H4H14900 | 1 |

註1：色帶於原廠已裝置完成。

註2：為符合IP65標準，請裝置迫緊。

1-2 型號說明

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

□ □ □

        

 型 式

| 06 | 6打點式 |
| --- | --- |

通信功能

| 0 | ## RS-232C（標準） |
| --- | --- |
| 1 | RS-485（選購） |

DI/DO（選購）                                 無紙偵測系統

| 0 | ## NO |  | 0 | ## NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 Relay輸出 |  | 1 | YES |
| 2 | 3 DI |  |  |  |
| 3 | 3 DI＋6 Relay輸出 |  |  |  |

1-3 規格說明

顯示週期：2S

取樣週期：10S/6CH

記錄紙張：16m(原廠附),24m(選購：分三小本，每本8m)

記錄紙寬：114mm

記錄範圍：100mm

消耗電力：25VA max（at 100VAC）

1-4 保存環境

本機建議環境溫度為-20℃~50℃，最大相對濕度為95﹪RH(不結露)。

1-5操作鍵說明

| 操作鍵 | 功能 |
| --- | --- |
| RUN | 開始/停止記錄 |
| ### MENU （ESC） | MENU：選擇列印方式及設定模式 ESC ：返回正常顯示畫面或回上一個畫面 |
| PRINT （） | PRINT：執行〝manual print〞或〝list print〞  ：切換參數用 |
| FEED （） | FEED ：按住可強迫送紙、放開則停止送紙。  ：移位顯示位數 |
| ENT | 鍵入資料或執行功能 |

1-6接線說明

本機台為混合性入力：T/C、RTD、mA、DCV皆可輸入，所有接線方式均標示於後方透明壓克力蓋板上或機身上。

註1：若為mA入力，需於每一個CH的正、負兩端點並接電阻，電阻規格為250Ω.1/4W，容許誤差為±0.1﹪。( 4~20mA對應1~5V )

註2 : 若為RTD入力，則剩餘沒有使用的CH，必須於端點上並接0℃

標準電阻或直接將A、B、B三點短路。電阻規格為100Ω.1/4W，容許誤差為±0.1﹪。

1-7操作前之準備

1-7.1 停止列印

當送上電源時，請先按住〝RUN〞鍵約5秒停止列印。

1-7.2 取出送紙器

打開前門，以手指輕壓送紙器兩側槓桿（向中間施力）並往外抽，即可取出送紙器。

1-7.3 打開送紙器上蓋及透明壓克力板、準備裝上記錄紙。

1-7.4 放鬆記錄紙

裝入記錄紙之前，請務必先上下甩動記錄紙使之膨鬆，如此可避免送紙不順及卡紙之現象。

1-7.5 將記錄紙裝入送紙器內，並固定記錄紙於滾輪上。

1-7.6 將送紙器之上蓋及透明壓克力板歸位，並將送紙器裝置於記錄器內，蓋上前門。

註1：若送紙狀況不很滑順，請再確認設定及送紙器之裝置情形。

註2：本機為6打點式，出廠各點之顏色設定如下所示:

| 點 數 | 顏 色 |
| --- | --- |
| CH1 | 紫 色(Purple) |
| CH2 | 紅 色(Red) |
| CH3 | 綠 色(Green) |
| CH4 | 藍 色(Blue) |
| CH5 | 棕 色(Brown) |
| CH6 | 黑 色(Black) |

二.操作及設定

2-1 開始/停止記錄

本機若有電源則顯示數值，記錄與否則由〝RUN〞決定，欲開始記錄時請按〝RUN〞鍵一下，此時〝RUN〞燈亮，即開始記錄。停止記錄則請按住〝RUN〞鍵約5秒，此時〝RUN〞燈熄，即停止記錄。

2-2 數位列印（Digital  Print）

Digital Print可分為〝Manual Print〞，〝List Print〞，〝Engineering List Print〞三種，以下將分別敘述：

2-2.1 Manual Print

此列印可顯示日期、各點之測量值及單位、警報種類，操作方法如下所述：

（1）在顯示溫度畫面下，按〝 PRINT 〞鍵。

（2）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 MAN 〞後，再按〝 ENT 〞鍵。

（3）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 START 〞後，再按〝 ENT 〞鍵即開始執行列印。

註：〝 Manual Print 〞列印執行時，各點之資料打點記錄將暫時中斷。

2-2.2 List Print

此列印可顯示日期、時間、各點測量值及單位、刻度比例、TAG、COMMENT、操作方法如下所述：

（1）在顯示溫度畫面下，按〝 PRINT 〞鍵。

（2）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 LIST 〞後，再按〝 ENT 〞鍵。

（3）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 START 〞後，再按〝 ENT 〞鍵即開始執行列印。

註：〝 List Print 〞列印執行時，各點之資料打點記錄將會暫時中斷。

2-2.3Engineering List Print

此列印可顯示定時列印之起始時間及間隔、各點之斷線設定、溫度補

償方式、補偏值及顏色、通信及DI設定、操作方法如下所述：

（1）在顯示溫度畫面下，按〝 MENU 〞鍵。

（2）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 ELIST 〞後，再按〝 ENT 〞鍵。

（3）利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 START 〞後，再按〝 ENT 〞鍵即開始執行列印。

註：〝 Engineering List Print 〞列印執行時，各點之資料打點記錄將會暫時中斷。

2-3更改顯示畫面

本機顯示可切換成6點循環顯示（AUTO），固定點顯示（MAN），日

期顯示（DATE），時間顯示（TIME），不顯示（OFF）五種方式，其

設定方法如下所述：

（1）在顯示溫度畫面下按〝 MENU 〞鍵，然後利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 DISP 〞，再按〝 ENT 〞 鍵。

（2）利用〝  〞鍵移動參數選擇欲顯示之模式，再按〝 ENT 〞鍵確認即可。

註：若設定為無顯示（OFF）模式，欲重新更改設定；只要再按〝 MENU 〞鍵，即可再出現選擇項目。

2-4常用功能之設定

2-4.1入力設定（RANGE）

本機入力說明如下：

- VOLT  ：±10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V、0~5V、

±10V、mA(4~20mA)。

（2 ）T/C   ：R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PLII、Au-Fe

U、L。

（3）RTD   ：Pt100、JPt100。

設定方法如下說明：

步驟一:在顯示溫度畫面下按住〝 MENU 〞鍵約5秒後，待畫面出現〝 RANGE 〞後，再按〝 ENT 〞鍵則會出現CH1~CH6選項可供選擇，選定欲設定之CH後再按〝 ENT 〞鍵，即出現入力設定參數可供選擇。

步驟二: 利用〝  〞鍵移動參數至欲設定之入力選項，再按〝 ENT 〞鍵後，即可利用〝  〞鍵移動參數至欲設定之入力種類，按〝 ENT 鍵，顯示〝 L 〞左極限再按〝 ENT 〞顯示〝 r 〞右極限(左、右極限即為入力範圍，可做縮小範圍更改)，再按〝 ENT 〞鍵出現〝 -SET- 〞後，再按〝 ENT 〞即完成設定。

流程圖：

RANGE	CH1	VOLT	（電壓）

CH2	TC	（熱電偶）

、	RTD	（測溫電阻體）

、	SCALE	（刻度對應）

、	QRT

CH6 	ECAD

DELT     一般不用，欲使用請參照

SIGM	原文說明書或歡迎來電洽

MEAN    詢

SKIP	（不顯示）

註1：若為線性信號入力且需對應時，請直接至〝 SCALE 〞設定。進入選定入力種類後，再按〝 ENT 〞鍵，此時所顯示的第一組左、右極限為入力範圍，第二組左、右極限即為對應刻度，最後再按〝 ENT 〞鍵出現〝 -SET- 〞後，再按〝 ENT 〞即完成設定。

註2：各種入力設定相對應之顯示位數如下表：

| 入力種類 | 小數後位數 | 入 力 種 類 | 小數點後位數 |
| --- | --- | --- | --- |
| mV | 2位（***.00） | Thermocouple | 1位（****.0） |
| V | 3位（**.000） | R.T.D | 1位（****.0） |
| mA | 2位（***.00） | ±200mV | 1位（****.0） |

2-4.2警報設定（ALARM）

本機每個測定點可設定4組警報，每個警報動作時將直接反映在

紀錄紙的最右側( H或L )，本機也可驅動6組Relay輸出作控制

，其設定流程圖如下所示：                                                  Option

Setting   Channel  Level  ON/OFF  Type  Set Value  Relay ON/OFF  Relay No.

ALARM        Ch1	L1	  ON     H      00.000        ON  	1

.  	L2      OFF     L                  OFF       	.

.  	L3                                        	.

. 	L4                    	.

.　　　	.

Ch6                                                 	6

例：欲設定CH1之L1高於100℃時動作，且欲使第一組Relay

動作，其設定如下：

MENU  ALARM  CH1  LI  ON  H100  ON 1

註 : 6 Relay board為選購品，非標準配備。

2-4.3印字單位設定（UNIT）

設定印字單字最多可設定6個字元，若少於6個字元則最後1碼需設定〝00〞（END）。設定流程圖如下：(設定字元請參照表1)

Setting  Channel  Char.No.  Code No.

MENU → UNIT  →	Ch1    →	1    →	Cd  bf  （°）

、 	2	Cd  43  （C）

、 	3	Cd  00   End

、  	4

、	5

Ch6	6

表1

例： mA 之表示碼依序為Cd  6D → Cd  41 → Cd  00

MPa之表示碼依序為Cd  4D → Cd  50 → Cd  61 → Cd  00

2-4.4送紙速度設定（CHART）

送紙速度（㎜/h）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |
| 200 | 240 | 300 | 360 | 375 | 450 | 600 | 720 | 750 | 900 | 1200 |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Setting    1st/2nd Chart speed   Chart speed

MENU →  CHART  →    SPd－1     →	20

SPd－2

註：SPd－2為選購DI時方有功能。

2-4.5日期及時間設定

Setting       Year     Month,Day     Time

MENU → CLOCK  → Y  2003 →  M  01-01  → T  06:00

2-4.6設定資料複製（COPY）

若有兩點以上設定資料皆相同可用此功能複製，其流程圖如下：

Setting     Copy-from Channel    Copy-to Channel

### MENU →   COPY  →      F  Ch1      →	T  Ch2

F  Ch2             T  Ch3

.                   .

.                   .

F  Ch5                .

### T  Ch6

### 註：複製時只可由低Channel複製到高Channel，反之則不可

（如CHI CH2可複製，CH2CH1不可複製）

2-4.7其他設定（AUX）

Setting         Mode

MENU  →   AUX    →     trEnd        列印週期設定

ZonE        記錄區域設定

PArT        部份壓縮

Print        列印功能設定

tAG         補充字元設定

Cmnt        註解設定

a.列印週期設定(trend)

＊設定6點循環1次打點之週期時間,如下表所示:

| 有效之打點週期時間 | 送紙速度 |
| --- | --- |
| 10S | 150mm/h以上 |
| 20S | 75mm/h以上 |
| 30S | 50mm/h以上 |
| 60S | 25mm/h以上 |

b.記錄區域設定(ZonE)

一般原始設定為100㎜紙寬可供記錄，但若只想記錄於100㎜之某段區域則可用此功能(設定範圍為0~100mm)

例：若L設為20，r設為50，表示只利用紙寬之20﹪到50﹪區域作記錄

c.部份壓縮(Part)

若想以非線性方式記錄測定值則用此功能。

例：若測定之範圍為0~1000℃，則0℃應打點在紙寬0﹪位置，1000℃應打點在紙寬100﹪位置，500℃應打點在紙寬50﹪位置，現若欲使500℃打點於30﹪之位置，則需利用此功能設定。

d.列印功能(Print)

想在〝 Manual Print 〞列印及定時列印時關閉某1 channel之時，則將該channel設為OFF。

e.補充字元功能(Tag)

在List Print時想利用某些字元來輔助或更進一步記載Channel之資料意義時，則可用此功能。最多可設定7個字元，但若少於7個，則最後1碼要設〝00〞（END）

註：每1 channel皆可設Tag功能。

h.註解功能(Cmnt)

其功能與Tag類似，但最多可設定16個字元，若少於16個，則最後一碼要設〝00〞（END）

註：Comment共有3組可供設定（與Channel無關）。

2-4.8技術階層設定（Engineering Mode簡稱ENG）

此參數為進入內部階層之關卡，進入方法如下:

- 在顯示溫度畫面下按住〝 MENU 〞鍵約5秒後，待畫面出現〝 RANGE 〞後，利用〝  〞鍵移動參數使之出現〝 ENG 〞，再按〝 ENT 〞 鍵。

- 此時畫面會顯示〝 0000 〞，請利用〝 、 〞鍵移動數字使之出現〝 2222 〞，再按〝 ENT 〞 鍵，顯示〝 RESET 〞後，再按一次〝 ENT 〞 鍵，即可進入內部階層。

註：內部階層之參數皆為重要指令，使用者如果操作不熟又有需求時，請聯絡供應商指導，以避免不當操作所導致之後果。

以下針對幾點內部階層之參數作簡單說明：

a.斷線感測功能(b. out)

任1 channel皆可設定是否需要斷線感測功能，若需要則進入此  參數設定為〝 ON 〞；反之，則〝 OFF 〞。若設定為〝 ON 〞後，則斷線時記錄值自動列印在右側最大值。

b.測定值補正(OFSET)

當任1channel因Sensor老化而失準時，或欲強制改變測定值時可使用此功能。

c.打點顏色(Color)

本機為6打點式，其每1點之顏色出廠設定如1-7.6（註2）所示，若欲改變顏色順序則可用此功能。

d.定時列印功能

此功能於內部階層參數〝 RUN 〞內的〝 dGt.Pr 〞中設定，可設定起始時間及列印間隔。

例：欲設定從8點開始，每隔4小時列印一次溫度及時間，其設定流程圖如下：

MENU → ENG → RUN → dGt.Pr → ON → 08:00 → 4H → dGt.Pr → ESC → RUN → END → STORE → ENT

註：定時列印時間可設10M、15M、20M、30M、1H、2H、3H、4H、6H、

8H、12H、24H。

e. DI功能

DI擴充功能共有DI1~DI3，其DI之功能可設定如下：

( 1 )外部RUN或STOP。

( 2 )送紙速度切換（SPEED 1 /SPEED 2）。

( 3 ) Comment 1 列印。

( 4 ) Comment 2列印。

( 5 ) Comment 3列印。

( 6 ) Manual Print。

( 7 )日期及時間列印。

f. 偵測溫度單位(TEMP)

出廠設定為Centigrade，可更改為Fahrenheit。

三、附錄

3-1熱電偶（Thermo-couple）及測溫電阻體（R.T.D）常用溫度表

| 型 式 |  | 常用溫度範圍 | 可使用範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| T/C | T | -180℃~300℃ | -200~400℃ |
| T/C | J | 0℃~600℃ | -200℃~1100℃ |
| T/C | E | 0℃~700℃ | -200℃~800℃ |
| T/C | K | 0℃~1000℃ | -200℃~1370℃ |
| T/C | R | 0℃~1400℃ | 0℃~1760℃ |
| T/C | S | 0℃~1400℃ | 0℃~1760℃ |
| ## R.T.D |  | -50℃~400℃ | -200~650℃ |

3-2本機顯示與英文字母對照表

3-3參數流程圖

POWER.ON      DISP    AUTO、MAN、DATE、TIME、OFF       【循環】

# ELIST

RANGE    CH1~6    SCALE 、SQRT、DECAD、DELT、SIGN、MEAN、SKIP、VOLT、TC、RTD【循環】

＊SCALE       VOLT、TC、RTD

Pt、JPt

B、R、S、K、E、J、T、C、AUFE、N、P4020、PL2、U、L

10mV（±10mV）、20mV（0-20mV）、50mV（0-50mV）、200mV（±200mV）、1V（±1V）、5V（0-5V）、10V（±10V）、mA（4-20mA）

ALARM     CH      L1、L2、L3、L4    OFF、ON   H、L  ON、OFF   1~6

UNIT     CH       CD 【須以00結束】

CHART    SPD-1、SPD-2     20mm/h

CLOCK     Y      M.D     H.M

COPY     F.CH     T.CH

AUX     TREND、ZONE、PART、PRINT、TAG、CMNT

ENG     ALARMS、B.OUT、OFFSET、RJC、COLOR、RUN、COM、INIT、DI、P.ADJ、D.ADJ、END

＊RUN      RUN.TG、TAG、ALARM、DGT.PR、SCALE、D.SYNC